Příloha č. 4 Minimální technické požadavky k Části 1.

SNO/Otr/2020/16/lůžka+matrace-SNO

| Požadované parametry | Údaje, které nabízí účastník (doplní účastník ZŘ) |
| --- | --- |
| Elektrické polohovací nemocniční lůžko pro lůžková oddělení – 76 ks - (uvést označení, typ lůžka) |  |
| Provedení lůžka ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52 |  |
| Kovová konstrukce lůžka |  |
| Konstrukce lůžka musí umožňovat snadné čištění a údržbu s minimálním rizikem poškození motorových částí |  |
| Zdvih lůžka pomocí elektromotoru min. o 35cm |  |
| Zdvihový mechanismus pod ložnou plochou lůžka |  |
| Nejnižší poloha ložné plochy max. 40cm |  |
| Čtyřdílná ložná plocha |  |
| Šířka ložné plochy cca 90 cm |  |
| Délka ložné plochy cca 200 cm |  |
| Maximální vnější rozměry 100 x 220 cm z důvodu prostorového rozmístění |  |
| Polohování zádového a stehenního dílu ložné plochy pomocí elektromotoru |  |
| Polohování lýtkového dílu mechanicky |  |
| Polohování zádového dílu min. 70°, stehenního min. 34° |  |
| Systém dvojité autoregrese pro eliminaci tlaku a střižných sil při poloh. zádového a stehenního dílu |  |
| Autoregrese min. 12cm |  |
| Svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu |  |
| Eurolišta pro uchycení různého příslušenství |  |
| Plastová čela lůžka s madly pro manipulaci s postelí, možnost rychlého odejmutí při KPR, možnost výběru odstínu dle vzorníku uchazeče (barva bude upřesněna po uzavření kupní smlouvy) |  |
| Postranice kovové sklopné nebo výsuvné, jednodílné |  |
| Ruční (pacientský) ovladač s integrovanou svítilnou |  |
| Sesterský ovládací panel |  |
| Kolečka s kovovým pouzdrem o průměru min. 150mm |  |
| Centrální brzda koleček se směrovou aretací ovládaná pomocí min. dvou nožních pedálů |  |
| Ochranná kolečka proti nárazu v rozích konstrukce |  |
| Možnost prosloužení ložné plochy min. o 15 cm |  |
| Bezpečné provozní zatížení lůžka min. 210 kg |  |
| Povrchová úprava kovových částí: bílý odstín, konstrukce lůžka musí být odolná desinfekci i vlhkosti |  |
| Příslušenství: kovová lakovaná hrazda, plastová hrazdička s nastavitelným popruhem, infuzní stojan, držák na berle, koš na bažanta, držák na sáček na moč, háček na zavěšení napájecího kabelu |  |
| Proškolení servisního technika na plný pozáruční servis a PBTK po uplynutí záruky. |  |
| Matrace 76 ks - (uvést označení, typ matrace) |  |
| Jednostranná pasivní antidekubitní matrace vhodná pro pacienty s nízkým až středním rizikem vzniku dekubitu |  |
| Rozměr dle ložné plochy lůžka, výška matrace min. 14 cm |  |
| Materiál jádra: studená pěna, podélné a příčné prořezy |  |
| Vhodná pro pacienty s hmotností minimálně 200 kg |  |
| Látkový potah snadno snímatelný se zipem |  |
| Vlastnosti potahu: paropropustnost, voděodolnost, stálost a pružnost v podélném i příčném směru |  |
| Potah musí být antialergický a antibakteriální, možné ošetřovat běžnými dezinfekčními prostředky a je pratelný |  |

Účastník ZŘ se ke všem výše uvedeným parametrům vyjádří buď slovem „ANO“, pokud jím nabízené zařízení 100% splňuje požadovaný parametr nebo uvede (upřesní) parametr v souladu se svou nabídkou.  Podpisem Přílohy č. 4 potvrzuje účastník ZŘ, že nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky zadavatele.

…………………………………………………………………………………………….

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka ZŘ

V …………………..