# Příloha č. 1 Zadávací dokumentace – Požadované technické parametry

VZ „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Havířov, p.o. – 2. část“

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Do této přílohy účastník musí uvést ke každému parametru, zda nabízený přístroj požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného přístroje. Na technické parametry, které nejsou označeny minimální nebo maximální hodnotou, zadavatel připouští toleranční rozsah +- 10%. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Předmětem projektu je dálkově ovládaný skiaskopicko - skiagrafický plně digitální RTG systém s plochými digitálním neděleným detektorem a plně digitálním obrazovým procesem s vysokou rozlišovací schopností - 2 detektory -> dynamický detektor 43x43 cm, pro vertigraf, bezdrátový detektor 35x43cm pro volné projekce (dále jen „přístroj“). Využití: Se systémem je předpoklad provádění základních i speciálních skiaskopických a skiagrafických vyšetření, vyšetření v oblasti trávicí trubice (polykací akt, jícen, žaludek, tenké střevo, tlusté střevo (irrigografie, defekografie), ERCP |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |  |
| Vysokofrekvenční generátor a RTG zářič: |  |  |  |  |
| pracovní výkon min. 80 kW, rozsah pracovního napětí min. 40 – 150 kV, frekvence min. 100 kHz, možnost extrémně krátkých expozic až 1ms |  |  |  |  |
| AEC – expoziční automatika s možností libovolného navolení min. 3 samostatných komůrek |  |  |  |  |
| vysokorychlostní rentgenka (min. 8.500 ot/min) s vysokou tepelnou kapacitou anody minimálně 600 kHU, tepelnou kapacitou celého krytu rentgenky minimálně 2000 kHU a výkonem odpovídající generátoru, 2 ohniska max 0,6 mm a 1 mm |  |  |  |  |
| RTG primární automatická i manuální čtvercová clona se světelným znázorněním nastaveného pole technologií LED v závislosti na zvoleném formátu detektoru, laserový lokalizátor, tři přídavné filtry o velikosti 0,1 – 0,3 mm Cu, digitální zobrazení rozměrů pole vyclonění, Cu filtrace a SID |  |  |  |  |
| DAP metr - systém pro měření a zobrazení pacientské dávky měřící komůrkou integrovanou v primární cloně s možností exportu dat do PACS, resp. NIS |  |  |  |  |
| Stěna a pacientský stůl: |  |  |  |  |
| možnost dálkového ovládání všech pohybů a funkcí z pultu v ovladovně, ale i přímo od vyšetřovací stěny |  |  |  |  |
| zajištění volného přístupu lékaře a obsluhy k vyšetřovanému pacientovi minimálně ze tří stran stolu |  |  |  |  |
| rozměry desky stolu minimálně 200 x 70 cm |  |  |  |  |
| možnost motorického sklápění pacientského stolu v rozsahu min. +90° / -90° |  |  |  |  |
| pacientský stůl s možností motorického výškového nastavení pacientské desky v rozsahu min. 50 – 100 cm |  |  |  |  |
| pokrytí zobrazení v podélné ose min. 160 cm |  |  |  |  |
| motorický příčný posun desky stolu min. 30 cm |  |  |  |  |
| možnost vyšetřování pacientů s maximální hmotností minimálně 230 kg |  |  |  |  |
| pacientská lavička (stupátko) umístitelná na pacientský stůl z obou stran a zatížitelná při sklopené stěně ve vertikální pozici |  |  |  |  |
| podélně motoricky pojízdná snímkovací jednotka s rentgenkou v rozsahu min. 110 cm |  |  |  |  |
| expozice na pevný digitální plochý dynamický detektor ve stěně o velikosti aktivní plochy min. 42 x 42 cm s rozlišením detektoru v matrici cca. 2,8k x 2,8k s maximální velikostí bodu 150 µm a hloubkou rozlišení šedi min. 16 bitů s možností volby min. 3 dalších formátů - zvětšení (ZOOM) k základnímu přehledovému formátu, DQE min. 65% (0,05 lp/mm) |  |  |  |  |
| proměnlivá ohnisková vzdálenost SID 115 až 150 cm a možnost šikmých snímků v úhlu až ±40° |  |  |  |  |
| motorický dálkově ovládaný kompresní systém s odnímatelným pro záření transparentním tubusem |  |  |  |  |
| možnost otáčení RTG zářiče o +90° až do -180° umožňující "volný" snímek na mobilní detektor |  |  |  |  |
| Stropní stativ s RTG zářičem: |  |  |  |  |
| stropní stativ s RTG zářičem pro plnohodnotné digitální skiagrafické expozice |  |  |  |  |
| parametry generátoru, nastavení kolimátoru, včetně přídavné filtrace a obrazových parametrů jsou nastavovány automaticky selekcí orgánových programů na systémové konzole |  |  |  |  |
| podélný pojezd stativu min. 340 cm, příčný pojezd min. 220 cm |  |  |  |  |
| Primární clona s velkoplošným digitálním barevným dotykovým displejem pro možnost nastavení pracovního místa nebo volného snímku, orgánových programů, snímkovacích hodnot apod. Se světelným znázorněním nastaveného pole laserovou lokalizací, s motorickým i manuálním nastavením, s motorickou automatickou selekcí přídavné filtrace 0,1 – 0,3 mm Cu a možností vyvolání poslední nastavené kolimace |  |  |  |  |
| výškové motorické i manuální nastavení stativu s rentgenkou minimálně 170 cm |  |  |  |  |
| rotace rentgenky okolo vertikální osy min. 300°, okolo horizontální osy min. 200° s aretací po 90° |  |  |  |  |
| vysokorychlostní rentgenka (min. 9.600 ot/min) s vysokou tepelnou kapacitou minimálně 600 kHU, tepelnou kapacitou celého krytu rentgenky minimálně 2.000 kHU a výkonem odpovídající generátoru, |  |  |  |  |
| 2 ohniska o velikosti max. 0,6/1,2 mm, o nominálním výkonu minimálně 40 a 100 kW, maximální snímkovací napětí 150 kV |  |  |  |  |
| Vertikální stativ: |  |  |  |  |
| výškově stavitelný vertikální snímkovací stativ se sekundární velmi jemnou mřížkou min. Pb 12:1 a 90 čar/cm (ohnisková vzdálenost cca 115-180 cm) |  |  |  |  |
| možnost nastavení minimální vzdálenosti středu horizontálního paprsku v rozsahu min. 35 – 170 cm nad zemí |  |  |  |  |
| sklopná deska vertikálního stativu v rozmezí min. -20°/ +90° |  |  |  |  |
| Mobilní bezdrátový detektor: |  |  |  |  |
| expozice na mobilní bezdrátový digitální plochý detektor jak ve vertigrafu tak i volný snímek v prostoru |  |  |  |  |
| aktivní plocha mobilního detektoru min. 34 x 42 cm s rozlišením detektoru v matici 2350 x 2850 s maximální velikostí bodu 150 µm a hloubkou rozlišení šedi min. 16 bitů, DQE min. 65% (0,05 lp/mm) |  |  |  |  |
| bezdrátový přenos pro zobrazení kompletního obrazu |  |  |  |  |
| hmotnost bezdrátového detektoru max. 3,5 kg |  |  |  |  |
| dobíjení detektoru ve vertigrafu |  |  |  |  |
| nasazovací mřížka pro volné projekce |  |  |  |  |
| Obrazový processing: |  |  |  |  |
| kompletní ovládání systému sklopné stěny včetně generátoru, rentgenky, rentgenky na stropním závěsu, obrazového systému |  |  |  |  |
| druhá ovládací konzole skiaskopicko-skiagrafické sklopné stěny ve vyšetřovně |  |  |  |  |
| plně digitální obrazový systém s přímou digitalizací obrazu a digitální optimalizací zčernání výsledného obrazu pro online harmonizaci nativních sérií a jednotlivých obrazů |  |  |  |  |
| plná orgánová automatika v počtu min. 1000 orgánových programů |  |  |  |  |
| 2 ks ploché speciální medicínské vysoce kontrastní LCD monitory (LIVE+REFerenční obraz) s úhlopříčkou min 19”, svítivost min. 600 cd/m2 na monitorovém pojízdném stropním závěsu ve vyšetřovně a 1 ks kontrolní monitor pro LIVE obraz stejné kvality v ovladovně |  |  |  |  |
| možnost archivace obrazové informace na CD-R a DVD na pozadí ve formátu DICOM, TIFF (nebo jiný obrazový formát) a AVI s možností vypálení i DICOM prohlížeče |  |  |  |  |
| digitální pulzní skiaskopie s minimálně 5 volitelnými frekvencemi v rozsahu min. od 3 do 30 pulsů/s se záznamem a zobrazením v matrici min. 1.0242/12 bit pro snížení dávky na pacienta i obsluhující personál (stěna) |  |  |  |  |
| vozíku ve vyšetřovně s možností archivace snímků v DICOM formátu |  |  |  |  |
| možnost záznamu, zobrazení a následného exportu v DICOM formátu dynamických skiaskopických sekvencí jako reálné akvizice v délce až 30 s při maximální frekvenci. |  |  |  |  |
| Instalace: |  |  |  |  |
| Součástí dodávky nového přístroje je jeho odborná instalace a zprovoznění v místě plnění vč. Souvisejících technických a technologických dodávek v souladu s platnou legislativou a požadavky výrobce na jeho provozování, tj. zejména služby spočívající v instalaci zboží zahrnují jeho usazení v místě plnění s vytvořením vyhovujících technických podmínek v prostoru instalace pro provoz přístroje, zřízení zdrojů a napojení přístroje na tyto zdroje, zejména elektrické rozvody, slaboproudé a optické rozvody, rozvody vody, demineralizované vody, plynu, technických plynů, tepla, chladu, klimatizace či vzduchotechniky, (je-li funkce pořizovaného zboží podmíněna takovým připojením). Služby spočívající v montáži zahrnují dále zejména ustavení, sestavení a propojení pořizovaného přístroje s realizovanými zdroji, antistatické podlahy, světelné zdroje, zakrytí rozvodů a konstrukcí ramp. Služby spočívající v implementaci zboží zahrnují zejména procesy uskutečňování teoretických analýz a plánovaných postupů za účelem uvedení zboží do plného provozu. Součástí dodávky je dále odborná demontáž a likvidace současného skiaskopicko-skiagrafického přístroje. |  |  |  |  |