Příloha č. 7 Minimální technické požadavky

SZZ/Otr/2020/14/zdravotnická technika-apalická jednotka

    - Aktivní antidekubitní matrace pro 4. Stupeň – 8 ks

      - antidekubitní matrace pro stupeň dekubitů 4 – aktivní s kompresorem;

      - dynamické střídání tlaku pro vysoké riziko dekubitů;

      - statický režim;

      - samostatně vyměnitelné nafukovací moduly;

      - upevňovací řemen pro montáž k lůžku;

      - možnost uzavření výpusti vzduchu při odpojení kompresoru;

      - rozměry postele: šířka 90 cm, délka 200 cm, výška maximálně 18 cm;

      - nosnost min. 180 kg;

      - nouzové rychlé vypuštění vzduchu pro resuscitaci;

      - snímatelný horní potah;

      - alarm nízkého tlaku;

      - síťové napájení 230 V/50 Hz;

      - hmotnost agregátu max. 5 kg.

      - v případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délkou min. o 10 cm delší než délka napájecího kabelu.

    - Odsávačka elektrická – 4 ks

      - pojízdná elektrická odsávačka

      - průtok min. 40L/min.,

      - hlučnost max. 40 dB, plynule nastavitelný podtlak min. 0-90 kPa,

      - ochrana proti přesátí,

      - kompletní autoklávovatelný okruh,

      - vozík s eurolištou,

      - zásobník na katetry,

      - koš,

      - barevně kódovaný manometr pro snadnou orientaci

      - bezpečnostní regulátor podtlaku

      - světelná indikace chodu

      - madlo pro manipulaci s přístrojem

      - pneumatický nožní spínač

      - tichý chod

      - součástí každé odsávačky je vybavení pro odsávání pomocí jednorázových odsávacích vaků.

    - Pulsní oxymetr přenosný - 1 ks

      - digitální pulzní oxymetr s přehledným displejem ruční přenosný

      - monitorování všech věkových kategorii.

      - monitorování parametrů SpO2, tepové frekvence

      - min. 3" displej

      - zobrazení měřených hodnot, plethysmografické křivky

      - nastavitelný zvukový a světelný alarm

      - paměť pro naměřené hodnoty

      - provoz na lithiový akumulátor

      - hmotnost max. 250 g

      - rozměry max. 170x80x30mm (bez čidla, bez pouzdra, včetně aku)

      - příslušenství: sonda prstová pro dospělé, ochranné pouzdro, dobíjecí základna, nabíjecí adaptér

    - Nebulizátor ultrazvukový – 8 ks

      - tryskový tepelný nebulizátor pro pacienty s tracheostomií trvale upoutané na lůžko

      - napájení stlačeným kyslíkem nebo vzduchem.

      - možnost řídit O2 v rozsahu 35–100 %.

      - průtok O2 či vzduchu nastavitelný v rozsahu min. 0-15 l/min

      - možnost upevnit na vodorovnou či svislou tyč, nebo eurolištu.

      - aplikace ohřáté mlhoviny volným prouděním přes masku či kanylu.

      - autoklávovatelná komora

      - tepelná základna, komora autoklávovatelná MR 370, držák základny, nebulizační hlavice, průtokoměr 15 l, O2, hadicový nástavec k průtokoměr, vrapovaná PE hadice 1 m

    - Myčka podložních mís – 1 ks

      - mycí a dezinfekční automat na podložní mísy a močové láhve s termickou dezinfekcí

      - min. 3 programy – úsporný, standard, intenzivní. Možnost vytvoření vlastních programů.

      - samostatně stojící přístroj, vyrobený z nerezové oceli

      - celonerezová mycí komora bez svárů (AISI304) se zaoblenými rohy

      - česky psaný displej s informací o fázi cyklu a se signalizací poruch

      - el. ovládací jednotka s pamětí pro uložení informací o mycích a dezinfekčních cyklech.

      - během mycího a dezinfekčního cyklu automaticky uzamčené dveře

      - kapacita mytí min. 3 močové láhve nebo 1 močová láhev a 1 podložní mísa s poklicí, nebo lavor o průměru 30 cm a výšce 17 cm

      - možnost zabudování držáků i pro jiný typ vyplachovaných nádob

      - vlastní vyvíječ páry

      - dávkovací čerpadlo a zásobník pro odvápňovač

      - možnost nastavení parametrů A0 = 60, včetně vyšších stupňů desinfekce

      - tlakové mytí,

      - rotační rameno nebo rotační trysky

      - min. 12 trysek

      - hlučnost max. 55 dB

      - opad: DIN 100 (bude upřesněno po podpisu smlouvy, zda do země nebo zezadu)

      - rozměry (v,š,h): šířka max. 550mm, hloubka max. 500 mm

      - elektroinstalace: 3 N AC 400 V, 50 Hz

      - příslušenství – univerzální držák na sanitární nádoby

      - zařízení musí splňovat požadavky ČSN EN ISO 15883-1, ČSN EN ISO 15883-3 a vyhlášky 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

    - Sprchovací lehátko

      - lehátko elektricky nebo pneumaticky polohovatelné

      - funkce Antitrendelenburg pro snadný a rychlý odtok vody

      - laterální náklon pro snadnou manipulaci s pacientem

      - snadná a jednoduchá manipulace s lehátkem

      - jednodílná ložná plocha z HPL

      - náklon ložné plochy usnadňující vypuštění vody z lehátka

      - odtoková hadice v nožní části lehátka

      - zdvih ovládaný pomocí nožního pedálu

      - součástí lehátka je polštář

      - sklopné nerezové postranice

      - antikorozní povrchová úprava

      - kolečka o průměru min. 150 mm s centrální brzdou a min. dvěma ovládacími pákami

      - vnější rozměry max. 90 x 210 cm

      - výška ložné plochy nastavitelná v rozmezí min. 30 cm

      - nosnost min. 200 kg

    - Pacientský pojízdný zvedák

      - elektrický zvedák k přemisťování imobilních ležících pacientů z postele na transportní lehátko, apod.

      - svislý zdvih zajišťován baterií napájeným elektropohonem

      - pojezd ruční, zajišťovaný obsluhou

      - pojezdové lyžiny se čtyřmi otočnými kolečky

      - min. 1 pár pojezdových koleček vybaven nášlapnými brzdami

      - možnost složit zvedák do transportní polohy bez použití nářadí

      - zdvih min. 110 cm

      - nosnost min. 150 kg

      - kompletní příslušenství pro polohování trvale ležícího nepohyblivého pacienta

    - Defibrilátor

      - bifázická křivka

      - výběr energie v rozmezí min. 2-270 J

      - EKG monitorování a zobrazení na monitoru

      - srdeční rytmus 0-300 pulzů/min

      - 5,7“ palcový LCD displej

      - tiskárna – rychlost tisku 25, 50 mm/s

      - kapacita baterie min. 100 výbojů na 270 J nebo 4 hodiny monitorace EKG

      - pádla pro dospělé

      - hmotnost max. 10 kg (včetně pádel a baterie)

      - součástí dodávky brašna a kompletní příslušenství pro monitorování EKG

    - Váha lůžková certifikovaná

      - lůžková váha pro vážení pacientů upoutaných na lůžko – stanovené měřidlo, ověřená,

      - váživost min. 500 kg,

      - dílek – přesnost max. 200 g

      - musí vyhovovat požadavkům nemocničních zařízení

      - systém patek, které se umísťují pod kolečka lůžka.

      - patky musí mít možnost libovolně přemístit podle typu lůžka.

      - napájení pomocí akumulátoru s dobou provozu min. 90 hodin, a přes síťový adaptér 230 V/12 V.

      - displej LED

      - funkce Tara, rozsah tary: 100 %

      - funkce automatického úsporného režimu displeje při nečinnosti

      - RS232 nebo USB pro přenos dat na tiskárnu nebo PC

      - pro kolečka lůžek o šířce kola až 110 mm nebo více a průměru minimálně v rozmezí 50-180 mm

      - certifikace pro kontrolní i obchodní vážení

      - funkce vážení, sumační režim

      - kovová konstrukce

      - hmotnost váhy max. 25 kg

    - Pacientský stolek 8 ks

      - výška 90-95 cm

      - šířka korpusu 40-45 cm

      - hloubka korpusu 40-45 cm

      - korpus vyrobený z laminované dřevotřískové desky (min. 18 mm), lepený

      - ohranění ABS hranou o síle min. 2 mm

      - odnímatelná horní plastová deska se zvýšenými 3 okraji

      - kombinace 2 zásuvek a 1 velké dvířka (uvnitř 1 policová deska)

      - zásuvky vybaveny výsuvy se zajištěním proti úplnému vysunutí

      - uvnitř zásuvek plastová vyjímatelná vložka

      - velká zaoblená madla na zásuvkách, dvířkách a bocích stolku

      - dvojitá kolečka s průměrem 50 mm, min. dvě brzditelná

      - ochranné nárazové hrany na obvodu dna stolku

      - dekor buk

    - Chladící skříň na léky

      - lednice pro profesionální použití

      - chladicí skříň s plnými dveřmi, bílé provedení.

      - nosnost každé police min. 20 kg.

      - ventilované chlazení

      - automatické odtávání

      - digitální termostat

      - výškově nastavitelné rošty (min. 2 ks)

      - zabudovaný zámek

      - možnost měnit otevírání dveří

      - napětí 230 V / 50 Hz

      - výška 85-90 cm

      - šířka 60 cm +- 1 cm

      - hloubka 60 cm +- 1 cm

      - čistý objem min. 75 l

      - provozní teplota nastavitelná v rozmezí min. 0-8°C

Podpisem Přílohy č. 7 potvrzuje účastník ZŘ, že nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky zadavatele.

…………………………………………………………………………………………….

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka ZŘ

V………………….. dne ………………………..