## Příloha č.
Příloha č. 6
SZZ/Otr/2020/17/vybavení stomatolog. ordinace
Technická specifikace a technické podmínky přístrojů
Stomatologická souprava, židle, násadce s turbínkou, kompresor s odsávačkou, sterilizátor, intraorální rentgen a senzor, panoramatický rentgen
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Položka č. 1 Stomatologická souprava |  |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 1 ks |  |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Pacientské křeslo a plivátkový blok
|  | Samostatně stojící křeslo, nezávislé na těle jednotky tj. plivátkovém bloku | ANO | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
|  | Základová deska pro křeslo a plivátkový blok pro max. 4 kotevní šrouby do podlahy | ANO
Hodnotící kritérium č. 2 |  | Rozsah pohybu křesla: minimální nastavitelná výška v sedáku | minimálně 370 mm a níže
Hodnotící kritérium č. 3 |  | Rozsah pohybu křesla: maximální nastavitelná výška v sedáku | minimálně 800 mm a výše
|  | Nosnost křesla v celém rozsahu | minimálně 180 kg
|  | Možnost přerušení práce zavedených savek okamžitě po sešlápnutí základny křesla v jakémkoliv místě z důvodu bezpečnosti | ANO
|  | Ovládání křesla ze strany lékaře, sestry a nožního ovládání | ANO
|  | Opěrka pro ruce pacienta - vlevo | ANO
|  | Polohovatelná opěrka hlavy dvoukloubová | ANO
|  | Uložení minimálně 5 poloh křesla do paměti | ANO
|  | Napolohování pacienta do Trendelenburgh polohy pomocí stisknutí jednoho tlačítka | ANO
|  | Otočné plivátko před pacienta | ANO
|  | Držák pro uchycení světla | ANO
|  | Držák pro uchycení intraorálního rentgenu na stomatologické soupravě | ANO
|  | Příprava na suché sání | ANO
|  | Odlučovač amalgámu integrovaný do plivátkové bloku | ANO
|  | Účinnost odlučování | minimálně 97 % dle normy ČSN EN ISO 11 143
|  | Plivátkový blok s vodním blokem DVGW s automatickou dezinfekcí vody na vstupu z vodovodního řádu | ANO
|  | Automatické intenzivní čištění a dezinfekce hadic instrumentů po spuštění uživatelem z ovládacího panelu | ANO
|  | Zadavatel si vyhrazuje právo na možnost výběru konkrétního barevného provedení (odstínu) křesla přímo z katalogu výrobce | ANO
Ovládací panel (stolek) na straně asistence (sestry)
|  | Ovládací panel s ovládáním pohybů křesla, instrumentů, plivátka, pohárku a osvětlení, s časovačem | ANO
|  | Výškově nastavitelné rameno | ANO
|  | Automatický proplachovací systém savek | ANO
|  | Rameno sestry s min. 4 pozicemi | alespoň 4 pracovní pozice
|  | Malá savka | ANO
|  | Velká savka | ANO
Operační světlo
|  | Intenzita osvětlení | minimálně 35 000 LUX
|  | Teplota světla | minimálně 5 000 K
|  | Zdroj světla: LED | ANO
Ovládací panel (stolek) na straně lékaře
|  | Ovládací panel s ovládáním pohybů křesla, instrumentů, plivátka, pohárku, osvětlení, s časovačem a zobrazovanými údaji na alfanumerickém displeji | ANO
Hodnotící kritérium č. 4 |  | Vnitřní paměť pro možnost uložení nastavení pacientského křesla (polohy křesla, funkce a počet otáček instrumentů). Nikoli přes USB rozraní. | pro 2 a více ošetřujících (uživatelů)
|  | Počet pracovních pozic ovládacího panelu | minimálně 6 pracovních pozic
|  | Jedna pozice 3 funkční pistole (vzduch, voda, sprej) | ANO
|  | Jedna vzduchová pozice vč. hadice a LED světelné rychlospojky s plynulou regulací výkonu | ANO
|  | Jedna pozice pro ultrazvuk vč. LED světelného handpiece a koncovky pro odstranění zubního kamene | ANO
|  | Jedna pozice pro bezuhlíkový LED světelný mikromotor vč. hadice a mikromotoru | ANO, rozsah otáček minimálně v rozsahu 100 - 40 000 / min
|  | Jedna pozice pro bezuhlíkový LED světelný mikromotor vč. hadice a mikromotoru | ANO, rozsah otáček minimálně v rozsahu 100 - 40 000 / min
|  | Jedna volná pozice s přípravou tak, aby umožňovala budoucí osazení vzduchovou turbínou nebo bezuhlíkovým mikromotorem | ANO
|  | Horní vedení hadic s možností aretace | ANO
|  | Délka hadic | minimálně 90 cm
Nožní ovladač
|  | Ovládání polohy křesla a předvolené pozice soupravy | ANO
|  | Možnost ovládání funkcí instrumentů pomocí nožního ovládání (regulace otáček pohybem pedálu v horizontální rovině, změna nastavení chlazení instrumentů) | ANO
Položka č. 2 Stomatologická ordinační židle |  |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 1 ks |  |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
|  | Stomatologická ordinační židle otočná s kolečky | ANO
|  | Nastavení výšky sedáku | minimálně v rozmezí 47 cm - 64 cm
|  | Nastavitelný sklon sedáku | minimálně 10%
|  | Nastavitelný sklon opěrky zad nezávisle na sklonu sedáku | minimálně 25%
|  | Hloubka sedáku | z rozsahu 350 - 410mm
|  | Průměr základny | z rozsahu 450 - 540mm
|  | Ergonomicky tvarované polstrování opěradla a sedáku | ANO
|  | Zaoblená stehenní podpora | ANO
|  | Přirozená anatomická poloha | ANO
|  | Snadno omyvatelný a dezinfikovatelný povrch pro snadné udržování hygieny a rychlého a účinného čištění povrchu židle | ANO
|  | Židle vhodná pro intenzivní každodenní používání a čištění (omývání) | ANO
|  | Kovový kříž | ANO
|  | Zadavatel si vyhrazuje právo na možnost výběru konkrétního barevného provedení (odstínu) přímo z katalogu výrobce | ANO
|  | Kolečka | ANO
Položka č. 3 Světelné násadce na mikromotor a turbínka |  |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 3 ks |  |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
|  | Modrý světelný LED instrument (násadec) s převodem 1:1 a keramickými ložisky | ANO
|  | Červený světelný LED instrument (násadec) s převodem 1:5 a keramickými ložisky | ANO
|  | Světelná LED turbínka s připojením na rychlospojku a keramickými ložisky | ANO
Položka č. 4 Kompresor s odsávačkou |  |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 1 ks |  |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
|  | Bezolejový kompresor s odsávačkou umístěný v jedné skříni ve tvaru věže | ANO
|  | Velikost vzdušníku | minimáně 25 l
|  | Výkon kompresoru | minimálně 75 litrů / minutu
|  | Tlak | 5 - 7 bar
|  | Výkon odsávačky | minimálně 1100 litrů / minutu
|  | Hlučnost | maximálně 47 dB
Položka č. 5 Horkovzdušný sterilizátor |  |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 1 ks |  |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
|  | Horkovzdušný sterilizátor s vnitřní komorou z nerezové oceli | ANO
|  | Využitelný objem komory | minimáně 55 l
|  | Teplotní rozsah | minimálně od 10°C nad okolní teplotou a maximálně 250 °C
|  | Alfanumerický displej | ANO
|  | Nastavitelné programy | minimálně 3
Položka č. 6 Intraorální rentgen |  |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 1 ks |  |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
|  | Intraorální rentgen, intraorální senzor a panoramatický rentgen jsou jedné značky od jednoho výrobce | ANO
|  | Rentgen umístěný přímo na stomatologické soupravě | ANO
|  | Doba expozice | v rozmezí 0,02 – 2 sec
|  | Velikost ohniska rentgenky | maximálně 0,7 mm
|  | Kolimátor snadno vyměnitelný uživatelem bez použití klíče | ANO
|  | Plocha rentgenového pole na konci tubusu je menší nebo rovna dvojnásobku aktivní plochy senzoru vel. 1 | ANO
|  | Ruční ovládací panel umístěný dle potřeby v jiné místnosti | ANO
|  | Volba kolimátoru ze tří velikostí odpovídající 20 cm tubusu | ANO
Položka č. 7 Intraorální senzor |  |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 1 ks |  |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
|  | Intraorální rentgen, intraorální senzor a panoramatický rentgen jsou jedné značky od jednoho výrobce | ANO
|  | Připojení RVG senzoru pomocí USB rozhraní do počítače (bez DA přavodníku) | ANO
|  | Rozměry senzoru | maximálně 26 mm x 40 mm
|  | Rozlišení senzoru | minimálně 20 lp/mm
|  | Vlastní držáky senzoru v balení | ANO
Hodnotící kritérium č. 5 |  | Dynamický rozsah - Bitová hloubka škály šedi | minimálně 14 - bit
Položka č. 8 Panoramatický rentgen |  |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 1 ks |  |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
|  | Intraorální rentgen, intraorální senzor a panoramatický rentgen jsou jedné značky od jednoho výrobce | ANO
|  | Výška rentgenu lze upravit pro pacienty sedící na invalidním vozíku | ANO
|  | 5-ti bodové uchycení hlavy pacienta – brada, zákus, čelo a spánky | ANO
|  | Polohování pacienta čelem k přístroji, obsluha stojí bokem | ANO
|  | Délka panoramatické expozice dospělého pacienta | maximálně 10 sec
|  | Režimy snímání | dospělé OPG, dětské OPG, bitewing a TMJ
|  | Maximální napětí rentgenky | menší než 95 kV
|  | Výška zobrazovaného pole | minimálně 145 mm
|  | Přístroj je upgradovatelný o 3D senzor a kefalo senzor | ANO
Položka č. 9 Software pro intraorální senzor a panoramatický rentgen |  |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 1 ks |  |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
|  | Jeden stejný software pro intraorální i panoramatické snímkování | ANO
|  | Kompatibilita se softwary třetích stran přes TWAIN | ANO
|  | Kompatibilita s propojkou ordinačního softwaru XDent nebo Dentist Plus | ANO
|  | Možnost nastavení korekčního faktoru zvětšení na automat (bez nutnosti kalibrace) | ANO
|  | Možnost volby výběru šablony pro status | ANO
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky
datum, jméno, podpis oprávněné osoby