## List1
Příloha č. 1: Požadované technické parametry ultrazvukových přístrojů
|  | Parametr | Uchazeč uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | uchazeč doplní typ a technické parametry nabízeného přístroje
Požadované teechnické parametry ultrzvukového přístroje pro kardiologii | Obecné požadavky | plně digitální ultrazvukový systém pro komplexní vyšetření pacientů, včetně všech měření a kalkulací, SW pro spolupráci s matrixovou jícnovou sondou X7-2t (kompatibilní s ultrazvukovými přístroji používanými na interním oddělení nemocnice)
speciální plochý min 15“ displej s rozlišením min. 1400x1050, 18.324 digitálních kanálů, dynamický rozsah 170 dB, frekvenční rozsah v rozmezí 1-15 MHz, snímkovací frekvence pro B-mód vyšší než 500 Hz.
přístroj se zabudovanou pracovní stanici pro archivaci, export/import dat v tzv. nativních datech s možností jejich pozdější úpravy //gain, TGC, laterální gain, komprese, barevné mapy apod./ a proměřování. Data je možno ukládat na 160 GB pevný disk přístroje či exportovat na CD/DVD nosiče nebo USB paměť či externí pevný disk, případně pomocí DICOM rozhraní do nemocniční sítě rychlostí až 100 Mb/sec. USB porty i CD/DVD mechanika zabudovaná. Export dat z přístroje v běžných PC formátech, ve speciálním formátu pro zpětný import do UZV přístroje nebo v DICOM 3.0 formátu,
délka smyčky nastavitelná uživatelem,
systém umožňující připojení inkoustové a laserové tiskárny, videorekordéru, B/W či barevné tiskárny na termopapír.
výškově polohovatelný vozík s adaptérem pro připojení tří sond a WIFI adaptér pro komunikaci v DICOM formátu,
přístroj umožňující provoz z el.sítě i na baterie – délka provozu z baterie více jak 45 minut,
automatická optimalizace pro 2D a dopplerovské módy,
automatické proměřování živé/zamražené dopplerovské křivky s výpočty základních hodnot /EDS, PSV, PI, RI indexů/,
monokrystalová technologie elementů sond, sondy s nelámavým kabelem
| Požadované zobrazení | vysoce kvalitní B-Mode vytvářený širokopásmovým zpracováním signálu (tzv. technologie Fusion Imaging/Harmonic Fusion Imaging) pracujícím na základních i harmonických frekvencích na všech sondách,
M-mód, barevný M-mód, anatomický M-mód (úhlově nezávislé nastavení v reálném čase),
PW Doppler včetně technologie high-PRF, řiditelný CW Doppler včetně automatické optimalizace nastavení energie dopplera,
barevný doppler, Philips CPA (energetický /Power/ doppler), směrové CPA,
Druhá harmonická (THI), pulsní harmonické zobrazování,
simultánní duplexní/triplexní zobrazování v reálném čase,
duální mód/barevný duální mód (color compare mode – možnost rozdělení monitoru na zobrazení B-Modu a B-Mode s CFM v reálném čase),
trapezoidální zobrazování na lineární sondě,
Adaptivní doppler, adaptivní barevný doppler, inteligentní doppler,
HD zoom, panzoom,
Advanced XRES adaptivní procesování 2D obrazu převzaté z MR,
prostorové skládání obrazu z více přijímaných i vysílaných linií, tzv. technologie SonoCT pro 2D obraz fungující na lineárních a konvexních sondách („compound“ technologie),
barevný tkáňový doppler a PW TDI,
funkce umožňující dosažení vynikající kvality 2-D zobrazení za pomoci širokopásmového tvarovače signálu (broadband beamformer) a širokopásmových sond, pracujících zároveň se širokým spektrem frekvencí, tzn. že kontinuálně vysílají a přijímají široké spektrum frekvencí a výsledný obraz je „průnikem“ všech těchto frekvencí,
laterální gain – real-time optimalizace 2-D obrazu v laterálním směru,
trapezoidní mód sektoru při zobrazení lineární sondou zvyšující kompletnost pohledu při vyšetření,
compare mód, color compare mód – možnost zobrazení 2 2D obrazů na monitoru, možnost zobrazení 2D obrazu a obrazu 2D a CFM na jednom monitoru,
digitální smyčka pro více než 3000 obrazů,
možnost pořízení záznamu jak retrospektivně, tak prospektivně, délka smyčky volitelná uživatelem na základě nastavení časového úseku či počtu R-R cyklů,
digitální aktivní zoom – zvětšování zmraženého i real-time obrázku včetně posunu zvětšovaného obrazu, kontinuální „zvětšování“, zahuštění paprsků do zvětšované oblasti,
snadné, intuitivní ovládání,
citlivý energetický Doppler (Color Angio/Power Doppler) pro detekci i nejmeších průtoků v cévách v lidském organismu,
directional angio poskytující informace o směru průtoku,
inteligentní Doppler udržující automaticky optimální úhel při volbě směru toku krve, není potřeba provádět manuální korekci úhlu, ta je prováděna automaticky,
inteligentní doppler urychlující práci při dopplerovském vyšetření,
energetický doppler (tzv. UZ - angio resp. power ), PW/CW doppler , kdy s měnící se hloubkou a velikostí barevného výřezu (resp. Dopplerovských vrátek) se automaticky mění frekvence pro barevné mapování (resp. Dopplera). Pro dosažení vynikající kvality barvy a Dopplera i ve vzdáleném poli,
stress echo vč. konfigurace protokolů
automatické obkreslení (trace spektrální křivky) dopplerovského spektra, s následným automatickým výpočtem všech obecně užívaných indexů ke zkrácení času potřebného k vyšetření,
| Ultrazvukové sondy | širokopásmová kardiologická sektorová sonda s frekvenčním rozsahem 1-5 MHz, monokrystalová technologie s podporou 2D, THI, PW, CW, high PRF, M-mód, ANM, barevného dopplera, tkáňového dopplera, advanced XRES, zobrazení pomocí druhé harmonické, zobrazení pomocí kontrastních látek, kardio SW
širokopásmová lineární sonda L12-3 pro cévní vyšetření s frekvenčním rozsahem 3-12 MHz, velikost aktivní plochy 38 mm, s podporou 2D, THI, PW, high PRF, CPA, barevného dopplera, advanced XRES, zobrazení pomocí druhé harmonické, SonoCT, angio SW
širokopásmová abdominální sonda, frekvenční rozsah 1 - 5 MHz, vícenásobná aktivní fokusace, monokrystalová technologie elementů, 160 elementů, s podporou 2D, THI, PW, high PRF, CPA, barevného dopplera, advanced XRES, zobrazení pomocí druhé harmonické, SonoCT
širokopásmová kardiologická sektorová sonda s frekvenčním rozsahem 1-4 MHz, připojitelná k mobilnímu zařízení /tablet, mobilní telefon/ podporujícímu operační systém Android a iOS
Parametr
Požadované teechnické parametry ultrzvukového přístroje pro internu a neurologii | Obecné požadavky | vysoce mobilní high-endový ultrasonografický přístroj v konfiguraci pro vyšetření: abdominální, cévní včetně TCD, muskuloskeletální, měkké části, urologické, kardio a vaskulární,
ergonomický přístroj přizpůsobitelný lékaři pro různé druhy vyšetření, váha max 90 kg a šířka max 60 cm,
min 21“ monitor s FullHD rozlišením (min. 1920x1080) stranově a výškově stavitelný na rameni polohovatelném v ose x, y, z
frekvenční rozsah přístroje v rozsahu 1 až 22 MHz, dynamický rozsah min. 280 dB, maximální snímkovací frekvence více jak 1400 Hz
výškově a stranově stavitelná poloha ovládacího panelu, možnost natočení ovládacího panelu nezávisle na těle přístroje o více jak 180°, zdvih ovládacího panelu mezi 76–96 cm pro snadnější vyšetření ve stoje
rychlý náběh ze sleep modu – do 20 sec
technologie širokopásmového zpracování signálu pomocí širokopásmového tvarovače signálu a širokopásmových sond s možností změny zastoupení jednotlivých frekvencí (nikoliv pouze změny frekvence),
ovládání přístroje pomocí dotykového displeje o velikostí 12“
4 aktivní porty pro připojení pinless zobrazovacích sond (nikoliv dopplerovských sond)
jednotlačítková optimalizace upravující 2D i Dopplery
záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW a interní HDD o velikosti minimálně 512 GB
archivace snímků min. ve formátech: systémová data, PC formát, DICOM
archivace obrazových dat v původní formě s možností úpravy základních parametrů na uložených smyčkách, v PC i DICOM formátech
přístroj s USB výstupy pro připojení USB flash nebo externího HDD z toho min. jeden USB port je pro lepší přístup umístěn na ovládacím panelu,
| Požadované zobrazení | vysoce kvalitní 2D zobrazení s pokročilým pulsním kódováním, pulsním formováním a frekvenčním skládáním, s možností harmonického zobrazení na všech sondách,
M-mód, M-mód barevný doppler, M-mód tkáňový doppler, THI s pulsní inverzí,
barevný doppler, širokopásmový barevný doppler, simultánní 2D a M-mód,
Color Power Imaging (CPA – energetický doppler), duplexní a simultánní 2D/PW doppler,
duplexní CW doppler včetně automatické optimalizace nastavení energie dopplera, duplexní barevný doppler a CW doppler, High-PRF PW doppler, color TDI a PW TDI,
duplexní 2D, barevný doppler a PW doppler, duplexní 2D, energetický doppler (CPA) a PW doppler,
nezávislý triplex pro simultánní 2D, barevný doppler a PW doppler,
nezávislý triplex pro simultánní 2D, energetický doppler (CPA) a PW doppler,
duální zobrazování, HD zoom (write), Pan zoom (read),
automatická inverze barevného spektra při provádění vyšetření barevným dopplerem,
úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení
odstranění šumu (tzv. speckle reduction) ve více krocích (nikoliv pouze on/off)
real-time současné zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase
manuální nastavení nastavení zisku TGC pomocí minimálně 8 posuvnými klávesami
přístroj s modulem HW i SW s protokolem DICOM včetně Worklist, Structured Reporting Přístroj umožňuje současné zobrazení dříve provedené studie s real-time prováděnou studií na monitoru přístroje.
přístroj s vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření.
programové vybavení pro provádění všech obvyklých typů měření požívaných v sonografické diagnostice.
možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze.
automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin) na živé i zamražené doppler. křivce.
možnost připojení sond typu matrix.
možnost připojení lineární sondy s frekvenčním rozsahem 2 – 22 Mz a počtem elementů minimálně 1900
možnosti rozšíření o funkci real time synchronizované zobrazení a fúzi UZ obrazu s vyšetřením provedeným na CT, MRi, PET-CET, PET-MR na displeji uz přístroje, umožňující magnetickou navigaci bioptického kanálu při intervenčních výkonech na všech sondách.
| Ultrazvukové sondy | širokopásmová abdominální sonda, frekvenční rozsah 1 - 5 MHz, vícenásobná aktivní fokusace, monokrystalová technologie elementů, 160 elementů,
širokopásmová lineární sonda, frekvenční rozsah 3 - 12 MHz, vícenásobná aktivní fokusace,
širokopásmová kardiologická sonda, frekvenční rozsah 1 - 5 MHz, vícenásobná aktivní fokusace, monokrystalová technologie elementů,
sondy musí být kompatibilní s ultrazvukovými přístroji používanými na interním oddělní nemocnice