## List1
VZ: | P/033/INV/20 - "Dodávka EMG"
Příloha č. 1: Požadované technické parametry EMG
| Parametr | Učastník uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | Účastník doplní typ a technické parametry nabízeného přístroje
5 kanálový EMG přístroj vč. příslušenství pro vyšetřování evokovaných potenciálů (SSEP, AEP, VEP, ERG).
Zesilovač musí být přímo napájený ze síťového zdroje přístroje, nikoliv z baterií nebo akumulátorů.
Stimulační sonda (el. stimulátor) s integrovanými ovládacími prvky pro nastavení stimulačního proudu, spuštění stimulace, přechodu na další stopu a nastavení délky stimulačních pulzů.
Zesilovač musí mít vstupy ve tvaru hlavy (systém 10/20) a možnost programování vstupů hlavice při vyšetření EP.
V zesilovači musí být integrovaný vstup pro čidlo kožního teploměru.
Programové vybavení pro rychlosti vedení motorické a senzitivní (NCS), jehlovou elektromyografii (EMG), kvantitativní EMG (programy pro MUP, MultiMUP a TA analýzu). Možnost on-line záznamu EMG aktivity ze všech kanálů současně a možnost jejich pozdějšího přehrávání. Programy pro repetitivní stimulaci včetně stimulace vysokofrekvenční. Programy pro vyšetření reflexů (Blink reflex, H-reflex, F-vlna). Testy na vyšetření autonomního nervového systému (sympatický kožní potenciál a variace srdeční frekvence R-R).
Stimulační brýle pro Flash VEP/ERG
Magnetický stimulátor s monofazickým typem stimulace umístěný na stolku se dvěma stimulačními cívkami (motýlková, kruhová)
Programové vybavení přístroje musí být rozšiřitelné o program pro vyšetření tremoru (algoritmus dle Lauka a Lückinga), MUNIX (Motor Unit Number Estimation) a CMAP.
k přístroji musí být možné připojení magnetického stimulátoru a programové vybavení musí obsahovat program(y) pro vyšetření MEP.
Automatické on-line vytváření reportu ve Wordu s možností exportu v PDF formátu, export do NIS.
Asistovaný průvodce pro vytváření vlastních protokolů a vyšetření a úpravu protokolů předinstalovaných výrobcem. Možnost vytváření studií (předem definovaných sekvencí vyšetření).
Ergonomické uspořádání zobrazovaných informací a optimalizace postupů pro rychlé vyšetření.
Kompatibilita formátu dat s přístroji Synergy pro jejich snadnou elektronickou výměnu a případné konzultace. Jde např. o okolní pracoviště FN Ostrava, MN Ostrava, KHN, nemocnice Nový Jičín.
Základní sada elektrod pro EMG a EP.
Na přístroj nesmí být kladeny žádné zvláštní požadavky pro umístění a instalaci. Spotřebním materiálem jsou pouze elektrody a jejich objem závisí na počtu vyšetřených pacientů.