# Příloha č. 2  Výzvy k podání nabídek

VZ „UZV přístroj pro urologickou diagnostiku“

Požadované technické parametry

| Do této přílohy účastník musí uvést ke každému parametru, zda nabízený přístroj požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného přístroje. Na technické parametry, které nejsou označeny minimální nebo maximální hodnotou, zadavatel připouští toleranční rozsah +- 10%. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UZV přístroj pro urologickou diagnostiku |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |  |
| Ultrazvukový přístroj určený pro diagnostiku se specializovaným vybavením zejména pro intervenční diagnostiku prostaty včetně fúzní technologie pro využití záznamu magnetické rezonance, ale i pro vyšetření ledviny, orgánů skróta, penisu a vyšetření náhlých urologických příhod |  |  |  |  |
| Ultrazvuk |  |  |  |  |
| Monitor minimálně 19“ na výklopném rameni |  |  |  |  |
| Omyvatelná a dezinfikovatelná klávesnice |  |  |  |  |
| Snadný převoz jednotky |  |  |  |  |
| Minimálně 3 vstupy pro intervenční ultrasonografii |  |  |  |  |
| Snímací módy – základní (B, M, THI, evertovaný puls, CFM, P, D), kombinace módů, simultánní módy (rozdělený obraz) |  |  |  |  |
| Volitelné programy s nastavením dle orgánů a možností úpravy a tvorby nových variant nastavení (nastavení obrazu, optimální nabídka metod měření) |  |  |  |  |
| Zpracování obrazu běžné pro vyšší třídu |  |  |  |  |
| Funkce přepnutí do pohotovostního režimu (minimální zásah obsluhy) |  |  |  |  |
| Ultrazvukové snímače (sondy) pro specifické využití v urologii |  |  |  |  |
| Abdominální konvexní a/ S frekvenčním rozsahem 6-2 MHz b/Multifrekvenční snímač pro vyšetření s vysokým rozlišením punkce dospělých i dětí s menším vstupním kontaktem c/Možnost nastavení min. 4 nativních frekvencí v B módu d/Programovatelné integrované tlačítko pro rychlé ukládání a tisk snímků e/Snímač s utěsnitelným konektorem pro úplné ponoření i s konektorem, sterilizace snímače v plazmě f/Připojení resterilizovatelného nástavce na punkce |  |  |  |  |
| Transrektální snímač a/S frekvenčním rozsahem 14 – 4 MHz b/Specializovaný pro vyšetření prostaty c/Minimálně 3 zobrazovací roviny - Rovina příčná a podélně šikmá (roviny se protínají a rovina průniku je vyznačena na monitoru sonografu, zobrazení každé roviny zvlášť i obě roviny zároveň v reálném čase) - punkční nástavec vkládaný do těla snímače pro biopsii periferní zóny pod úhlem cca 16-20° od dlouhé osy snímače -Rovina přímá - punkční nástavec pro průběh jehly paralelně s povrchem sondy d/Resterilizovatelný punkční nástavec pro transrektální biopsii e/Jednorázový punkční nástavec pro transrektální biopsii f/Resterilizovatelný nástavec pro transperineální biopsii g/Přepínání roviny řezu během biopsie na sondě i na klávesnici sonografu h/Sonda musí být podporována fúzní biopsií ve všech třech rovinách |  |  |  |  |
| Snímač typu linear array a/S frekvenčním rozsahem 18 - 5 MHz b/Možnost nastavení minimálně 5 nativních frekvencí v B módu c/Programovatelné integrované tlačítko pro rychlé ukládání a tisk snímků d/Snímač s utěsnitelným konektorem pro úplné ponoření i s konektorem, sterilizace snímače v plazmě |  |  |  |  |
| Fúzní systém |  |  |  |  |
| Základní pracovní stanice na přístrojovém vozíku - řídící počítač se software (širokoúhlý monitor s klávesnicí a myší) a moduly připojení k ultrasonografu a navigačního systému |  |  |  |  |
| Hardware pro navigaci a/ Sledování roviny řezu sondy b/Řídící jednotka c/Vysílač pro vytvoření magnetického pole d/Senzor pro deformaci magnetického pole k nasazení na transrektální sondu, vysílač na pohyblivém rameni s možností nastavení správné polohy nad pacientem |  |  |  |  |
| Software pro fúzi k integraci do ultrasonografu a/Načtení MR obrazů z vnějšího zdroje (CD, PACS, Cloud, USB periferie), jejich zpracování a uložení do paměti b/Možnost manuálního označení obrysů prostaty a ložisek c/Spojení obrysů z MR obrazů z paměti s ultrasonografickým obrazem v reálném čase d/Optimalizace úhlu roviny MR obrazových dat pro snadnější spárování obou modalit e/Pro spárování MR obrazových dat je třeba využít minimálně dvě sonografické roviny s dokumentovanou geometrií vztahu těchto rovin v reálném čase f/Automatická korekce drobných pohybů prostaty pří dýchání g/Podpora všech rovin transrektálního snímače při punkci se zobrazením ložisek MR v každé rovině, punkční vektor zobrazen ve všech rovinách zobrazení sondy |  |  |  |  |
| Software pro přípravu dat na radiologickém pracovišti a/Konturace obrysů prostaty a ložisek a odesílání do sonografu pro fúzní biopsii (PACS systémem nebo nemocničním intranetem nebo přenos na lokálním paměťovém mediu) b/Možnost doplnění o technologii transperineální biopsie pomocí navigace sondou v krokovacím zařízení (stepperu) |  |  |  |  |
| Součásti dodávky |  |  |  |  |
| UZV |  |  |  |  |
| Sonda abdominální + punkční nástavec sterilizovatelný |  |  |  |  |
| Sonda transrektální + punkční nástavec transrektální sterilizovatelný a jednorázový + punkční nástavec transperitoneální sterilizovatelný |  |  |  |  |
| Sonda lineární |  |  |  |  |
| Fúzní systém vč. pracovní stanice, vozíku, SW |  |  |  |  |