Technické požadavky na laboratorní analytický systém

(dále jen „analyzátory“)

Veřejná zakázka č.  P21V00000055

„Dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro analýzu KO, vč. bezplatné výpůjčky 2 ks laboratorních analyzátorů pro Hematologicko-transfusní oddělení SN v Opavě II.“

Číslo spisu: SNO/FMP/2021/01/reagencie KO+analyzátory-HTO II.

Obecné požadavky na oba typy dodávaných analyzátorů:

- každý z analyzátorů musí být vybaven interní a externí čtečkou čárových kódů, tiskárnou, PC s příslušným softwarovým vybavením, myší, klávesnicí, UPS a eventuálně dalším příslušenstvím nezbytným pro provoz

- oba analyzátory krevního obrazu musí být nové, nepoškozené, nerepasované, plně automatické a certifikované (včetně ovládacího programového vybavení) pro in vitro diagnostiku (CE-IVD)

- typ obou analyzátorů krevního obrazu musí být obdobný, využití stejného obslužného software pro zjednodušení zastupitelnosti obsluhy, přičemž software a hardware = Windows 10 a vyšší

- systém chybových hlášek upozorňujících na suspektní shluky trombocytů, makrotrombocyty, posun doleva, přítomnost blastů, atypických lymfocytů ev. další

- automatický podavač vzorků či jiný automatizovaný systém vkládání vzorků, umožňující kontinuální vkládání vzorků za chodu analyzátoru a možnost přednostního zpracování a analýzy statimových vzorků

- oba analyzátory krevního obrazu musí umožňovat provedení analýzy z uzavřené i otevřené zkumavky stejnou aspirační cestou a rovněž z různých druhů odběrových zkumavek včetně mikrozkumavek

- schopnost detekce hladiny vzorku, v případě nasátí nedostatečného množství vzorku, bubliny nebo sraženiny musí analyzátor bezprostředně vydat chybové upozornění

- stanovení krevního obrazu, vyšetření pětipopulačního diferenciálního rozpočtu leukocytů (včetně diferenciace a kvantifikace populace nezralých granulocytů)

- analýza trombocytopenických i leukopenických vzorků, včetně vydání výsledku diferenciálního rozpočtu leukocytů

- oba analyzátory krevního obrazu musí pro základní stanovení trombocytů (PLT) používat stejný detekční princip z důvodu nutnosti vzájemné reprodukovatelnosti výsledků vyšetřovaných v denním provoze a na pohotovostních službách i pro případ využití jako zálohy druhého analyzátoru

- automatická homogenizace vzorků před aspirací (například několikanásobným obrácením zkumavky dnem vzhůru a zpět, otáčením zkumavek apod.)

- minimalizace objemu potřebného pro analýzu, pro manuální režim vyšetřování krevních obrazů max. 100 µl, pro automatický režim vyšetření /vyšetření tělních tekutin max. 150 µl

- elektronický management reagencií (dohledatelnost použitých reagencií a činností obsluhy, sledování spotřeby a exspirace jednotlivých reagencií)

- software řídící automatické zpracování vzorku dle demografických dat, srovnání aktuálních a předchozích výsledků pacienta (tzv. delta check) a kontrolující technické podmínky analýzy,

- dále software pro zálohování a následné zpřístupnění primárních dat

- zadání uživatelských přístupových práv a dohledatelnost činností obsluhy

- možnost automatické validace výsledků nastavenými uživatelskými pravidly a možností on-line propojení analyzátorů a kontrolu jednotlivých činností prostřednictvím speciálního vyhodnocovacího SW

- všechny parametry specifikace dohledatelné v dokumentaci dodavatele analyzátoru, (manuál v češtině umožňující dohledání všech parametrů analýz)

Požadavky na kontrolu kvality, kontrolní materiál:

- oba analyzátory krevních obrazů musí disponovat interní kontrolou kvality na komerčních kontrolních materiálech certifikovaných pro in vitro diagnostiku (CE-IVD) a v souladu s platnou legislativou, a to pro všechny klinické parametry, vždy na hladině patologické nízké, normální a patologické vysoké, bez nutnosti použití více než jedné zkumavky pro příslušnou hladinu kontroly (všechny kontrolované parametry lze stanovit z jedné zkumavky)

- oba analyzátory krevních obrazů musí umožňovat automatický monitoring klouzavých průměrů (moving average/ XB  analýza) na nativních pacientských vzorcích

- oba analyzátory krevních obrazů musí umožňovat kontrolu pozadí (Background) v rámci základního režimu (bez nutnosti volby dalšího režimu měření a nákladů navíc)

- stabilita kontrolních vzorků po otevření alespoň 7 dní

Požadavky na údržbu a servis

- oba analyzátory krevních obrazů nesmí vyžadovat frekvenci údržby (za standardních podmínek) častěji než 1x 8 hod

- on-line vzdálený přístup servisních techniků a aplikačních specialistů, včetně možnosti pravidelného ověřování funkčnosti, vše v souladu s požadavky  GDPR

- školení servisním technikem i aplikačním specialistou v českém jazyce dle zákona 268/2014Sb., o zdravotnických prostředcích,

- dodavatel zajistí plně bezplatný servis vč. bezplatného dodávání náhradních dílů, PBTK, validací dle návodu výrobce (min pravidelná roční validace), včetně pravidelné ho ověřování kompatibility a harmonizace vyhodnocovacího SW s nastavenými pravidly, vše  v souladu se zákonem č.268/2014 Sb. v platném znění a ve znění pozdějších předpisů, po celou dobu trvání výpůjčky

- dodavatel zajistí servisní telefonní linku (hot-line) dostupnou 24 hod denně v českém jazyce

- dodavatel zajistí dobu nástupu servisního technika na opravu – do 24 hod od objednání opravy, v urgentních případech je servis poskytován i mimo pracovní dny (o víkendech, svátcích)

Technická specifikace:

Analyzátor I. - určený pro provoz v hematologické laboratoři musí umožňovat:

- kvantitativní stanovení erytroblastů s automatickou korekcí počtu leukocytů v každém krevním obraze

- využívat kombinace různých profilů analýzy, např. KO, KO+DIF, KO+RET, KO+DIF+RET, KO+nezralá frakce PLT, KO+DIF+ nezralá frakce PLT dle požadavků z LIS

- kvantitativní stanovení retikulocytů včetně parametrů indikujících kvalitu erytropoézy (hemoglobin v retikulocytech, rozčlenění retikulocytů dle stupně vyzrálosti na jednotlivé frakce, eventuálně další rozšířené erytrocytární parametry), přičemž tyto parametry musí být uvolněny pro klinické použití. Stanovení se provádí z primárních zkumavek a bez nutnosti manuální přípravy vzorků

- kvantitativní stanovení počtu trombocytů alternativními metodami k základní impedanční metodě, včetně kvantifikace nezralé frakce trombocytů na fluorescenčním principu (počet absolutní i relativní (%), oba požadované parametry musí být diagnostické a ne výzkumné) jako markeru pro klinické užití při monitoraci stavu trombopoézy u řady trombocytopenických a krvácejících pacientů

- flexibilní nastavení automatického opakování a retestování  bez zásahu obsluhy (ověření výsledku specifičtějšími metodami v případě podezření na patologický nález dle požadavků laboratoře)  - požadavek na obousměrný podavač vzorků, expertní middleware s uživatelsky definovatelnými pravidly

- provést minimálně 90 stanovení KO+DIFF+NRBC za hodinu, automatický podavač (nebo jiný automatizovaný systém kontinuálního vkládání vzorků) s kapacitou minimálně 50 vzorků

- možnost rozšíření spektra prováděných testů v průběhu výpůjčky

- databáze dostupných výsledků musí čítat minimálně 100 000 záznamů (při možnosti zálohy dat, nejlépe v pravidelných intervalech a bez zásahu obsluhy)

- doplnění SW o middleware s uživatelsky definovatelnými pravidly

Analyzátor II. - Hematogický analyzátor určený pro provoz na transfuzním úseku a v laboratoři pohotovostních služeb musí umožňovat:

- kombinaci různých profilů analýzy, např. KO, KO+DIF, dle požadavků z IS, s kvantitativní detekcí nezralých frakcí granulocytů a erytroblastů ve vzorku, včetně korekce erytroblastů na počet leukocytů

- stejné měřící principy jako u analyzátoru pro hematologickou laboratoř (analyzátor I) z důvodu nutnosti vzájemné reprodukovatelnosti výsledků vyšetřovaných v denním provoze a na pohotovostních službách a pro případ využití jako zálohy analyzátoru I

- shodný princip měření počtu trombocytů jako u analyzátoru pro hematologickou laboratoř (analyzátor I) z důvodu nutnosti vzájemné reprodukovatelnosti výsledků vyšetřovaných v denním provoze a na pohotovostních službách

- rychlost analýzy minimálně 50 stanovení KO+DIFF za hodinu

- využití jednosměrného podavače vzorků (nebo jiný automatizovaný systém podávání vzorků s kapacitou minimálně 20 vzorků)

- databáze dostupných výsledků čítá min. 10 000 záznamů (při možnosti zálohy dat, nejlépe v pravidelných intervalech a bez zásahu obsluhy)

- rozšíření spektra prováděných testů v průběhu výpůjčky

Účastník zadávacího řízení tímto stvrzuje, že veškeré shora uvedené Minimální technické podmínky jeho nabídka splňuje.

V…………………., dne………………….. 2021

…………………………………..

označení oprávněné osoby

podpis oprávněné osoby