## Příloha č.1- technická specifikace- 4 kusy ultrazvukových přístrojů

1. Dodání přístroje této specifikace- počet 3 kusy:

- přenosný kapesní ultrazvukový systém, dotykový tabletový systém, váha přístroje vč. sondy max. 441 g

- kapesní rozměry systému, jednou rukou přenositelné zařízení

- ovládání přístroje pomocí jednoduchého intuitivního dotykového ovládání systému

- kompletní alfanumerická klávesnice pro zadávání údajů umístěná na ovládacím panelu, dotyková

- možnost práce z integrované baterie, napájení z elektrické sítě

- práce systému na baterie, min. 30 minut provozu

- integrovaný min. 5" dotykový LCD monitor s vysokým rozlišením a velkým pozorovacím úhlem

- archivace pacientských dat na interní paměť, paměťová karta (kapacita 8 GB)

- možnost využití standardizovaných protokolů FATE, FCU, RHD, vč. výukového módu

- možnost využití standardizovaného LUNG protokolu

Kalkulace:

- standardní měření vzdáleností, plochy a objemu

Zobrazovací módy:

- B-mód s možností automatické optimalizace 2D obrazu

- M-mód

- barevný směrový Doppler

Sondy:

Duální sonda skládající se na jedné straně ze zářiče s fázovým uspořádáním, na druhé straně ze zářiče s lineárním uspořádáním.

- sonda pro blízká pole - lineární část – frekvenční rozsah min. 3.4 až 8.0 MHz

- sonda pro vzdálená pole - fázová část – frekvenční rozsah min. 1.7 až 3.8 MHz

2. Dodání přístroje této specifikace- počet 1 kus:

- maximálně mobilní, výlučně bezdrátový, ultrazvukový systém s hmotností do 210 g

- aktivní ultrazvukové módy min.: B-mode, barevný směrový Doppler, tkáňové harmonické zobrazení

- duální sonda (konvexní a lineární) s min. parametry:

  - konvexní strana: frekvenční rozsah 2 – 5 MHz, úhel sektoru 60°, hloubka zobrazení 24 cm, vyznačená centrální linie pro intervenční zákroky

  - lineární strana: frekvenční rozsah 3 – 12 MHz, šíře sektoru 40 mm, hloubka zobrazení 8 cm, vyznačená centrální linie pro intervenční zákroky

- odolnost duální sondy proti vniknutí cizího tělesa a vniknutí kapalin, zejména vody nebo dezinfekce, o standardu min. IP67

- odolný systém s max. jedním tlačítkem s nastavitelnou funkcí (freez, store, …)

- práce systému na baterii min. 45 minut

- standardizované bezdrátové indukční dobíjení systému, indukční dobíjecí sestava součástí dodávky

- pevné pouzdro pro transport duální sondy součástí dodávky

- nutná bezdrátová kompatibilita dodané duální sondy se zařízeními s operačními systémy, min. iOS nebo Android

- volně stažitelná, bezplatná aplikace pro práci se systémem

- indikační diody na systému informující o stavu baterie a komunikaci s aplikací

- možný přenos dat pomocí Wi-Fi a DICOM technologií

- automatická změna zobrazení v aplikaci (horizontální/vertikální)

- český uživatelský manuál součástí aplikace

- ukládání obrazů a smyček do aplikace s možností práce s uloženými daty

- možná změna parametrů zobrazení min.: gain, depth, TGC, frekvence, centrální linie

- implementovaná přednastavení pro snadné a bezpečné použití duální sondy min. pro vyšetření: břicha, srdce, gynekologie/porodnictví, cévního a muskuloskeletálního systému, plic, nervů, malých částí, očního vyšetření a neonatologického vyšetření hlavičky

- systém splňující všechny standardy a požadavky SÚKL

Zadavatel požaduje zprovoznění a zaškolení obsluhy daných zařízení v místě plnění, tj. v sídle zadavatele.