# Příloha č. 1 Zadávací dokumentace – Požadované technické parametry

„Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj – Ortopedické sály“

POŽADOVANÉ  TECHNICKÉ  PARAMETRY

| Do této přílohy účastník musí uvést ke každému parametru, zda nabízený přístroj požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného přístroje. Na technické parametry, které nejsou označeny minimální nebo maximální hodnotou, zadavatel připouští toleranční rozsah +- 10%. 1. část – C-rameno (1ks). Parametr; Ano / Ne; Reálná hodnota; Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce). Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění mobilního, výkonného, plně digitálního RTG přístroje s C-ramenem s plochým detektorem, dle níže uvedené specifikace.. Mechanické vlastnosti. Přístroj s lehkou manipulovatelností a snadným ovládáním, jak na operačním sále, tak při přepravě přístroje na jiná pracoviště (na jiné operační sály, transport výtahem), snadné brzdění přístroje. Plně vyvážené C rameno v každé poloze s následujícími parametry:. horizontální pohyb v rozsahu min. 200 mm. boční vyklonění v rozsahu min. +/-12°. motorický vertikální pohyb v rozsahu min. 420 mm. orbitální rotace v rozsahu min. 150°- overscan min. 40°. angulace v rozsahu min. +/- 225°. ohnisková vzdálenost min. 1000 mm. volný prostor mezi zesilovačem obrazu a rentgenkou min. 800 mm. hloubka C ramene v oblouku min. 730 mm. paměť pozic C ramene pro orbitální rotaci i angulaci pro snadné dosažení požadovaných uložených pozic, volbou na dotykové obrazovce ovládání. Generátor a rentgenka. Vysokofrekvenční generátor s různými druhy provozu o výkonu min. 2,3 kW s rozsahem napětí min. 40-110 kV. Digitální skiaskopický režim s maximálním proudem min. 20 mA, s min. 5 uživatelsky volitelnými orgánově orientovanými charakteristikami. Rentgenka s malým ohniskem 0,6 mm. Tepelná kapacita anody min. 60 kHU, vychlazovací kapacita zářiče min. 6 kHU/min, indikace vyhřátí krytu rentgenky. Tepelná kapacita rentgenky min. 1.200 kHU. čtvercová a štěrbinová clona pro symetrické i asymetrické clonění bez záření, otočná o 360°. ###### Akvizice a zpracování obrazu. Plochý digitální detektor s technologií CMOS o velikosti min. 30 x 30 cm s možností dalšího min. 2x zvětšení zobrazovacího pole s rozlišením min. 1900 x 1900/16 bitů. DQE detektoru RQA5 (0,05 lp/mm) min. 70%. Velikost obrazového bodu max. 155 pixelů. Kvalitní digitální zobrazení v reálném čase s automatickou optimalizací obrazu a vysokým rozlišením s pamětí o kapacitě min. 300.000 obrázků na pevném disku v plném rozlišení. Standardní software pro úpravu obrazů navíc s možností digitální optimalizace denzity obrazu v reálném čase, systém redukce šumu a eliminace pohybových artefaktů v reálném čase, zvýraznění hran v reálném čase ke kvalitnějšímu zobrazení detailů, změna jasu a kontrastu, režim negace snímku, digitální zoom a roam (pohyb zvětšeného obrazu), digitální clony, popis snímků (značky, komentáře, ořezání snímku) včetně možnosti dělení obrazu na obrazovce na 1 až na 16 obrázků apod.. Zobrazení celého čtvercového obrazu na monitoru i při digitální rotaci obrazu, bez redukce na kruhové zobrazení se ztrátou informací. Velkoplošná digitální dotyková obrazovka pro náhled obrazu a ovládání provozu přímo na těle přístroje C ramene i na monitorovém vozíku. Další samostatné (třetí) plnohodnotné ovládání s dotykovou obrazovkou pro umístění na operační stůl pro možnost ovládání ze sterilního prostředí. Digitální pulsní skiaskopie o frekvenci min. 3-15 pulsů s automatickým ukládáním jednotlivých snímků i obrazových smyček (dynamické snímky) na interní HDD hard disk s možností dalšího exportu v DICOM formátu. Paměť posledního obrazu (LIH) s možností digitální rotace obrazu o +/- 360° bez záření a zobrazením pohybu čtvercových a štěrbinové clony na monitoru bez záření pro úsporu dávky záření. 2D měření úhlů a vzdáleností. Možnost LIVE grafického překrytí a označení zobrazených struktur v obraze, pro následnou lepší orientaci při skiaskopii. Možnost připojení externího LIVE i REF monitoru konektorem DVI video. Integrovaný laserový zaměřovač na straně plochého detektoru i rentgenky se zeleným světlem (pro lepší kontrast a vizualizaci na otevřených operacích). 2 ks speciální medicínské ploché antireflexní a antistatické TFT monitory s úhlopříčkou min. 19“, vysokým rozlišením (min.1280x1024 bodů), vysokým kontrastem a jasem (min. 1000 cd/m², kontrast 1000:1) s možností zobrazení „LIVE“ a „REF“ obrazu, automatické nastavení jasu podle vnějšího prostředí, umístěné na monitorovém vozíku s možností motorického výškového nastavení a otáčení kolem osy o min. 240°. Další požadavky. Bezdrátový multifunkční nožní spínač pro ovládání expozice a dalších volitelných funkcí. Měřící komůrka pro měření a zobrazení povrchové dávky na pacienta integrovaná v primární cloně podle „Atomového“ zákona – DAP metr. Výstup obrazových dat na CD/DVD ve formátu DICOM 3, TIFF, AVI. USB 2.0 rozhraní pro výstup obrazových dat v DICOM 3, TIFF a AVI formátu. Přímé připojení do počítačové sítě NIS/RIS, resp. PACS umožňující bezproblémový přenos obrazu ve formátu DICOM 3 s protokoly Send/Recieve, Storage Commitment, Print, Query/Retrieve, Worklist Management a MPPS. Sterilní zakrytí C-ramena a plochého detektoru. Jednofázové napájení 230 V/50 Hz s jištěním max. 16A. |  |
| --- | --- |
| 2. část – Elektrokoagulace (2 ks) Odsávačka kouře (1 ks) |  |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne |  | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |  |
| Elektrokoagulace |  |  |  |  |  |
| Elektrochirurgický generátor sloužící k řezu a koagulaci tkáně pro otevřené i laparoskopické výkony |  |  |  |  |  |
| Nastavení a ovládání generátoru pomocí plně dotykového displeje, možnost uložení min. 10 nejčastěji používaných parametrů. |  |  |  |  |  |
| Elektrický výkon generátoru v rozsahu min. 0–320 W s mikroprocesorovým řízením a automatickým přizpůsobením dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství el. energie. |  |  |  |  |  |
| Dva kombinované monopolární a dva kombinované bipolární výstupy |  |  |  |  |  |
| Kompletní řada monopolárních a bipolárních režimů pro řez a koagulaci |  |  |  |  |  |
| Minimálně jeden mód pro bipolární řezání tkáně s rozsahem min. 100 -320 W |  |  |  |  |  |
| Minimálně tři módy bipolární koagulace se třemi různými výkony a s rozsahem výkonu minimálně 40 - 120 W. |  |  |  |  |  |
| Minimálně tři módy pro monopolární řezání s rozsahem výkonu minimálně 150 - 300 W |  |  |  |  |  |
| Minimálně tři módy pro monopolární koagulaci (sprej, fulgurace, desikace). Rozsah výkonu minimálně 120 -200 W |  |  |  |  |  |
| Volitelné režimy autostop a autostart u bipolární koagulace |  |  |  |  |  |
| Možnost endoresekce ve fyziologickém rotoku |  |  |  |  |  |
| Možnost připojení 2 pedálů současně s programovatelným přiřazením funkcí. |  |  |  |  |  |
| Ovládání nožním spínačem, rukou, autostart pro bipolár |  |  |  |  |  |
| Automatické rozpoznání připojeného nástroje s nastavením doporučených parametrů. |  |  |  |  |  |
| Možnost propojení jednotky s odsavačem zplodin, možnost automatického odsávání zplodin z operačního pole při aktivaci připojeného nástroje k elektrochirugickému generátoru. |  |  |  |  |  |
| Generátor na samostatném vozíku vč. dvojitého pedálu |  |  |  |  |  |
| Zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji |  |  |  |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |  |  |
| 100 ks jednorázových neutrálních elektrod |  |  |  |  |  |
| 2 ks bipolární pinzeta rovná, 14-15 cm, hrot 2 mm |  |  |  |  |  |
| 4 ks monopolárních kabelů pro laparoskopické nástroje min. délky 3m, |  |  |  |  |  |
| 4 ks bipolárních kabelů pro laparoskopické nástroje min. délky 3m. |  |  |  |  |  |
| 2 ks kabel pro připojení bipolárních pinzet |  |  |  |  |  |
| 10 ks aktivní elektrody resterilizovatelné (50x) |  |  |  |  |  |
| 2 ks nožní spínač monopolární, 2 pedálové provedení |  |  |  |  |  |
| 2 ks nožní spínač bipolární |  |  |  |  |  |
| 4 ks kabel pro připojení neutrálních elektrod |  |  |  |  |  |
| 2 ks prodloužení aktivních elektrod 13 cm |  |  |  |  |  |
| Odsávačka kouře |  |  |  |  |  |
| požadujeme dodávku, instalaci a uvedení do provozu 1 kusu systému pro odvod operačních zplodin, včetně veškerého požadovaného příslušenství a zaškolení personálu k používání přístroje |  |  |  |  |  |
| Technická specifikace systému pro odvod operačních zplodin: |  |  |  |  |  |
| odstředivá pumpa s velmi intenzivním sáním a vysokou průtokovou rychlostí |  |  |  |  |  |
| 4 stupňový ULPA filtr v zapouzdřeném filtračním bloku |  |  |  |  |  |
| minimálně 4 provozní režimy |  |  |  |  |  |
| výkon: nastavitelný průtok 0 - 1,25 m3/min |  |  |  |  |  |
| možnost použití při otevřených operacích a laparoskopických zákrocích |  |  |  |  |  |
| monitoring životnosti filtru – čtyřstupňový filtr s životností min. 25 hodin |  |  |  |  |  |
| optický indikátor životnosti filtru, 5 stupňový |  |  |  |  |  |
| kompatibilní s různými elektrochirurgickými generátory |  |  |  |  |  |
| aktivace ruční, pomocí komunikačního kabelu, dálkového aktivátoru nebo nožního spínače |  |  |  |  |  |
| automatické zapínání sání při aktivaci aktivní elektrody řízeno volitelným komunikačním kabelem ke generátoru nebo elektrochirurgickým čidlem |  |  |  |  |  |
| hmotnost bez filtru max. 10 kg |  |  |  |  |  |
| systém nastavitelný z čelního panelu přístroje |  |  |  |  |  |
| systém musí být vybaven vyjímatelným filtrem s minimálně třemi vstupy (6 mm, 10 mm, 22 mm) |  |  |  |  |  |
| systém musí být napájen ze standardní elektrické sítě 230 V/50 Hz |  |  |  |  |  |
| snadná obsluha a údržba systému |  |  |  |  |  |
| Požadované příslušenství: |  |  |  |  |  |
| synchronizační kabel |  |  |  |  |  |
| 4 stupňový ULPA filtr se 3 vstupy, životnost min. 25 hodin |  |  |  |  |  |
| přípojka pro přípojení tužkových rukojetí |  |  |  |  |  |
| ochrana před vnikem tekutin |  |  |  |  |  |
| 3. část – Anesteziologické přístroje (2ks). Parametr; Ano / Ne; Reálná hodnota; Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce). 2x anesteziologický přístroj pro pacienty všech věkových skupin – novorozenci (od 5 ml měřitelného dechového objemu), děti a dospělí.. ventilační režimy – objemová ventilace, tlaková ventilace, SIMV+PS, PSV, PRVC nebo ekvivalent, MAN/SPONT. Pojízdné provedení s kolečky. Integrované, nastavitelné osvětlení pracovní plochy. Obsluha a komunikace v českém jazyce. Automatický elektronický směšovač čerstvé směsi s rozsahem nastavení min. od 0,2 do 15L/min. směšování čerstvé směsi plynů zabraňující hypoxické směsi;. Vedení tzv. LF a MF anestezie s návratem měřeného vzorku plynů zpět do pacientského okruhu. Ukazatel využití čerstvé směsi, vč. záznamu spotřeby anestetik a medicinálních plynů s aktuálním zobrazením probíhajícího případu. Režim řízení anestezie na základě metabolické spotřeby pacienta (MAC,MACage, xMAC) dle aktuálních hodnot koncentrace O2 a aplikovaného anestetika. Dotykový displej anest. přístroje, velikost min. 15“. Zobrazení min. 3 křivek současně, monitorování ventilačních parametrů, základní zobrazení smyček plicní mechaniky průtok-objem, tlak-objem s možností volby zobrazení referenčních smyček, Tv insp/exp, Mv insp/exp, I:E, Frekv, R, analýza trendů. Elektronické odpařovače anestetik Desfluran, Sevofluran s online zobrazením a záznamem nastavení na displeji anest. přístroje. pozice pro min. dva odpařovače. zobrazení úrovně naplnění odpařovače na displeji anest. přístroje, vč. automatické identifikace aktuálního anestetika. Plynová analýza inspiria i expiria, Iso, Sevo, Des, N2O, O2, CO2. elektronicky řízený, elektricky nebo pneumaticky poháněný ventilátor nezávislý na přívodu medicinálních plynů. kompenzace úniků a poddajnosti dýchacího okruhu. inteligentní alarmový management se záznamem grafických, numerických trendů a událostí s dělením alarmů na fyziologické a technické a s řazením dle jejich priority;. jednoduchý testovací režim s volbou „přeskočit“ v urgentních případech;. nastavení ventilátoru: - VT min od 20 do 2000 ml - f min od 3 – 100 dechů/min - PEEP min od 0 do 35 mbar. Aktivně vyhřívaný ventilátor pro eliminaci kondenzace ventilátoru a pac. okruhu. Plně automatický test přístroje vč. volby časového nastavení zapnutí přístroje. Funkce vysoušení pacientského okruhu a ventilátoru s možností nastavení délky vysoušení. Funkce Emergency pro možnost ventilace i při vypnutém/porouchaném přístroji vč. podání inhalačního anestetika. Funkce Standby. Příslušenství:. integrovaná odsávačka bronchů vč. příslušenství. systém odtahu přebytečných plynů vč. hadice pro připojení do odtahu na pracovišti AGSS. tlakové hadice pro připojení do stávajícího centrálního rozvodu (O2, N2O, AIR). pacientské hadice pro děti i dospělé. absorbér CO2 pro opakované použití, možnost použití jednorázových patron s vápnem. Pacientský monitor vitálních funkcí, vč. multiparametrického modulu vhodný pro novorozence, děti i dospělé:. velikost dotykového displeje min. 17“. akustické a optické alarmy všech měřených parametrů,. ST analýza, 12-ti kanálové zobrazení. 3 svodové EKG, HR, respirace, NIBP, SpO2, 2x IBP(CVP+ART), teplota.. fyziologické kalkulace, grafické a tabulární trendy 96 hodin, včetně minitrendů s rozlišením 30 sec.. automatický záznam událostí včetně křivek (až 150) s možností zpětného vyvolání, archivace, tisku. optický alarm – úhel viditelnosti 360°. zobrazení všech pacientských dat z transportního modulu. kompletní příslušenství pro opakované použití pro všechny monitorované parametry. Multiparametrický modul -transportní, vel. min. 6“ s dotykovou obrazovkou, možnost rotace 180 st., hmotnost max. 1kg, monitorované parametry:. EKG, Resp, Puls, SpO2 , NIBP, 2x teplota, 2x IBP,. analýza arytmií, monitorování všech typů arytmií a ST komplex,. 2x Samostatný PC, vč. displeje (dotykový, nebo vč. klávesnice a myši) vel. min. 20“ s propojením k anesteziologickému přístroji a monitoru VF mapující farmakokinetiku a dynamiku intravenózních a inhalačních látek a jejich vzájemné interakce, sloužící k elektronickému záznamu. optimalizace nastavení anesteziologického přístroje,. grafy zobrazující závislost sérové koncentrace v čase (aktuální včetně 20 minutové „předpovědi“) a 2D model zobrazující vzájemné působení aplikovaných látek, míru hypnotickou vs. analgetickou.. snadný export pro detailní dokumentaci. |  |