Příloha č. 1 Zadávací dokumentace – Požadované technické parametry

„Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj – Operativa I“

POŽADOVANÉ  TECHNICKÉ  PARAMETRY

| Do této přílohy účastník musí uvést ke každému parametru, zda nabízený přístroj požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného přístroje. Na technické parametry, které nejsou označeny minimální nebo maximální hodnotou, zadavatel připouští toleranční rozsah +- 10%. 1. část – Operační stůl ortopedický (1ks) Parametr Ano / Ne Reálná hodnota Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) Požadujeme dodání 1 ks nového, nerepasovaného, ne demo přístroje s níže uvedenou specifikací Operační stůl musí být mobilní, elektromechanický Operační stůl musí být kompatibilní s operačním stolem a příslušenstvím Medifa 7000 pro zachování kontinuity pracoviště a ochraně předchozích investic zadavatele Operační stůl musí mít modulární pracovní desku, s elektrickým polohováním (nahoru - dolů, Trendelenburg – anti-Trendelenburg, flexe, reflexe,laterálního náklonu, dolního zádového segmentu, nožního segmentu), ostatní polohování operačního stolu mechanicky Celkové zatížení operačního stolů minimálně 540 kg Zatížení operačního stolu ve všech polohách minimálně 250 kg Celková šíře pracovní desky operačního stolu bez eurolišt minimálně 550 mm Celková šíře pracovní desky operačního stolu s eurolištami minimálně 610 mm Délka celé pracovní desky operačního stolu min. 2180 mm a max. 2310 mm Pracovní deska operačního stolu musí být složena z velkého hlavového segmentu, horního zádového segmentu, dolního zádového segmentu, pánevního segmentu a děleného nožního segmentu Pracovní deska operačního stolu musí být v celé délce pracovní desky RTG transparentní; operační stůl musí být vhodný pro použití C ramene RTG Pracovní deska operačního stolu musí mít antidekubitní, antistatické polstrování s paměťovou pěnou o minimální výšce 80 mm Polstrování pracovní desky operačního stolu musí být jednoduše odnímatelné a umožňovat tak snadnou údržbu a hygienu; uchycení polstrování pomoci čepového systému z důvodu vyššího hygienického standardu, uchycení polstrování se suchými zipy není povoleno z důvodu ulpívání nečistot Operační stůl musí umožňovat "reverzní mód", tedy oboustranné sestavení operační desky (záměna zádového segmentu za nožní a opačně) Operační stůl musí být možné napájet z rozvodné sítě s napětím 230 V, s frekvencí min. 50 Hz, max. 60 Hz Napájení operačního stolu musí být možné z integrované bezúdržbové baterie umožňující vícedenní provoz, dobíjení baterie pomoci integrované nabíječky Ovládání operační stolu musí být možné pomoci integrovaného ovládacího panelu zabudovaného v noze operačního stolu, integrovaný ovládací panel musí být umístěn z boku nohy operačního stolu (nesmí být umístěn pod nožními segmenty; nesmí být umístěn pod hlavovým segmentem) Ovládání operačního stolu musí být možné pomoci kabelového ovladače s barevným displejem, zároveň musí být možné ovládat operační stůl pomoci bezdrátového ovladače s barevným displejem (ovladače musí mít tlačítkovou volbu: výškové polohování, trendelenburg, antitrend., laterární náklon, flexe, reflexe, podélný posun, polohování zádové sekce a nožních segmentů, automatického nulování desky operačního stolu do vodorovné polohy) Operační stůl musí mít indikátor stavu baterie operačního stolu na barevném displeji (drátového a bezdrátového) ovladače a na ovládacím panelu umístěném na noze stolu Operační stůl musí mít nerezové ocelové boční vodící a asistenční eurolišty s profilovým rozměrem 25 x 10 mm Operační stůl musí mít nastavení výšky pracovní desky v rozsahu min. 580 – max. 1100 mm (měřeno od podlahy po hranu operační desky bez polstrování) Operační stůl musí mít elektrické nastavení bočního (laterárního) náklonu v rozsahu min. -20°/+20° Operační stůl musí mít elektrické nastavení trendelenburgové polohy v rozsahu min. -30°/+30° Operační stůl musí mít elektrické nastavení dolního zádového segmentu v rozsahu min. -45°/+80° Operační stůl musí mít dělené, lehce odnímatelné nožní segmenty. Levý i pravý nožní segment musí být možné rozevřít do strany v rozsahu min. 90° Operační stůl musí mít elektrické nastavení pravého a levého nožního segmentu v rozsahu min. -90°/+80°; ovládání pravého a levého nožního segmentu musí být možné v synchronním nebo asynchronním módu Operační stůl musí podporovat připojení amerických bot namísto nožních segmentů. Americké boty musí být možné elektricky nastavit v rozsahu min. -90°/+80°; ovládání pravé a levé americké boty musí být možné v synchronním nebo asynchronním módu Operační stůl musí mít nastavení malého hlavového segmentu v rozsahu min. -45°/+45° Operační stůl musí mít elektrické nastavení flexe pracovní desky v rozsahu min. 210° Operační stůl musí mít elektrické nastavení reflexe pracovní desky v rozsahu min. 120° Operační stůl musí mít čtyři dvojitá antistatická plastová kola v rozích podvozkové základny operačního stolu o průměru min. 125 mm, které jsou chráněna krytím před znečištěním Základna operačního stolu musí být vyrobena z nerezové oceli bez plastových krytů Operační stůl musí mít centrální brzdový systém s výsuvnou aretací. Stabilita operačního stolu musí být zajištěna pomoci minimálně čtyř výsuvných válců umístěnými mezi dvojitými koly Příslušenství Horní zádový segment s odnímatelnými ramenními segmenty a zmenšeným hlavovým segmentem, dokování do dolního zádového segmentu, rozměry min. délka 320 mm, min. šířka 550 mm, min. výška 80 mm – 1 ks Variabilní opěrka ruky – otočná o 360°, sklopná, ovládání pomoci jedné ruky, nastavitelná výška, rozměry min. 600 x 165 x 60 mm – 2 ks Boční variabilní opěrka pro podporu těla, výškově nastavitelná, výsuvná, otočná o 360 °, s kloubem, uprostřed, výsuvná do středu stolu pro možnost opory pacienta uprostřed stolu, rozměry min. 220 x 110 mm – 4 ks Bezdrátový dálkový ovladač včetně dobíjecí dokovací stanice - všechny funkce operačního stolu musí být říditelné dálkovým ovladačem– 1 ks Extenze Weinberger pro opraci ruky – obsahuje protitahový válec se sloupkem a upínací svorkou, manžetu Weinberger zajišťující fixaci dlaně ruky se sloupkem a upínací svorkou Trakční systém pro rameno pro beztížné zavěšení ramen, nastavitelný protitah až 18,2 kg, nastavení úhlu v rozmezí 0°až 90°, systém plně sklopný pro jednoduché skladování, upínací svorka na eurolištu, 6 ks jednorázových návleků na předloktí |
| --- |
| 2. část – Artroskopická věž (1 ks) |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| Vizualizace |  |  |  |
| Parametry přístroje Kamerová jednotka 4K |  |  |  |
| Rozlišení: 3840x2160 pixelů (nativní 4K výstup) |  |  |  |
| 3 v 1: Videořetězec, světelný zdroj, záznamové zařízení v jednom přístroji |  |  |  |
| Pořízení obr. i videa |  |  |  |
| Digitální zoom zorného pole: max. 2,5X (s kroky: 1.0X, 1.2X, 1.3X, 1.5X, 1.7X, 1.9X, 2.1X, 2.3X, 2.5X) |  |  |  |
| Speciální mód PHASE |  |  |  |
| Speciální mód Chroma |  |  |  |
| Nastavitelnost jasu |  |  |  |
| Ovládání: pomocí tlačítek na kamerové jednotce a kamerové hlavě, iPad tabletu |  |  |  |
| Vyvážení bílé přes tlačítka na kamerové hlavě, tlačítko na kamerové jednotce nebo aplikaci na tabletu iPad |  |  |  |
| Umožňuje volbu mezi až 20 různými nastaveními |  |  |  |
| Vstupy: 1x Composite, Ethernet Port |  |  |  |
| Výstupy: 1x DisplayPort 1.2, 1x HD-SDI, 4x 3G HD-SDI |  |  |  |
| Kamerová hlava |  |  |  |
| Počet programovatelných tlačítek na kam. Hlavě: 3 (celkem 6 funkcí) |  |  |  |
| Hmotnost: 0,7 kg |  |  |  |
| Druh a počet světelných čipů: 4K UHD 3-CMOS |  |  |  |
| Délka kabelu kamerové hlavy: 366 cm |  |  |  |
| Matný potvrch pro lepší uchopení |  |  |  |
| Ergonomicky tvarovaná a balancovaná |  |  |  |
| Autoklávovatelná |  |  |  |
| Zdroj světla |  |  |  |
| LED |  |  |  |
| Otočný adapter pro 4 základní koncovky svět. Kabelů |  |  |  |
| Automatická detekce světlovodného kabelu |  |  |  |
| Životnost světelného zdroje garantovaná výrobcem: >20000 hodin |  |  |  |
| Intenzita světla ovládaná z konzole, kamerové hlavy nebo tabletu |  |  |  |
| Záznam |  |  |  |
| Součástí jednoho přístroje se zdrojem světla a kamerovou jednotkou |  |  |  |
| Ukládá videa a obrázky v 4K rozlišení |  |  |  |
| Export automaticky na připojený ext. HDD o velikosti až 2TB |  |  |  |
| Export automaticky do PACS v nastavitelný čas |  |  |  |
| Import pacientského worklistu v HL7, DICOM |  |  |  |
| Ovládání z tlačítek kamerové hlavy a tabletu |  |  |  |
| min. 15 uživatelských profilů |  |  |  |
| Post-operační úprava obrázků a videí na tabletu iPad |  |  |  |
| Možnost zasílat uživatelsky přizpůsobené lékařské zprávy s pořízenou fotodokumentací pacientů ve formátu PDF |  |  |  |
| Medicínský monitor |  |  |  |
| Rozlišení monitoru: 3840 x 2160 px (Native 4K) |  |  |  |
| Úhlopříčka monitoru: 32" |  |  |  |
| Svítivost: 700 cd/m2 |  |  |  |
| Kontrast: 1350 : 1 |  |  |  |
| Poměr stran: 16 : 9 |  |  |  |
| Pozorovací úhel: 178°/178° |  |  |  |
| Počet barev: 1,07 mld. |  |  |  |
| Váha: 11,8 kg |  |  |  |
| PIP a PBP zobrazovací módy |  |  |  |
| Zavěšení: možnost zavěšení na polohovatelné rameno art. vozíku s úchytem VESA |  |  |  |
| Antireflexní, odolný vůči dezinfekci |  |  |  |
| Certifikovaný pro medic. použití: ochrana proti přímému polití tekutinou z přední strany |  |  |  |
| Vstupy: 1x HDMI 2.0, 2x DisplayPort 1.2, 1x DVI, 4x SDI (3G), 2x SDI (12G) - volitelné řešení |  |  |  |
| Výstupy: 1x DisplayPort 1.2, 1x DVI, 4x SDI (3G), 2x SDI (12G) - volitelné řešení |  |  |  |
| Doplňky pro vizualizaci |  |  |  |
| HD optika 30°/4mm a 70°/4mm: autoklávovatelná, 134 °C |  |  |  |
| HD optika pro malé a velké klouby |  |  |  |
| Coupler: 17.2 mm a 19.5 mm |  |  |  |
| Obturator: 4 mm |  |  |  |
| Trokar: 6 mm, dvouventilový, otočný |  |  |  |
| Světlovodivý kabel univerzální: průměr 4mm, délka 3 m |  |  |  |
| Adaptéry pro svět. kabel |  |  |  |
| Sterilizační košík na optiku |  |  |  |
| Parametry art. shaveru |  |  |  |
| Řídící jednotka |  |  |  |
| Ovládání: dotykový displej, nožní ovládač, ruční ovládání na motorové jednotce |  |  |  |
| Automatická detekce frézy a jejího předchozího nastavení, zobrazení limitní hodnoty otáčení pro danou frézu |  |  |  |
| Možnost uživatelského nastavení |  |  |  |
| Možnost otevření/zavření okénka frézy při zastavení chodu motorové jednotky |  |  |  |
| Možnost agresivního módu oscilace |  |  |  |
| Možnost napojení na art. pumpu |  |  |  |
| Vstupy pro motorovou jednotku (handpiece): 2 |  |  |  |
| Vstup na pedál: 1 |  |  |  |
| Motorová jednotka (handpiece) |  |  |  |
| Možnost s/bez ručního ovládání |  |  |  |
| Materiál mot. jednotky: 3 m |  |  |  |
| Možnost otevírání okénka frézy přes tlačítko na motorové jednotce |  |  |  |
| Mini motorová jednotka pro operace malých kloubů |  |  |  |
| Počet tlačítek Mini mot. jednotky: 2 (4 funkce) |  |  |  |
| Nožní spínač |  |  |  |
| Tlačítko průplach na nožním spínači |  |  |  |
| Tlačítko pro otevírání okénka frézy na nožním spínači |  |  |  |
| 3 pedály pro jednotlivé módy na nožním spínači |  |  |  |
| Délka kabelu nízkoprofilového nožního spínače: 3,6 m |  |  |  |
| Frézy pro shaver |  |  |  |
| Možnost použití krátkých a dlouhých fréz pro atroskopii velkých kloubů |  |  |  |
| Možnost použití malých fréz pro artroskopie malých kloubů |  |  |  |
| Počet typů fréz pro velké klouby: 8+6 (frézky, růžice) |  |  |  |
| Počet typů fréz pro malé klouby: 6+2 (frézky, růžice) |  |  |  |
| Neresterilizovatelné - jednorázové použití |  |  |  |
| Artroskopická pumpa |  |  |  |
| Peristaltická pumpa |  |  |  |
| Možnost uchycení na stojan infuzních vaků |  |  |  |
| Možnost ovládání dálkovým ručním ovladačem bez kabelu |  |  |  |
| Funkce průplachu kloubu |  |  |  |
| Autodetekce přetlaku v kloubu |  |  |  |
| Rozsah průtoku: 0-600 ml/min |  |  |  |
| Rozsah tlaku v kloubu: 50 -200 mmHg |  |  |  |
| Krokování tlaku: 5 mmHg |  |  |  |
| Sety |  |  |  |
| Resterilizovatelné hadicové sety (až 20 použití) |  |  |  |
| Jednorázový set |  |  |  |
| Jednoduchá příprava před operací - možnost natažení hadičky na rotor pumpy |  |  |  |
| Plazmatické pálení |  |  |  |
| Max. výstupní výkon: 400 W |  |  |  |
| Základní frekvence: 100 kHz |  |  |  |
| Stupňů koagulace: 2 |  |  |  |
| Stupňů ablace: 9 |  |  |  |
| Degradace tkáně: Chemická |  |  |  |
| Typ pálení: Plazmatické |  |  |  |
| Ochrana proti poškození optiky |  |  |  |
| Auto. nastavení optimální úrovně ablace a koagulace |  |  |  |
| Možnost manuálního nastavení parametrů přístroje |  |  |  |
| Možnost nastavení hlasitosti zvuku přístroje |  |  |  |
| Možnost kontroly teploty kapaliny uvnitř kloubu pomoci Ambientních sond - zvukové a vizuální upozornění operatéra |  |  |  |
| Vysoká ablační rychlost - trvá krátkou dobu než se vytvoří plazma na špičce sondy |  |  |  |
| Nožní ovládání |  |  |  |
| Kabelová a bezkabelová verze |  |  |  |
| Možnost měnit stupeň intenzity ablace na pedálu |  |  |  |
| Pedál pro aktivaci ablace a koagulace |  |  |  |
| Délka kabelu: min. 4,5 m |  |  |  |
| Sondy |  |  |  |
| Bipolární sondy: není potřeba řešit kontraindikace a přípravu před operací spojené s unipolárními elektrodami |  |  |  |
| Jednorázové použití |  |  |  |
| Možnost použití sond s ručním ovládáním |  |  |  |
| Možnost použití sond s termickým senzorem pro kontrolu teploty v kloubu |  |  |  |
| Široké portfólio sond pro použití ve všech typech kloubů - 90°,70°,50°, 45° natočení elektrody |  |  |  |
| Sonda typu "háček" |  |  |  |
| Odsávání tekutiny s odpálenou tkání skrz sondu |  |  |  |
| Průměry sond: 1,4 - 4,7 mm dle typu sondy |  |  |  |
| Přístrojový vozík |  |  |  |
| Izolační transformátor |  |  |  |
| Nastavitelné úchytné rameno pro hlavní monitor s VESA konektorem |  |  |  |
| 4x police pro umístění všech přístrojů v sestavě |  |  |  |
| Rameno pro uchycení tabletu iPad |  |  |  |
| Zásuvka pro drobný spotřební materiál |  |  |  |
| 4 pojízdná kolečka |  |  |  |
| Manipulační madlo |  |  |  |
| Držák na infuze |  |  |  |
| Držák na kamerovou hlavu |  |  |  |
| Centrální tlačítko pro zapnutí/vypnutí všech přístrojů |  |  |  |
| 2x držák na pedál |  |  |  |
| Včetně elektroinstalace |  |  |  |
| 3. část – Vrtačka ortopedie (5ks) Parametr Ano / Ne Reálná hodnota Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) bateriový systém s využitím při operacích v dětské i dospělé ortopedii a traumatologii vhodné pro operativu náhrad kyčelních a kolenních kloubů použití: vrtání, oscilační vrtání, frézování, řezání samostatná vrtačka s reamerem, výkon min 250 W samostatná oscilační pila, výkon min 250 W, oscilace min 0-13 000 osc/min vrtačka váha včetně pohonné jednotky a nástavců max. 1400 g pila váha včetně pohonné jednotky max. 1800 g počet otáček při vrtání min. 1000 ot/min, kroutící moment min.4 Nm počet otáček při frézování min. 250 ot/min, kroutící moment min19 Nm plynulé ovládání chodu doprava i doleva pomocí 2 spouštěčů možnost kontinuální a plynulé regulace otáček možnost okamžitého zastavení a reverzního chodu snadná výměna a upínaní nástavců pomocí rychlospojky upínání pilového listu bez použití klíče konstrukce a ergonomická vyváženost vhodná pro praváky i leváky možnost sterilizace při 134° Příslušenství: 5x tělo pohonné jednotky vrtačky 5x tělo pohonné jednotky pily 10x víko pro tělo pohonné jednotky, min 2 pojistky 1x nabíjecí jednotka 10x akumulátor Nástavce: 5x rychlospojka AO, rychlost 1250 ot/min 5x tříčelisťové sklíčidlo s klíčem, rychlost 1000 ot/min, upínací rozsah 0,5-7,4 mm 5x zavaděč Kirschnerových drátů, rychlost 1250 ot/min, pro průměr K drátů 0,6-4 mm 5x nástavec pro frézování acetabula a dřeňové dutiny s koncovkou AO 5x nástavec pro frézování acetabula a dřeňové dutiny s koncovkou Harris Nabízené sestavy musí být kompatibilní se stávajícími sestavami na sálech: zaměnitelné baterie, nástavce a další příslušenství vzájemně zaměnitelné mezi sestavami (urychlení a plynulost operačního provozu), výrobce B.Braun. |
| 4. část – Odsávačka elektrická (2 ks) |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| Technická specifikace odsávačka elektrická ortopedické sály - 2 ks |  |  |  |
| efektivní sací výkon nastavitelný 40/50/60 l/min |  |  |  |
| min. průtok 35 l/min |  |  |  |
| max. průtok 65 l/min |  |  |  |
| pístový odsávací systém pro rychlý nástup vakua do 6 vteřin |  |  |  |
| nízkootáčkový sací systém 70 ot./min |  |  |  |
| hlučnost max. 40 dB |  |  |  |
| možnost dlouhodobého nepřetržitého odsávání |  |  |  |
| bezúdržbový provoz |  |  |  |
| membránový bezpečnostní regulátor pro přesné nastavení vakua |  |  |  |
| třístupňová ochrana proti přesátí |  |  |  |
| světelná indikace chodu |  |  |  |
| barevný manometr |  |  |  |
| možnost kontroly provozních hodin bezkontaktním snímačem |  |  |  |
| možnost připojení regulátoru vakua |  |  |  |
| možnost připojení nožního spínače ON/OFF |  |  |  |
| možnost připojení na vozík s eurolišstou a antistatickými kolečky |  |  |  |
| záruka na agregát přístroje min. 5 let |  |  |  |
| příslušenství: |  |  |  |
| pojistná nádoba s víčkem proti přesátí |  |  |  |
| propojovací silikonová hadice se 2 spojkami pro rychlé a bezpečné odpojení hadi z lahví |  |  |  |
| pacientská odsávací hadice min. 1,8 m |  |  |  |
| pojízdný stojan s antistatickými kolečky |  |  |  |

| 5. část – Odsávačka vakuová (2 ks) |
| --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| Technická specifikace – odsávačka vakuová |  |  |  |
| 2x regulátor vakua na eurolištu, vč. držáku na eurolištu |  |  |  |
| vstupní podtlak max. 950 mbar |  |  |  |
| pracovní podtlak 0 - -950 mbar |  |  |  |
| průtok min. 65 l/min. |  |  |  |
| rychlospojkový nástavec CZ/CK z nerezavějící oceli |  |  |  |
| přepínací ventil On/Off pro okamžité otevření/uzavření průtoku vakua |  |  |  |
| 2x vozík s eurolištou na regulátor vakua |  |  |  |
| 2x přepínač vakua kompletní (hadice, spojky, držák na eurolištu ) |  |  |  |
| 2x hadice délky min. 3 m vč. rychlospojkového nástavce k připojení do vakua |  |  |  |
| 1x konektor pro sériové propojení lahví , autoklávovatelný |  |  |  |
| 1x konektor pro sériové propojení vaků, autoklávovatelný |  |  |  |
| 1x konektor pacientský jednorázový pro sériové propojení vaků |  |  |  |
| 6x láhev 2,5 l vč. držáku na eurolištu |  |  |  |
| 6x balení vaků 2,5 l |  |  |  |

| 6. část – Lehátko transportní (3 ks) |
| --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| Technická specifikace transportní lehátko – 3 ks |  |  |  |
| transportní lehátko |  |  |  |
| dvoudílná ložní plocha |  |  |  |
| rozměry min. 600 x 1950 mm |  |  |  |
| nastavitelný zádový díl min. 0 – 70° plynovou pružinou |  |  |  |
| ochranné nárazové prvky po celém obvodu |  |  |  |
| jednodílné sklopné postranice podél lehátka bez potřeby bočního odstupu |  |  |  |
| kolečka o průměru min. 150 mm, centrálně bržděná |  |  |  |
| RTG transparentní ložná plocha |  |  |  |
| nosnost min. 150 kg |  |  |  |
| odnímatelná, voděodolná matrace |  |  |  |
| sklopná madla pro obsluhu v čelech lehátka |  |  |  |
| výška lehátka nastavitelná pomocí elektromotoru v rozmezí 650 – 950 mm |  |  |  |
| ovládání pomocí ručního ovladače vestavěné akumulátory umožňující provoz lehátka i po odpojení z el. sítě |  |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| držák kyslíkové lahve 2 l |  |  |  |
| odkládací košík |  |  |  |

| 7. část – Centrála + monitory + 1 transportní monitor (1+5+1 ortopedie dosp. pokoje) - 1 ks centrály, 5 ks monitorů, 1 ks transportního monitoru |
| --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| Technická specifikace – dospávací pokoje ortopedie – 1 centrála + 5 monitorů, 1 transportní monitor |  |  |  |
| 5 Monitorů |  |  |  |
| modulární typ monitorů životních funkcí |  |  |  |
| barevná LCD obrazovka o velikosti min. 12,1“, rozlišení min. XVGA 1024 x 768 |  |  |  |
| 6 stop na obrazovce, monitoring až 18 parametrů |  |  |  |
| uživatelské prostředí v českém jazyce |  |  |  |
| režim velkých číslic, uživatelsky konfigurované parametry i rozmístění |  |  |  |
| 5 konfiguračních profilů obrazovky a monitorovaných parametrů |  |  |  |
| grafické i tabulkové trendy měřených parametrů za dobu posledních 96 hodin včetně jejich tisku, přenos dat z monitoru do modulu a mezi monitory |  |  |  |
| alarmy vitálních funkcí signalizované vizuálně i zvukově podle jejich závažnosti – více úrovní |  |  |  |
| monitor je vybaven funkcí pro kontrolu alarmů v jednom místě, a to jak jejich aktuálního nastavení, tak i přehled posledních alarmových hlášení všech monitorovaných vitálních funkcí |  |  |  |
| režim „stand-by“ (bez spuštění alarmů) |  |  |  |
| přenos dat z monitoru VF do modulu a mezi monitory VF při přenosu modulů mezi monitory |  |  |  |
| ovládání pouze pomocí dotykové obrazovky s výjimkou tlačítka hlavního vypínače, které je umístěno mimo dotykovou obrazovku |  |  |  |
| napájení ze sítě 230 V |  |  |  |
| záložní baterii umožňující cca 3 – 7 hod provozu |  |  |  |
| automatické zobrazení alarmů z vybraného monitoru, zapojeného v shodné síti a plné zobrazení takových monitorů |  |  |  |
| možnost připojení infúzní techniky, ventilátorů apod., zobrazení jejich dat na monitoru a přenos na centrální stanici |  |  |  |
| možnost připojení čtečky čárových kódů |  |  |  |
| min. 4 USB porty |  |  |  |
| váha max. 4,5 kg |  |  |  |
| možnost rozšíření o modul/monitor pro 100% neinvazivní, Hemodynamické, kontinuální monitorování na principu Bioreaktance |  |  |  |
| možnost rozšíření o modul měření bolesti metodou analýzy variability srdečního rytmu (bez nutnosti použití dalšího spotřebního materiálu) |  |  |  |
| Základní měřené parametry: |  |  |  |
| EKG 3-5 svodů; zobrazení tepové frekvence, analýzy arytmií, analýza ST segmentu |  |  |  |
| NIBP sys/dias/střed tlak, měření auto/manuál 2x IBP, možnost rozšíření až na 4x IBP |  |  |  |
| SpO2 zobrazení pletysmografické křivky, automatické rozpoznání čidla |  |  |  |
| Resp; zobrazení křivky a frekvence |  |  |  |
| 2x teplota |  |  |  |
| možnost dalšího rozšíření o měření CO2 přenositelným modulem |  |  |  |
| možnost dalšího rozšíření přenositelných modulů (možnost rozšíření o EEG, CO2, BIS, SvO2, C.O.,..) |  |  |  |
| součástí dodávky je kompletní příslušenství ke všem měřeným parametrům |  |  |  |
| uchycení monitoru dle potřeby uživatele (např. na vertikální tyč pomocí svorky s šroubem, aj.) |  |  |  |
| 1 Centrální stanice |  |  |  |
| kompletní ovládání v českém jazyce |  |  |  |
| ovládání pomocí barevné dotykové obrazovky o velikosti min. 22“, klávesnice a myši |  |  |  |
| funkce ADT (příjem – propouštění – překlad) |  |  |  |
| zobrazení 16 stop současně |  |  |  |
| detailní zobrazení libovolného pacientského monitoru bez přerušení monitoringu ostatních pacientů |  |  |  |
| obousměrná komunikace s připojenými monitory, schopnost nastavení alarmových hranic a utišení aktuálního zvukového alarmu z centrální stanice |  |  |  |
| USB, RJ45, VGA/DVI, RS-232, audio výstup |  |  |  |
| síťové připojení přes rozhraní Ethernet |  |  |  |
| možnost dalšího rozšíření o uchování plného záznamu až 5 vybraných křivek ve vzájemné vazbě za dobu posledních minimálně 72 hodin u 1 pacienta a všech připojených monitorů |  |  |  |
| možnost sdílení a ovládání plného záznamu až 5 vybraných křivek ve vzájemné vazbě za dobu posledních minimálně 72 hodin u 1 pacienta a všech připojených monitorů prostřednictvím jakéhokoliv mobilního zařízení, odkudkoliv |  |  |  |
| možnost dalšího rozšíření o on-line nahlížení na jakýkoliv z pacientských monitorů vitálních funkcí, prostřednictvím jakéhokoliv mobilního zařízení, odkudkoliv |  |  |  |
| možnost zobrazení pro 1 pacienta minimálně 4 vybrané křivky, nebo 2 křivky a 2 trendy |  |  |  |
| laserová tiskárna pro tisk formátu A4 |  |  |  |
| možnost zobrazení 4 sloupců na obrazovce |  |  |  |
| operační systém ve verzi podporované výrobcem |  |  |  |
| trendy – možnost frekvence záznamů 1/min až 1/den |  |  |  |
| všechna data schémat a grafy mohou být ukládána a tištěna ve formátu .pdf |  |  |  |
| životní funkce mohou být uspořádány do skupin |  |  |  |
| možnost vkládání poznámek do tiskových sestav |  |  |  |
| funkce „pravítko“ a měření v cm pro měření křivek |  |  |  |
| uchovávání dat (trendů) pacienta i po jeho odpojení s možností prohlédnutí dat za posledních 7 dní |  |  |  |
| Transportní monitor s integrovaným držákem na IV stojan |  |  |  |
| modulární typ monitoru životních funkcí |  |  |  |
| barevná LCD obrazovka o velikosti min. 8“ |  |  |  |
| 6 stop na obrazovce, monitoring až 18 parametrů |  |  |  |
| uživatelské prostředí v českém jazyce |  |  |  |
| režim velkých číslic, uživatelsky konfigurované parametry i rozmístění |  |  |  |
| 5 konfiguračních profilů obrazovky a monitorovaných parametrů |  |  |  |
| grafické i tabulkové trendy měřených parametrů za dobu posledních 96 hodin včetně jejich tisku, přenos dat z monitoru do modulu a mezi monitory |  |  |  |
| alarmy vitálních funkcí signalizované vizuálně i zvukově podle jejich závažnosti – více úrovní |  |  |  |
| monitor je vybaven funkcí pro kontrolu alarmů v jednom místě, a to jak jejich aktuálního nastavení, tak i přehled posledních alarmových hlášení všech monitorovaných vitálních funkcí |  |  |  |
| režim „stand-by“ (bez spuštění alarmů) |  |  |  |
| přenos dat z monitoru VF do modulu a mezi monitory VF bez nutnosti nulování IBP při přenosu modulů mezi monitory |  |  |  |
| ovládání pouze pomocí dotykové obrazovky s výjimkou tlačítka hlavního vypínače, které je umístěno mimo dotykovou obrazovku |  |  |  |
| napájení ze sítě 230 V a baterie umožňující monitoring po dobu min 3 hodiny |  |  |  |
| automatické zobrazení alarmů z vybraného monitoru, zapojeného v shodné síti a plné zobrazení takových monitorů |  |  |  |
| možnost připojení infúzní techniky, ventilátorů apod., zobrazení jejich dat na monitoru a přenos na centrální stanici |  |  |  |
| možnost připojení čtečky čárových kódů |  |  |  |
| min. 4 USB porty |  |  |  |
| možnost rozšíření o modul měření bolesti metodou analýzy variability srdečního rytmu (bez nutnosti použití dalšího spotřebního materiálu) |  |  |  |
| Základní měřené parametry: |  |  |  |
| EKG 3-5, 12 svodů; zobrazení tepové frekvence, analýzy arytmií, analýza ST segmentu |  |  |  |
| NIBP sys/dias/střed tlak, měření auto/manuál |  |  |  |
| 2x IBP |  |  |  |
| SpO2 zobrazení pletysmografické křivky, automatické rozpoznání čidla |  |  |  |
| Resp; zobrazení křivky a frekvence |  |  |  |
| 2x teplota |  |  |  |
| možnost rozšíření o měření CO2 přenositelným modulem |  |  |  |
| možnost dalšího rozšíření přenositelných modulů (C.O., SvO2,..) |  |  |  |
| součástí dodávky je kompletní příslušenství ke všem měřeným parametrům |  |  |  |
| uchycení dle potřeb zadavatele, např. na police, na vertikální tyč (pomocí svorky s šroubem)aj. |  |  |  |