## Příloha č.
Příloha č. 5
Technická specifikace a technické podmínky přístrojů
Stomatologické soupravy, kompresor se 2 odsávačkami
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje. Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží.
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.
Položka č. 1 Stomatologická souprava |  |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 2 ks |  |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Pacientské křeslo a plivátkový blok
|  | Samostatně stojící křeslo, nezávislé na těle jednotky tj. plivátkovém bloku | ANO | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
|  | Základová deska pro křeslo a plivátkový blok pro max. 4 kotevní šrouby do podlahy | ANO
Hodnotící kritérium č. 2 |  | Rozsah pohybu křesla: minimální nastavitelná výška v sedáku | minimálně 370 mm a níže
Hodnotící kritérium č. 3 |  | Rozsah pohybu křesla: maximální nastavitelná výška v sedáku | minimálně 800 mm a výše
|  | Nosnost křesla v celém rozsahu | minimálně 180 kg
|  | Možnost přerušení práce zavedených savek okamžitě po sešlápnutí základny křesla v jakémkoliv místě z důvodu bezpečnosti | ANO
|  | Ovládání křesla ze strany lékaře, sestry a nožního ovládání | ANO
|  | Opěrka pro ruce pacienta - vlevo | ANO
|  | Polohovatelná opěrka hlavy dvoukloubová | ANO
|  | Uložení minimálně 5 poloh křesla do paměti | ANO
|  | Napolohování pacienta do Trendelenburgh polohy pomocí stisknutí jednoho tlačítka | ANO
|  | Otočné plivátko před pacienta | ANO
|  | Držák pro uchycení světla | ANO
|  | Příprava na suché sání | ANO
|  | Odlučovač amalgámu integrovaný do plivátkové bloku | ANO
|  | Účinnost odlučování | minimálně 97 % dle normy ČSN EN ISO 11 143
|  | Plivátkový blok s vodním blokem DVGW s automatickou dezinfekcí vody na vstupu z vodovodního řádu | ANO
|  | Automatické intenzivní čištění a dezinfekce hadic instrumentů po spuštění uživatelem z ovládacího panelu | ANO
|  | Zadavatel si vyhrazuje právo na možnost výběru konkrétního barevného provedení (odstínu) křesla přímo z katalogu výrobce | ANO
Ovládací panel (stolek) na straně asistence (sestry)
|  | Ovládací panel s ovládáním pohybů křesla, instrumentů, plivátka, pohárku a osvětlení, s časovačem | ANO
|  | Výškově nastavitelné rameno | ANO
|  | Automatický proplachovací systém savek | ANO
|  | Rameno sestry s min. 4 pozicemi | alespoň 4 pracovní pozice
|  | Malá savka | ANO
|  | Velká savka | ANO
Operační světlo
|  | Intenzita osvětlení | minimálně 40 000 LUX
|  | Teplota světla | nastavitelná v rozmezí 4 000 až 6 000 Kelvinů
|  | Zdroj světla: LED s Composave režimem | ANO
Ovládací panel (stolek) na straně lékaře
|  | Ovládací panel s ovládáním pohybů křesla, instrumentů, plivátka, pohárku, osvětlení, s časovačem a zobrazovanými údaji na alfanumerickém displeji | ANO
Hodnotící kritérium č. 4 |  | Vnitřní paměť pro možnost uložení nastavení pacientského křesla (polohy křesla, funkce a počet otáček instrumentů). Nikoli přes USB rozraní. | pro 2 a více ošetřujících (uživatelů)
|  | Počet pracovních pozic ovládacího panelu | minimálně 6 pracovních pozic
|  | Jedna pozice 3 funkční pistole (vzduch, voda, sprej) | ANO
|  | Jedna vzduchová pozice vč. hadice a LED světelné rychlospojky s plynulou regulací výkonu | ANO
|  | Jedna pozice pro ultrazvuk vč. LED světelného handpiece a koncovky pro odstranění zubního kamene | ANO
|  | Jedna pozice pro bezuhlíkový LED světelný mikromotor vč. hadice a mikromotoru | ANO, rozsah otáček minimálně v rozsahu 100 - 40 000 / min
|  | Jedna pozice pro bezuhlíkový LED světelný mikromotor vč. hadice a mikromotoru | ANO, rozsah otáček minimálně v rozsahu 100 - 40 000 / min
|  | Jedna volná pozice s přípravou tak, aby umožňovala budoucí osazení vzduchovou turbínou nebo bezuhlíkovým mikromotorem | ANO
|  | Horní vedení hadic s možností aretace | ANO
|  | Délka hadic | minimálně 90 cm
Nožní ovladač
|  | Ovládání polohy křesla a předvolené pozice soupravy | ANO
|  | Možnost ovládání funkcí instrumentů pomocí nožního ovládání (regulace otáček pohybem pedálu v horizontální rovině, změna nastavení chlazení instrumentů) | ANO
Položka č. 2 Kompresor se 2 odsávačkami |  |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
Počet kusů: 1 ks |  |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
|  | Bezolejový, dvouválcový kompresor se 2 odsávačkami umístěný v jedné skříni ve tvaru věže | ANO
|  | Velikost vzdušníku | minimáně 25 l
|  | Výkon kompresoru | minimálně 135 litrů / minutu
|  | Tlak | 6 - 8 bar
|  | Výkon odsávaček | minimálně 2*1100 litrů / minutu
|  | Hlučnost | maximálně 51,5 dB
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky
datum, jméno, podpis oprávněné osoby