## List1
VZ: „Dodávka pojízdného skiagrafickéo přístroje“ |  | Příloha č.1
P/026/INV/21
Požadované technické parametry pojízdného skiagrafického přístroje
| Parametr | Uchazeč uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | uchazeč doplní typ a technické parametry nabízeného přístroje
Požadované parametry pojízdného skiagrafického přístroje | motoricky pojízdný RTG digitální přístroj kompaktní konstrukce
vyvážené rameno s rtg zářičem
maximální výška ohniska nad zemí min. 210 cm pro bezpečné a komfortní snímkování plic na lůžku a obsluhu personálu
výška přístroje v parkovací poloze max. 160 cm
horizontální výsuv ramene s kolimátorem a rentgenkou s rozsahem min. 80 cm
možnost otáčení ramene s rentgenkou v rozsahu min. ± 90°
náklon rentgenky min. - 30°/+ 90°
rotace rentgenky min. ± 160°
šířka přístroje max. 60 cm
maximální rychlost motorického pojezdu přístroje cca 5 Km/hod.
hmotnost přístroje maximálně 400 kg
napájecí kabel s automatickým navíjením
jednoduché připojení do libovolné síťové zásuvky s ochranným vodičem
mikroprocesorem řízený vysokofrekvenční generátor se zapouzdřeným zářičem a výstupním napětím multipulsního tvaru.
Výkon generátoru min. 32 kW
Nominální výkon generátoru min. 30 kW
Rozsah napětí v rozmezí min 40 kV až 130 kV
mAs nastavitelné v rozsahu min. 1 až 320 mAs
Maximální velikost proudu min. 450 mA
nejkratší expoziční čas 1ms
zapouzdřený zářič s rotační anodou
tepelná kapacita rtg trubice min. 1 MHU
v krytu zářiče integrovaná manuální hloubková clona otočná ± 90° se světelným zaměřovačem pole
DAP metr
integrovaná pracovní stanice, postprocesingové zpracování a úprava snímků dávkově, hromadné zpracování dat po expozicích
Bezdrátový plochy detektor 1ks:
velikost aktivní plochy min. 34 x 42 cm
velikost pixelu max. 150 µm
akviziční hloubka 16 bitů
hmotnost max. 3,5 kg
Wi-Fi přenos dat
Pracovní akviziční stanice plně integrovaná do pojízdného RTG přístroje
Možnost sdílení detektorů z přístroje Ysio Max: Detektor – volný 35x43 MAX wi-D . Zároveň možnost sdílení detektoru z motorického pojízdného RTG přístroje přístroji Ysio Max.
Možnost manuálního zadávaní pacientských dat a editace pacientských dat přijatých z Worklistu
Připojení do NIS/RIS, PACS zadavatele – konektivita Ethernet, WiFi
Záznam expozičních parametrů a jejich odeslání do PACS spolu se snímkem (hodnoty těchto veličin budou obsaženy v hlavičce DICOM souboru snímku v podobě příslušných DICOM tagů)
kapacita obrazové paměti min. 3000 obrázků
nastavení parametrů a zobrazení snímku na dotykové obrazovce o velikosti min. 17"
DICOM funkce: DICOM Send, DICOM Worklist