# Příloha č. 1 Zadávací dokumentace – Požadované technické parametry

VZ „Modernizace Nemocnice Třinec, p.o. – 1. Etapa – Dodávka koagulometru a biochemických analyzátorů“

POŽADOVANÉ  TECHNICKÉ  PARAMETRY

| Do této přílohy účastník musí uvést ke každému parametru, zda nabízený přístroj požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného přístroje. Na technické parametry, které nejsou označeny minimální nebo maximální hodnotou, zadavatel připouští toleranční rozsah +- 10%. 1. část – Automatický koagulometr (1ks). Parametr; Ano / Ne; Reálná hodnota; Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce). Plně automatický analyzátor včetně příslušenství:. splňující požadavky pro IVD, označení CE značkou. reference v ČR (min. 3 instalace nabízeného modelu) v rutinním provozu, úspěšné cykly v EHK (zavedená vlastní skupina). výkon min. 180 PT + aPTT/h při souběžné analýze. kapacita reagencií na palubě analyzátoru min. 40 pozic. statimový mód. automatický podavač vzorků o min. kapacitě 50 vzorků na palubě, kontinuální podávání vzorků s detekcí hladiny vzorků. použití různých typů primárních zkumavek včetně pediatrických (tj. s malým objemem vzorků). analýza z otevřených i uzavřených primárních zkumavek. identifikace vzorků pomocí čárových kódů – ověření, že je vzorek či reagencie ve správné pozici. sledování kvality vzorků – kontrola integrity (hemolýza, ikterita, lipémie), objemu vzorků. sledování aspirace vzorků – detekce sraženin, bublin. systém chybových hlášek. automatické před-ředění vzorků, případná reflexní analýza. evidence a dohledatelnost používaných reagencií (načítání reagencií, kontrol a kalibrátorů pomocí čárových kódů) u jednotlivých vzorků. identifikace reagencií pomocí čárových kódů - sledování šarže, objemu, expirace a stability. vkládání reagencií, likvidace použitého spotřebního materiálu bez nutnosti přerušení analýzy. maximální spotřeba vzorků a reagencií – minimalizace mrtvého objemu. otevřený systém pro externí reagencie - možnost použití reagencií různých výrobců. kontinuální monitorování stability, kvality a homogenity reagencií, množství kyvet a dalšího spotřebního materiálu v celém průběhu měření. dohledatelnost činností obsluhy. paralelní využívání kalibračních křivek k jednotlivým šaržím reagencií. možnost provádět současně automatické kalibrace metod spolu se současným měřením pacientských vzorků a kontrol. atestované kontroly (normální, patologické) – frekvence kontrol dle Doporučení laboratorní sekce ČHS ČLS JEP. externí čtečka čárových kódů. software analyzátorů: program kontroly kvality (včetně vyhodnocení, grafů a vypočtení odchylek), údržba systému, volné programování metod. uživatelský software analyzátoru a manuál v českém jazyce. požadovaný přístroj musí být nový nikoliv repasovaný, obsahuje vlastní PC s kompletním softwarovým vybavením, tiskárnou, UPS. součástí dodávky zápůjčka kompatibilního záložního analyzátoru (stejná diagnostika i kontroly) umožňující provedení koagulačních, chromogenních a imunologických testů. napojení na LIS (DS Soft Olomouc) v ceně dodávky a obousměrná komunikace analyzátorů s LIS. zálohování primárních dat v elektronickém formátu. kapacita databáze min. 10 000 vzorků. |  |
| --- | --- |
| 2. část – Automatický biochemický analyzátor 02 ELFO (1 ks) |  |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne |  | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |  |
| Plně automatický analyzátor včetně příslušenství: |  |  |  |  |  |
| součástí je PC včetně softwaru pro interpretaci a validaci výsledků, barevná tiskárna |  |  |  |  |  |
| analýza minimálně 2 druhů biologických materiálů (krev, moč) |  |  |  |  |  |
| analýza bílkovin na principu kapilární elektroforézy případně vyhodnocení agarózových gelů |  |  |  |  |  |
| kompletní automatizace práce, identifikace vzorků čárovým kódem |  |  |  |  |  |
| výkon minimálně 50 testů/hod |  |  |  |  |  |
| automatické zpracování, nepřetržité vkládání vzorků |  |  |  |  |  |
| zabudovaná jednotka pro skenování gelů (u denzitometrického hodnocení) |  |  |  |  |  |
| napojení na LIS (DS Soft Olomouc) v ceně dodávky, obousměrná komunikace analyzátoru s LIS |  |  |  |  |  |
| archivace vzorků, možnost stažení dat na USB disk |  |  |  |  |  |
| uživatelská příručka v českém jazyce – tištěná i v elektronické podobě |  |  |  |  |  |
| Analyzátor již v ČR zavedený v rutinním provozu, úspěšné cykly v EHK, splňující požadavky pro IVD, včetně značky CE |  |  |  |  |  |
| 3. část – Automatický biochemický analyzátor 03 Hb A1c (1ks). Parametr; Ano / Ne; Reálná hodnota; Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce). plně automatický analyzátor, již v ČR zavedený v rutinním provozu, úspěšné cykly v EHK, splňující požadavky pro IVD, včetně značky CE. vyšetření na principu kapalinové chromatografie nebo kapilární elektroforézy. plně automatická separace a kvantifikace stabilní frakce HbA1c. kontinuální vkládání rutinních a statimových vzorků. měření bez nutnosti předchozí přípravy vzorku. možnost užití různých druhů primárních zkumavek pro vzorky (včetně pediatrických). podavač na vzorky. životnost kolony u HPLC minimálně 4 000 nástřiků. objem vzorku do 15 µl plné krve, zpracování jednoho vzorku do 120 sec. napojení na LIS (DS Soft Olomouc) v ceně dodávky, komunikace s LIS v reálném čase. identifikace vzorků prostřednictvím čárových kódů. zobrazení stavu spotřebních roztoků, jejich šarže a expirace. záložní zdroj UPS. tiskárna. snadná archivace primárních dat, zálohování dat z analyzátoru přes USB či paměťovou kartu. automatická denní údržba analyzátoru. snadná obsluha (včetně výměny spotřebního materiálu). uživatelský manuál v českém jazyce. vydávání výsledků v jednotkách IFCC, tj. mmol/mol. |  |