Příloha č. 1 Zadávací dokumentace – Požadované technické parametry

„Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj – Robotické rameno“

POŽADOVANÉ  TECHNICKÉ  PARAMETRY

Do této přílohy účastník musí uvést ke každému parametru, zda nabízený přístroj požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného přístroje. Na technické parametry, které nejsou označeny minimální nebo maximální hodnotou, zadavatel připouští toleranční rozsah +- 10%. Parametr Ano / Ne Reálná hodnota Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) Inteligentní asistenční systém pro miniinvazivní operace Robotický asistent endoskopické kamery, jehož hlavním účelem je stabilizace obrazového výstupu při pohybech Endoskopické optiky při laparoskopických operacích Propracovaný systém mechanizovaných a volných kloubů zaručující maximální flexibilitu Systém zajišťující stabilní zorné pole Plně mobilní systém s možností využití na jakémkoli operačním sále Kompatibilita se všemi běžně používanými endoskopickými optikami s průměry 5 mm a 10 mm Stabilní systém zajišťující dostatečnou přesnost Systém s min. 3 aktivními a min. 3 pasivními klouby Rozsah pohybu endoskopické kamery pomocí ramene 360° Rozsah pohybu ramene v prostoru operačního pole min. 270° Kompatibilita se všemi běžnými typy operačních stolů Ovládání celého systému dostupné přímo z laparoskopického nástroje (joystick) Kompatibilita joysticku se všemi běžně používanými nástroji různých výrobců Možnost připevnění joysticku na levý i pravý nástroj (dle požadavku operatéra) Možnost ovládání pomocí samostatného joysticku sekundárním lékařem či sestrou instrumentářkou Možnost ovládání hlasem (modul pro hlasové ovládání musí být součástí dodávky) Odblokování všech kloubů jedním tlačítkem Tlačítko pro urgentní zastavení celého systému (emergency stop) Světelná signalizace dosažení krajního bodu v manipulačním poli Světelná signalizace chybových stavů Hmotnost ramene max. 12 kg Možnost ovládání hlasem i joystickem zároveň Napájení ze sítě 50Hz 230V Jednoduché uchycení na operační stůl pomocí jednoho aretačního šroubu Pevná a masivní konstrukce odolná vůči otřesům a náklonům operačního stolu ve všech směrech Minimální náklady na spotřební materiál Možnost sterilizace veškerého příslušenství, které se nachází v blízkosti operačního pole Příslušenství nutné k provozu: Transportní vozík pro převoz mezi sály Joystick pro levou ruku (2 ks) Sterilizační síto Adaptér pro uchycení joysticku na operační nástroj (4 ks) Držák endoskopu (2 ks) Napájecí adaptér typu „medical grade“ Sterilní jednorázové návleky pro samotné rameno