# Část 1 – Preanalytický automat

| Název | Preanalytický automat | Oddělení | Centrální laboratoř |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  |  |

Technická specifikace

Preanalytický alikvotační automat umožňující alikvotaci z odvíčkovaných primárních zkumavek, které identifikuje z čárového kódu na etiketě, do libovolného počtu sekundárních zkumavek umístěných ve stojáncích, automatické označeni sekundárních zkumavek nalepenou etiketou s možností tisku čárového kódu a s plnou komunikací s LIS.

Základní požadavky na rozměry, váhu a napájení:

- Podlahové rozměry:

- kompaktní zařízení o maximální velikosti instalační plochy 1,1 m2

- šířka nebo hloubka zařízení nesmí překročit 1,4 m

- maximální celková pracovní plocha nesmí překročit 6,5 m2

- Hmotnost:

- maximálně 300 kg /m2 instalační plochy

- Napájení:

- 230 V, 50 Hz

Přístroj musí pracovat s běžnými typy odběrových primárních zkumavek dodávanými většinou výrobců na evropském trhu a s běžnými sekundárními zkumavkami o velikostech:

- Primární zkumavky

- výška 65 mm - 100 mm

- průměr 13 mm - 16 mm

- Sekundární zkumavky

- výška 75 mm x průměr 13 mm s falešným konickým dnem o objemu 2,5 ml

- výška 75 mm x průměr 13 mm s kulatým dnem o objemu 5 ml

- výška 95 mm x průměr 15 mm s falešným konickým dnem o objemu 5 ml

- snadné a rychlé plnění zásobníků přístroje sekundárních zkumavek najednou s využitím systému „stack pack“ (stohové balení)

- přístroj bude umísťovat sekundární zkumavky ze zásobníku do cílových stojánků automaticky bez zpomalení alikvotační rychlosti popsané v bodě G

Přístroj musí být vybaven platformou pro vstup odvíčkovaných primárních zkumavek a pro výstup sekundárních zkumavek v barevně odlišených stojáncích dle cílových analyzátorů s těmito parametry:

- minimálně 3 zásuvky pro stojánky, které mohou být konfigurovány jako vstup primárních zkumavek nebo výstup primárních a sekundárních zkumavek dle potřeby laboratoře

- všechny zkumavky budou vkládané a odebírané pouze ve stojáncích (rack) s barevným odlišením cílového analyzátoru nebo specifického druhu třídění (např. zkumavky se sraženým vzorkem)

- přístroj umožní používat stojánky (rack) různých dodavatelů jak pro primární, tak i pro sekundární zkumavky

- automatická detekce stojánků je povinná na každé pozici všech zásuvek (na vstupu i na výstupu) tak, aby byla zajištěna bezpečná manipulace s otevřenými zkumavkami

- konfigurace pozic stojánků (rack) musí být flexibilní a lze ji kdykoliv změnit podle potřeby laboratoře

Přístroj musí být vybaven těmito možnostmi nastavení alikvotace

- flexibilní parametrizace alikvotačních pravidel v případě příliš malého množství materiálu v primárním vzorku:

- primární zkumavka musí být tříděna podle definovaného cíle (není vytvořen/generován alikvot). Označení (odlišení) prázdné sekundární zkumavky etiketou a třídění na definovaný distribuční cíl, tzn. do definovaného stojánku

- pipetování dle priorit

- nastavení dvou pevných hodnot objemů (optimální/min) v sekundární zkumavce, které budou vždy použity v závislosti na objemu materiálu v primární zkumavce

Součástí dodávky budou stojánky kompatibilní se zařízením alikvotačního pre-analytického automatu. Požadavky na stojánky/zásobníky:

- možnost zpracování ve standardních stojanech (rack) Ø 13 mm nebo Ø 17 mm, nejlépe 50 pozic (5 x 10); v případě, že účastník ZŘ nabízí stojánky s jiným počtem pozic uvede toto ve své nabídce

- stojánky musí být použitelné i pro archivaci při snížené teplotě (PP), dezinfikovatelné

- stojánky musí umožnovat zakrytí kompatibilním krytem

- stojánky musí být dodávané minimálně v 6 barvách

- zadavatel požaduje takový počet stojánků od každé ze 6 barev, aby celkový počet pozic každé barvy činil 1 000 pozic.

Přístroj musí být kompatibilní se stojánky přístroje Siemens Atellica CH 930 pro 15 a 50 zkumavek.

Požadavky na alikvotační kapacitu přístroje, tzn. požadavky na počet zpracovaných vzorků v čase:

- minimální objem obsahu alikvotu v sekundární zkumavce 50μl.

- požadavek na počet zpracovaných alikvotů z primární zkumavky:

- min. 370 primárních zkumavek za hodinu při alikvotaci do 1 sekundární zkumavky

(370 sekundárních zkumavek)

- min. 280 primárních zkumavek za hodinu při alikvotaci do 2 sekundárních zkumavek

(560 sekundárních zkumavek)

- min. 170 primárních zkumavek za hodinu při alikvotaci do 3 sekundárních zkumavek

(510 sekundárních zkumavek)

Přístroj musí splňovat požadavky na přesnost alikvotace

- přesnost alikvotace musí být minimálně ± 50 μl na alikvotovaném objemu 1000 μl.

Identifikace zkumavky dle čárového kódu

- přístroj musí umožňovat identifikaci primární zkumavky běžnými scannery, které dokáží rozlišit tyto čárové kódy:

- 2 / 5 interleaved

- 3 of 9

- Codabar

- Code 128 b

- ISBT

- Code 39

- UPC/EAN

- identifikace čárového kódu z primární zkumavky musí být s funkcí „zástupných znaků“

Přístroj musí umožnovat označení sekundární zkumavky etiketou s těmito požadavky:

- přístroj dokáže označit nalepením štítků všechny sekundární zkumavky, aniž by zpomaloval výše uvedenou alikvotační kapacitu

- minimální rozměry etiket: 20 mm x 30 mm

- maximální rozměry etiket: 26 mm x 40 mm

- přístroj má integrovanou tiskárnu, která dokáže označovat sekundární vzorky nalepenou etiketou

- řešení musí umožňovat tisk čárových kódů v kvalitě umožňující identifikaci běžnými scannery čárových kódů

- zařízení musí umožňovat kopírovat štítek primární zkumavky a přidat další specifický obsah dle požadavků laboratoře

- tisk štítku musí graficky odlišit cílový analyzátor pro sekundární zkumavky

Přístroj musí umožnovat ovládání a programování základních procesů dle požadavků laboratoře na tok vzorků:

- zařízení bude vybaveno dotykovým displejem s minimální uhlopříčkou 15 palců

- zařízení musí umožňovat přihlášení:

- Rutinního uživatele = s právy pro běžné provozní ovládání

- Klíčového uživatele = s právy rozšiřující rutinního uživatele o přístup k možnostem provozního nastavení (programování alikvotačních požadavků a požadavků na obsah informací na štítku) a vyhodnocení

- Administrátora = s plnými neomezenými právy

- intuitivní dotykové rozhraní

- dotykovým rozhraním musí být možné i naprogramovat, nastavit a editovat jednotlivé úlohy dle jednotlivých pracovních postupů v laboratoři

světelná a zvuková signalizace stavu zařízení, tato signalizace plně programovatelná.
Statusy signalizace:

  - Zelené světlo - přístroj je připraven pracovat

  - Bílé světlo - přístroj pracuje

  - Oranžové světlo - přístroj nepracuje, je pozastaven z těchto důvodů: porucha, nedostatek sekundárních zkumavek, štítků nebo špiček

Požadavky na kvalitu procesu alikvotace:

- přístroj musí být schopen detekovat sraženinu v primární zkumavce

- při detekci sraženiny primárního vzorku:

- musí tento vzorek vytřídit do definovaného stojánku

- nesmí zpomalit následné požadavky na alikvotace

- přístroj musí zajistit kvalitu a bezpečnost bránící kontaminaci vzorku:

- pro každý pipetovací krok musí přístroj použít novou pipetovací špičku o objemu minimálně 900 μl

- přístroj pro plnění a vyprazdňování pipetovací špičky (změnu objemu v pipetovací špičce) musí používat kapalinu, ne vzduch.

Konektivita a připojení do LIS:

- zařízení musí umožnovat LAN připojení do sítě Ethernet RJ45

- zařízení musí umožňovat vzdálený zabezpečený přístup z PC (z LAN sítě i internetu) pro servis, programování pracovních postupů pro jednotlivé kroky alikvotace, značení sekundárních zkumavek a programovaní jednotlivých stojánků jak pro pozice na vstupu, tak i na výstupu a monitorování pracovní činnosti

- zabezpečení vzdáleného přístupu zajistí kupující

- nabídka bude obsahovat technický manuál detailně popisující nastavení datového rozhraní ro připojení do LIS v českém jazyce