# Část 2 – Myčka podložních mís

| Název | Myčka podložních mís | Oddělení | ortopedie, gynekologie, interna, pneumologie |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 11 |  |  |

Technická specifikace

- Standardní myčka podložních mís – 10 ks

- mycí a dezinfekční automat na podložní mísy a močové láhve s termickou dezinfekcí

- min. 3 programy – úsporný, standard, intenzivní. Možnost vytvoření vlastních programů.

- samostatně stojící přístroj, vyrobený z nerezové oceli,

- celonerezová mycí komora bez svárů (AISI304) se zaoblenými rohy,

- česky psaný displej s informací o fázi cyklu a se signalizací poruch,

- el. ovládací jednotka s pamětí pro uložení informací o mycích a dezinfekčních cyklech,

- během mycího a dezinfekčního cyklu automaticky uzamčené dveře,

- kapacita mytí min. 3 močové láhve nebo 1 močová láhev a 1 podložní mísa s poklicí, nebo lavor o průměru 30 cm a výšce 17 cm,

- možnost zabudování držáků i pro jiný typ vyplachovaných nádob,

- vlastní vyvíječ páry,

- dávkovací čerpadlo a zásobník pro odvápňovač,

- možnost nastavení parametrů A0 = 60, včetně vyšších stupňů desinfekce,

- tlakové mytí,

- funkce vysoušení,

- rotační rameno,

- min. 12 trysek,

- hlučnost max. 70 dB,

- Opad: DIN 100 zadní do zdi

- Rozměry (v, š, h): šířka max. 550 mm, hloubka max. 500 mm

- zařízení musí být o výšce min. 150 cm, určené pro manipulaci s nádobami ve stoje, nikoliv stolní, ani určené pod stůl,

- Elektroinstalace: 230 V, 50 Hz

- Příslušenství – celonerezový nástěnný držák na odkapávání min. 3 močových lahví a 1 mísy s okapničkou.

- Zařízení musí splňovat požadavky ČSN EN ISO 15883-1, ČSN EN ISO 15883-3 a vyhlášky č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

- Myčka podložních mís s výlevkou – 1 ks

- mycí a dezinfekční automat na podložní mísy a močové láhve s termickou dezinfekcí

- min. 3 programy – úsporný, standard, intenzivní. Možnost vytvoření vlastních programů.

- samostatně stojící přístroj, vyrobený z nerezové oceli,

- celonerezová mycí komora bez svárů (AISI304) se zaoblenými rohy

- česky psaný displej s informací o fázi cyklu a se signalizací poruch

- el. ovládací jednotka s pamětí pro uložení informací o mycích a dezinfekčních cyklech.

- během mycího a dezinfekčního cyklu automaticky uzamčené dveře

- kapacita mytí min. 3 močové láhve nebo 1 močová láhev a 1 podložní mísa s poklicí, nebo lavor o průměru 30 cm a výšce 17 cm

- možnost zabudování držáků i pro jiný typ vyplachovaných nádob

- vlastní vyvíječ páry

- dávkovací čerpadlo a zásobník pro odvápňovač

- možnost nastavení parametrů A0 = 60, včetně vyšších stupňů desinfekce

- tlakové mytí,

- funkce sušení

- rotační rameno

- min. 12 trysek

- hlučnost max. 70 dB

- Opad: DIN 100 zadní do zdi

- Výlevka nerezová integrovaná, umístěná na pravé straně od myčky (z čelního pohledu). Součástí výlevky musí být i nerezový rošt a integrovaná vodovodní baterie s výsuvným raménkem.

- Rozměry: hloubka max. 500 mm, šířka max. 1200 mm

- Zařízení musí být o výšce min. 150 cm, určené pro manipulaci s nádobami ve stoje, nikoliv stolní, ani určené pod stůl

- Elektroinstalace: 230 V, 50 Hz

- Příslušenství – celonerezový nástěnný držák na odkapávání min. 3 močových lahví a 1 mísy s okapničkou.

- Zařízení musí splňovat požadavky ČSN EN ISO 15883-1, ČSN EN ISO 15883-3 a vyhlášky 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.