# Část 5 – Resuscitační lůžko + Lůžko nemocniční

| Název | Resuscitační lůžko | Oddělení | chirurgie |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 10 |  |  |

| Název | Lůžko nemocniční | Oddělení | interna, chirurgie |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 43 |  |  |

Technická specifikace

Lůžko resuscitační pro chirurgickou JIP – 10 ks

- bezpečnost lůžka – shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění, bez výhrad,

- velmi stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka,

- elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha – tj. zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů,

- bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg,

- zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-80 cm pro bezpečnou práci personálu a mobilizaci pacienta,

- zádový a stehenní díl s automatickým odsunem v horizontálním i vertikálním směru při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil,

- integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 20 cm pomocí elektromotoru,

- ložná plocha umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku, nevyžadujeme držák RTG kazety pod ložnou plochou,

- potenciálové propojení,

- náklon TR/ATR min. +/- 12° pomocí elektromotoru,

- laterální náklon min. +-15° pomocí elektromotoru,

- mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR),

- centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, TR/ATR poloha),

- nožní ovladače integrované do podvozku pro nastavení výšky a laterálního náklonu s ochranou proti nechtěnému polohování,

- postranice dělené plastové s ochranou po celé délce ložné plochy dle platných norem,

- výška postranic dostatečná i pro použití aktivního antidekubitního systému, tj. minimálně 45 cm,

- kompaktní plastová odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení při transportu,

- kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr min. 150 mm s plastovým krytem,

- ochranná kolečka v rozích lůžka,

- ochrana nezabrzděného lůžka,

- zálohová baterie,

- integrovaný vážící systém,

- alarm nebezpečného pohybu pacienta na lůžku (prevence pádů), který detekuje přenos váhy pacienta na postranice a do oblasti čel lůžka,

- alarm opuštění lůžka pacientem,

- čidla zamezující skřípnutí předmětu při polohování mezi ložnou plochou a podvozkem lůžka,

- univerzální lišty a držáky na příslušenství,

- držák močové láhve,

- držák močového sáčku,

- držák na berle,

- nožní zábrany,

- kovová hrazda s plastovou rukojetí, výškové nastavení plastové rukojeti pomocí navinovacího mechanismu,

- infuzní stojan se 4 háčky,

- V případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délku min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.

Matrace antidekubitní – pasivní

- preventivní matrace určená pro použití ve zdravotnictví,

- příčné prořezy po celé délce matrace zhuštěné na místech, která jsou nejvíce zatížena vahou pacienta,

- matrace musí mít na spodní straně v oblastech přechodů zádového a stehenního dílu a stehenního a lýtkového dílu příčné prořezy, díky nímž dochází k ideálnímu tvarování matrace při polohování lůžka,

- matrace musí být vhodná pro pacienty do třetího stupně rizika vzniku dekubitů

- matrace musí být vyrobena min. ze dvou typů pěn o různých vlastnostech

- horní vrstva musí být vyrobena ze studené polyuretanové pěny hustoty min. 50 kg/m³ tloušťky min 5 cm

- odpor pěny proti stlačení musí být max. 3,6 kg/m²

- spodní vrstva musí být vyrobena z polyuretanové pěny hustoty min. 41 kg/m³ tloušťky min. 9 cm

- odpor pěny proti stlačení musí být max. 3,9 kg/m²

- nehořlavost pěn min. CRIB 5

- s pratelným, voděodolným potahem (výška vodního sloupce min. 200 cm)

- potah ze svařovaných spojů, použitá textilie je čtyřsměrně pružná (vrchní potah a boky), paropropustná a obsahuje antibakteriální přísadu (pythinion zinku)

- nehořlavost horní strany potahu min. CRIB 7

- nehořlavost boční a spodní strany potahu min. CRIB 5

- zip musí být umístěn na po celém obvodu matrace krytý lemem proti zatečení

- matrace musí být vybavena transportními úchyty

- Výška matrace min. 14 cm

- nosnost matrace min. 200 kg

- K celé dodávce musí zadavatel dodat 3 nástavce k matracím pro případ využití funkce prodloužení lůžka

Lůžko nemocniční pro standardní lůžková oddělení – 43 ks

- mobilní lůžko elektrické nemocniční – kolečka s průměrem min. 150 mm, centrální brzda, směrová aretace,

- výškové nastavení lůžka – zdvih lůžka pomocí elektromotoru,

- nastavení výšky ložné plochy min. od 40 cm do 70 cm,

- nejvyšší poloha ložné plochy do 80 cm (tolerance +/- 5 cm),

- pevná ocelová konstrukce v rozích s nárazovými kolečky,

- čtyřdílná ložná plocha z odnímatelných plastových lamel nebo panelů (ne síto), pro snadnější desinfekci

- šířka ložné plochy 90 cm, délka ložné plochy 200 cm

- možnost prodloužení ložné plochy minimálně o 15 cm

- maximální celková šíře lůžka 100 cm (včetně bočnic)

- zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem – napájení 230 V, 50 Hz, plastový kryt elektromotoru

- lýtkový díl polohovatelný mechanicky (např. pomocí hřebenu, apod.)

- integrované boční sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému sklopení, po celé délce /dělená 3 části – (hlavová, střední, nožní) plastová/

- možnost mechanického nouzového odblokování zádového dílu (do polohy ležmo) pro KPR

- čela celoplastová odnímatelná s aretací proti samovolnému vytažení, s možností volby barevného provedení

- ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování

- sesterský ovladač s přednaprogramovanými funkcemi (CPR, kardiacké křeslo, TR/ATR)

- náklon TR/ATR pomocí elektromotoru min. +-15°

- nosnost minimálně 200 kg

- držáky pro hrazdu a infuzní stojan v hlavové části-výsuvné rameno/

- potenciálové propojení

- zálohová baterie

- držák močové láhve

- držák močového sáčku

- držák na berle

- kovová hrazda s plastovou rukojetí, výškové nastavení plastové rukojeti pomocí navinovacího mechanismu

- infuzní stojan se 4 háčky

- zadavatel požaduje zaškolení 2 techniků zadavatele k provádění PBTK a servisu nabízených lůžek. Zaškolení může být provedeno v sídle dodavatele (dopravu a ubytování platí zadavatel), nebo v místě plnění veřejné zakázky.

Matrace antidekubitní – pasivní

- Preventivní matrace určená pro použití ve zdravotnictví

- Příčné prořezy po celé délce matrace zhuštěné na místech, která jsou nejvíce zatížena vahou pacienta

- Matrace musí mít na spodní straně v oblastech přechodů zádového a stehenního dílu a stehenního a lýtkového dílu příčné prořezy, díky nímž dochází k ideálnímu tvarování matrace při polohování lůžka

- Matrace musí být vhodná pro pacienty do třetího stupně rizika vzniku dekubitů

- Matrace musí být vyrobena min. ze dvou typů pěn o různých vlastnostech

- Horní vrstva musí být vyrobena ze studené polyuretanové pěny hustoty min. 50 kg/m³ tloušťky min 5 cm

- Odpor pěny proti stlačení musí být max. 3,6 kg/m²

- Spodní vrstva musí být vyrobena z polyuretanové pěny hustoty min. 41 kg/m³ tloušťky min. 9 cm

- Odpor pěny proti stlačení musí být max. 3,9 kg/m²

- Nehořlavost pěn min. CRIB 5

- S pratelným, voděodolným potahem (výška vodního sloupce min. 200 cm)

- Potah ze svařovaných spojů, použitá textilie je čtyřsměrně pružná (vrchní potah a boky), paropropustná a obsahuje antibakteriální přísadu (pythinion zinku)

- Nehořlavost horní strany potahu min. CRIB 7

- Nehořlavost boční a spodní strany potahu min. CRIB 5

- Zip musí být umístěn na po celém obvodu matrace krytý lemem proti zatečení

- Matrace musí být vybavena transportními úchyty

- Výška matrace min. 14 cm

- Nosnost matrace min. 200 kg

- K celé dodávce musí zadavatel dodat 5 nástavců k matracím pro případ využití funkce prodloužení lůžka