# Část 8 – Sterilizátor s kontejnery

| Název | Sterilizátor s kontejnery | Oddělení | chirurgie, ortopedie |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 4 soubory |  |  |

- Parní sterilizátor cca 160 litrů (2 STJ)

- využitelný objem komory 2 sterilizační jednotky (cca 160 litrů)

- jednodvéřové provedení

- celonerezová kvádrová tlaková komora se stabilním předehřevem a horizontálním vkládáním materiálu

- splňující normu ČSN EN 285+A2 pro konstrukci velkých parních sterilizátorů

- validovatelný podle vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb. a norem ČSN EN 285+A2, ČSN EN 17665-1 a splňující požadavky na zdravotnický prostředek dle legislativních předpisů EU

- integrovaný elektrický vyvíječ páry s termickým odplyněním

- detektor koncentrace zbytkových nekondenzovatelných plynů v komoře

- motorické zavírání a otevírání dveří sterilizační komory

- dveře otvírané do strany s panty pro možnost důkladné dezinfekce a údržby vnitřní strany

- intuitivní ovládání dotykovým displejem v ČJ

- USB port pro uživatelskou volbu programů a záznam dat o sterilizačních cyklech

- nerezová drátěná vestavba pro police a síta 2 ks nerezových polic

- vestavěná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu křivek tlaku a teploty sterilizačního cyklu

- software pro dokumentaci procesů (nezávislá archivace dat, vzdálený servisní monitoring), kompatibilita s veškerou sterilizační technikou a mycími a dezinfekčními automaty  v majetku zadavatele

- Formaldehydový sterilizátor 110 litrů

- využitelný objem komory cca 110 litrů

- komora kvádrového tvaru pro ideální využitelnost

- dvoudvéřové/prokládací provedení

- odpovídající evropskému standardu EN 14180 a validovatelný podle této normy a vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb.

- sterilizace při teplotě 60-80°C v podtlaku dle vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb.

- vyhřívaný plášť komory vč. dveří

- ventilátor v komoře pro ideální rozložení teploty

- použití nízké koncentrace formaldehydu pouze 2 % v lahvích pro opakované použití s možností míchání v nemocniční lékárně uživatele

- destilovaná voda v plastových kanystrech pro opakované použití s možností doplňování z vlastních zdrojů uživatele

- vestavěná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu křivek tlaku a teploty sterilizačního cyklu

- software pro dokumentaci procesů (nezávislá archivace dat, vzdálený servisní monitoring), kompatibilita s veškerou sterilizační technikou a mycími a dezinfekčními automaty  v majetku zadavatele

- Parní sterilizátor

- parní autokláv pro sterilizaci nástrojů

- objem min. 29 litrů

- Rozměry vnitřní části min: délka 60 cm x  25 cm

- Musí splňovat předpisy pro bezpečnostní třídu „B“ podle evropských standardů

- Napojení na nemocniční zdroj DEMI vody a na odpad

- Přihrádky min. 55 cm x 19 cm x 2 cm

- Sterilizační programy 134°C a 121°C – min.4 programy (univerzální, jemný, rychlý, speciální)

- funkční kontroly pomocí Bowie & Dick testu pro průnik páry a vakuový test pro zjištění netěsnosti komory

- tiskárna (integrovaná nebo malá externí bez nutnosti propojení s PC)

- integrovaný systém měření vodivosti demi vody.

- vestavěný vlastní vyvíječ páry

- sušení

- zabudovaná kontrola tlaku

- alfanumerický displej v českém jazyce

- Horkovzdušný sterilizátor

- musí splňovat kritéria zdravotnického prostředku,

- objem komory min. 110 litrů,

- teplotní rozsah min. od +10 °C nad okolí do 250 °C

- systém nuceného proudění vzduchu v komoře pomocí vestavěného ventilátoru

- regulace teploty a času, min. tři pevně nastavené sterilizační programy

- Provedení s mikroprocesorovým řídicím systémem

- fóliová klávesnice nebo dotykový displej

- informace o procesu na LED displeji

- výstup pro připojení tiskárny

- 2 nerezové police (rošty)

- Součástí dodávky podstavný stolek s policí lakováním v bílé barvě a dostatečnou nosností

- Zavážecí vozíky ke sterilizátorům

- 4 ks zavážecích vozíků, kompatibilních s parními sterilizátory BMT, které jsou v majetku zadavatele – objem komory 450 litrů

- Čistička na nástroje ultrazvuková

- Čistička ultrazvuková k čištění nástrojů

- Rozměry min. 260 x 200 x 150 mm, objem min. 9l

- Digitální ovládání

- Nerezová konstrukce

- Kohoutková výpusť na vodu

- víko, a koš součástí dodávky

- integrovaný ohřev vody s elektronicky nastavitelnou teplotou

- Průběžná svářečka sterilizačních obalů

- Mikroprocesorem řízená svářečka s tiskárnou pro balení uzavíratelných sáčků a rolí, určená pro svařování v nemocnicích (centrálních sterilizacích) a ve zdravotnickém průmyslu

- Nastavení parametrů musí zůstat i po výpadku napájení

- Automatické spuštění motoru fotobuňkou

- LCD displej a membránová klávesnice

- PC rozhraní

- Validovatelnost procesu dle ČSN EN ISO 11607-2

- Parametry:

  - teplota  			nastavitelná až 220°C

  - tlak 				min. 100 N

  - rychlost posuvu 		min. 10 m/min

  - Vzdálenost sváru od okraje   	0-35 mm

  - Šířka sváru 			12 mm

- Tisk parametrů procesu

- integrovaná tiskárna

- Zobrazení dat tiskárny na displeji

- Jednořádkový tisk

- Automatické nastavení velikosti písma

- Možnost reverzního posuvu

- Obalový materiál: Všechny uzavíratelné ploché a skládané sáčky a role dle ISO 11607-1

- Sterilizační kontejnery

- Set kontejneru složen z vany, víka

- Rozměr kontejneru včetně víka dle DIN 1/1, 3/4, ½

- Barevné odlišení celých vík min. v 5 barvách

- Materiál vany a víka kontejneru eloxovaný hliník určený výhradně pro parní sterilizaci, nebo nerez

- Drátěné nerezové provedení síta

- Víko vybaveno integrovaným PTFE filtrem pro mnohonásobné použití, životnost filtru min.5 000 mycích a sterilizačních cyklů

- Zámek víka musí být při uzavírání kontejneru doprovázen charakteristickým zvukem zacvaknutí

- Bezpečné stohování kontejnerů bez nepřiměřeného namáhání víka

- Stabilita stohovaných kontejnerů dle EN 868

- Dodavatel (nebo poddodavatel) musí být schopen poskytnout autorizovaný servis včetně revize kontejneru

- Každá souprava kontejneru označena identifikačním štítkem umístěným na kontejneru, tj. text dle přání zákazníka, identifikační štítky barevně odlišeny, popisky v českém jazyce.

- Každé víko bude při dodání zadavateli označeno CE značkou, katalogovým číslem a strojově čitelným kódem typu 2D Datamatrix gravírovaným laserem (dle EN 9132), velikost kódu min. 2,5 x 2,5 mm, kód musí obsahovat standartní UDI (Unique Device Identification) v systému strojového značení GS1, min. obsažené údaje (stát, výrobce, katalogové číslo, sériové číslo)

- 2D Datamatrix kod bude umístěn na zámku víka

- Kontejner vhodný pro mytí v mycím automatu s termickou dezinfekcí 93°C, parní sterilizací 134°C

- barevné odlišení identifikačních štítků min. v 8 barvách

Sestava kontejnerů

- Kontejnery 1/1 výška 247 mm

- 5 ks kontejnerová vana 1/1 výška 247 mm

- 5 ks víko 1/1 zlaté

- 6 ks síto do kontejnerů cca 48x25x6 cm

- Kontejnery 1/1 výška 135 mm

- 15 ks kontejnerová vana 1/1 výška 135 mm

- 15 ks víko 1/1 zlaté

- 12 ks síto do kontejnerů cca 48x25x6 cm

SW pro dokumentaci procesů

- Softwarový komunikační systém pro dokumentaci procesů mycích a dezinfekční automatů a sterilizátorů.

- okamžitý přístup na on-line data připojených přístrojů

- archivaci a zpětné vyhledání dokumentace procesů vč. grafického vyjádření průběhu cyklu dle zadaných kritérií

- tisk kompletních dokumentačních protokolů s místem pro nalepení kontrolních testů

- přímé napojení na informační systém DoctIS (Medix)

- dálkové monitorování přístrojů (RMS) pro rychlou a optimální reakci servisu

- okamžitý přístup na všechna chybová hlášení servisem

- ochrana dat systémem přístupových práv

- ochrana dat při vzdáleném přístupu šifrovacím systémem SSHD-serveru

- automatické vizuální i akustické upozornění obsluhy při nestandardním průběhu cyklu

- automatické odeslání zprávy el. poštou při nestandardním průběhu cyklu

- automatické odeslání SMS-zprávy při nestandardním průběhu cyklu

- nezávislý systém archivace dat