# Část 9 – Plicní ventilátor

| Název | Sterilizátor s kontejnery | Oddělení | chirurgie, ortopedie |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 4 soubory |  |  |

- plicní ventilátor nejvyšší třídy pro dlouhodobou ventilaci dospělých a dětských pacientů

- přístroj pro invazivní a neinvazivní ventilační podporu (umělou plicní ventilaci)

Ventilační parametry

- ventilace dospělých pacientů a dětí

- ventilační režimy minimálně: CMV; SIMV; PCV; P-SIMV; APRV; PRCV nebo ekvivalent; ventilace na dvou tlakových hladinách s tlakovou podporou; spontánní ventilace s tlakovou podporou; spontánní ventilace s objemovou podporou; neinvazivní ventilace; adaptivní ventilační režim tj. automatický režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů, inspiračních tlaků/tlakové podpory a I:E dle měření plicní mechaniky pacienta

- možnost rozšíření o režim pro terapii kyslíkem „High Flow“ s nastavitelným minimálním rozsahem průtoku 1-60 l/min

- apnea zálohová ventilace s automatickým návratem do původního režimu při návratu dechové aktivity

- nastavení PEEP min. 0 - 50 cm H2O

- nastavení inspiračního tlaku min. 5 - 100 cm H2O

- nastavení FiO2: 21 - 100 %

- nastavení Flow trigger min. 0,5 - 15 l/min

- nastavení Pressure trigger min. 0,5 - 15 cm H2O

- nastavení dechové frekvence pro dospělé/dětské pacienty min. 1 - 120 dechů/min

- dechový objem min. 20 - 2000 ml

- inspirační průtok min. 180 l/min

- stavitelný náběh tlaku a expirační trigger min. 5 - 70 %

- bazální průtok min. 30 l/min

- nastavitelná hodnota kompenzace odporu kanyly

Monitorování

- min. velikost dotykové ovládací obrazovky 15“

- monitorování tlaku a průtoku

- měření přídatného jícnového a transpulmonálního tlaku

- sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách

- objem: jednotlivý a minutový objem, únik

- tlak: PEEP/CPAP, peak, mean

- čas: poměr I:E, inspirační čas, expirační čas, dechová frekvence

- průtok: inspirační a expirační špička

- grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky, smyčky, trendu

Monitorace plicní mechaniky

- poddajnost, rezistence inspirační, expirační časová konstanta, WOB, AutoPEEP, P0.1, Driving Pressure (ΔP)

- manévr pro měření inflekčních bodů, dále vykreslení statické P/V křivky inspirační i expirační se změřením statické compliance, nastavení endinspirační pauzy pro recruitment manévr, nastavení startovacího, max. i konečného tlaku.

- akustické a optické alarmy chybových stavů

Obecné požadavky

- připojení na stávající rozvod medicinálních plynů (Air + O2)

- bateriový provoz min. na 60 min ventilačního provozu, napájení 230V / 50Hz

- ovládání parametrů pomocí dotykové obrazovky a také mechanickým ovládacím prvkem, tj. otočným ovladačem

- ovládání a alarmy v českém jazyce

- standby funkce

- vestavěná s inspiriem synchronizovaná proudová nebulizace pro podávání léků

- pojízdný stojan a polohovatelný držák okruhu

- integrovaný modul a přenosné čidlo pro měření volumetrické kapnometrie s monitorací eleminace CO2 v jednotlivém dechu i minutovém CO2, velikosti mrtvého prostoru kompatibilní se stávajícími plicními ventilátory.

- možnost budoucího rozšíření o aktivní tepelný zvlhčovač s automaticky plněnou komorou, uživatelem nastavitelným gradientem zvlhčení a ovládáním přes dotykovou obrazovku ventilátoru pro použití k HighFlow terapii i invazivní a neinvazivní ventilaci.

Příslušenství

- ke každému ventilátoru kompletní příslušenství k uvedení ventilátoru do provozu (min. tlakové hadice, O2 čidlo, exp. ventil, průtokové čidlo, vent. okruh, filtry, CO2 adaptér…).