# Část 10 – Instrumentárium operační

| Název | Instrumentárium operační | Oddělení | operační sály, ARO |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 soubor |  |  |

Technická specifikace

Základní technické parametry

- Nabízené nástroje musí být určeny pro opakované použití, musí být odolné vůči dezinfekci a sterilizaci. Vlivem dezinfekce a sterilizace nesmí docházet ke zhoršení jejich kvality.

- Nástroje musí být nové, nepoužité a nerepasované.

- Nástroje musí být vyrobeny z medicínské nerezavějící oceli standard X20Cr13.

- Nástroje, které jsou zdrav. prostředky musí být opatřeny CE značkou v souladu se zákonem 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích.

- Na nabízené nástroje, které jsou zdravotnickými prostředky, musí být vydáno a doloženo nejpozději před podpisem smlouvy prohlášení o shodě.

- Nabízené nástroje musí mít ergonomický tvar, opracované, hladké, zaoblené hrany.

- Branže nástrojů musí mít hladký jemný povrch, aby nedocházelo k traumatizaci tkání.

- Nabízené nástroje nesmí odrážet při chir. zákroku světlo.

- Nabízené nůžky musí být z nerezové oceli, tvrdost min. 52 HRC, tvrdokov na střižné hraně nůžek musí mít tvrdost min. 59 HRC (bude doloženo prohlášením výrobce).

- Nabízené svorky – peány musí mít tvrdost oceli min. 44 HRC (bude doloženo prohlášením výrobce).

- Nabízené nástroje s tvrdokovem musí mít v pracovní branži vsazený karbidový plát, který bude výrazně opticky odlišen.

- Tvrdokovové chir. nástroje musí být barevně odlišeny.

- Ligaturové nůžky musí být barevně odlišeny.

- Ligaturové nůžky musí mít vroubky proti vyjíždění ligatur.

- Titanové nástroje musí být barevně odlišeny nebo označeny tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o titanový nástroj.

- Odchylky od požadovaných parametrů nástrojů – tolerance:

- celková délka nástrojů ± 0,5 cm

- délka pracovních branží ± 1 mm

- šířka branží na proximálním i distálním konci – bez tolerance odchylky

- Každý jednotlivý nástroj bude při dodání zadavateli označen CE značkou, katalogovým číslem a strojově čitelným kódem typu 2D Datamatrix gravírovaný laserem (dle EN 9132), velikost min. 2,5 x 2,5 mm, kód musí obsahovat standardní značení UDI (Unique Device    Identification) v systému strojového značení GS1, minimální obsažené údaje: stát, výrobce, katalog. číslo, sériové číslo.

- Součástí dodávky musí být návod na obsluhu k nabízeným nástrojům v ČJ 1 x v listinné podobě, 1 x na CD v souladu se zákonem 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. Návod musí obsahovat informace o správném použití nástroje (určený účel, doporučený způsob ošetření po použití včetně dekontaminace, dezinfekce, sterilizace). V případě, že výrobce stanovil, že pro bezpečné používání nabízeného zboží není návod k použití potřeba, účastník ve své nabídce tuto skutečnost doloží čestným prohlášením podepsaným oprávněnou osobou jednat za účastníka, v tomto případě při dodávce nástrojů dodá informace o správném použití a ošetřování nástroje.

Soupis nástrojů pro jednotlivá síta – počet ks v tabulce platí pro každé síto

Gynekologie – Vaginální síto – 1 ks

| Popis | Počet ks |
| --- | --- |
| PODÁVKY MAIER, 260 mm, ROVNÉ, SE ZÁMKEM | 1 |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4, 135 mm | 1 |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 3 | 1 |
| KLEŠTĚ ÚCHOPOVÉ JEDNOZUBÉ BRAUN, 250 mm | 2 |
| KLEŠTĚ ÚCHOPOVÉ DVOJZUBÉ SCHROEDER, ROVNÉ | 2 |
| TVRDOKOV-JEHELEC HEGAR-MAYO, 205 mm | 3 |
| SVORKA ARTERIÁLNÍ ROCHESTER-PEAN, 200 mm | 6 |
| SVORKA ARTERIÁLNÍ KOCHER-OCHSNER, 200 mm | 6 |
| SVORKA ARTERIÁLNÍ KOCHER-OCHSNER, 200 mm ZAHNUTÁ | 6 |
| SVORKA ARTERIÁLNÍ ROCHESTER-PEAN, 200 mm ZAHNUTÁ | 6 |
| DĚLOŽNÍ SONDA SIMS, PRŮMĚR 4 mm, 330 mm, TVÁRNÁ | 1 |
| SVORKA CRILE (PEAN), 160 mm | 10 |
| SVORKA CRILE (KOCHER), 1x2 Z, 140 mm | 10 |
| NŮŽKY CHIRURGICKÉ, STANDARDNÍ, OSTNATO-TUPÉ, 145 mm | 1 |
| NŮŽKY CHIRURGICKÉ, STANDARDNÍ, OSTNATO-TUPÉ, 150 mm, ZAHNUTÁ | 4 |
| NŮŽKY CHIRURGICKÉ, STANDARDNÍ, OSTNATO-TUPÉ, 115 mm, ZAHNUTÁ | 1 |
| PINSETA CHIRURGICKÁ, 1x2 ZUBY, 145 mm | 3 |
| PINSETA CHIRURGICKÁ, 1x2 ZUBY, 200 mm | 1 |
| PINSETA ANATOMICKÁ, STŘEDNÍ, 200 mm | 1 |
| PINSETA ANATOMICKÁ, STŘEDNÍ, 145 mm | 1 |
| KLEŠTĚ ALLIS, 5x6 ZUBŮ, 155 mm | 1 |
| ZRCADLO VAGINÁLNÍ DOYEN, LEHCE KONKÁVNÍ, branže 35*120 mm, délka 240mm | 1 |
| ZRCADLO VAGINÁLNÍ SCHERBAK, LOPATKA, 85*40 mm | 1 |
| ZRCADLO VAGINÁLNÍ SCHERBAK, RUKOJEŤ | 1 |
| ZRCADLO VAGINÁLNÍ SCHERBAK, ZÁTĚŽ/ZÁVAŽÍ | 1 |
| NŮŽKY TVRDOKOV PREPARAČNÍWERTHEIM, 230 mm | 1 |
| TVRDOKOV-JEHELEC WERTHEIM, 240 mm | 2 |
| KRUHOVÁ MISKA, 1,0 LITR, VÝŠKA 73 mm | 1 |

Gynekologie – Břišní síto – 1 ks

| Popis | Počet ks |
| --- | --- |
| HÁK BŘIŠNÍ FRITSCH, 64x85 mm, 235 mm | 2 |
| SVORKA ARTERIÁLNÍ KOCHER-OCHSNER, 225 mm | 1 |
| SVORKA ARTERIÁLNÍ KOCHER-OCHSNER, 240 mm ZAHNUTÉ | 2 |
| SVORKA ARTERIÁLNÍ KOCHER-OCHSNER, 200 mm | 6 |
| SVORKA ARTERIÁLNÍ ROCHESTER-PEAN, 200 mm | 6 |
| SVORKA ARTERIÁLNÍ ROCHESTER-PEAN, 200 mm ZAHNUTÉ | 6 |
| SVORKA ARTERIÁLNÍ KOCHER-OCHSNER, 200 mm ZAHNUTÉ | 6 |
| SVORKA NA PERITONEUM MIKULICZ, 180 mm | 6 |
| KLEŠTĚ ALLIS, 5x6 ZUBŮ, 155 mm | 2 |
| SVORKA CRILE (KOCHER), 1x2 ZUBY, 140 mm | 10 |
| TVRDOKOV-JEHELEC HEGAR-MAYO, 205 mm | 3 |
| TVRDOKOV-JEHELEC HEGAR, 240 mm, MASIVNÍ | 1 |
| SVORKA ARTERIÁLNÍ ROCHESTER-PEAN, 240 mm | 4 |
| KLEŠTĚ ÚCHOPOVÉ JEDNOZUBÉ BRAUN 250 mm | 2 |
| KLEŠTĚ ÚCHOPOVÉ DVOJZUBÉ SCHROEDER, ROVNÉ | 2 |
| NŮŽKY TVRDOKOV, 255 mm PROHNUTĚ ZAHNUTÉ | 1 |
| TVRDOKOV-NŮŽKY METZENBAUM, 200 mm, ZAHNUTÉ | 1 |
| PODÁVKY MAIER, 260 mm, ROVNÉ, SE ZÁMKEM | 1 |
| DĚLOŽNÍ SONDA SIMS, PRŮMĚR 4 mm, 330 mm, TVÁRNÁ | 1 |
| KYRETA BUMM, 21,5 mm, TUPÁ, TVÁRNÁ | 1 |
| PINSETA CHIRURGICKÁ, 1x2 ZUBY, 200 mm | 1 |
| PINSETA CHIRURGICKÁ, 1x2 ZUBY, 145 mm | 3 |
| PINSETA ANATOMICKÁ, STŘEDNÍ, 200 mm | 1 |
| LOPATKA BŘIŠNÍ, ŠÍŘKA 30 mm | 1 |
| HÁK HOSEL, 120x30 mm, 250 mm | 1 |
| PINSETA ANATOMICKÁ, STŘEDNÍ, 145 mm | 2 |
| NŮŽKY CHIRURGICKÉ, STANDARDNÍ, OSTNATO-TUPÉ, 115 mm, ZAHNUTÉ | 1 |
| NŮŽKY CHIRURGICKÉ, STANDARDNÍ, OSTNATO-TUPÉ, 150 mm, ZAHNUTÉ | 1 |
| NŮŽKY CHIRURGICKÉ, STANDARDNÍ, OSTNATO-TUPÉ, 145 mm | 1 |
| SVORKA CRILE (PEAN), 160 mm | 10 |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135 mm | 2 |
| KRUHOVÁ MISKA, 1,0 LITR, VÝŠKA 73 mm | 1 |
| PINSETA CHIRURGICKÁ, 3x4 ZUBY, 145 mm | 2 |
| PINZETA ADAPTAČNÍ MICHEL, 125 mm | 1 |

Gynekologie – přídavné síto pro laparoskopii – 1 ks

| Popis | Počet ks |
| --- | --- |
| KLEŠTĚ ÚCHOPOVÉ JEDNOZUBÉ BRAUN, 250 mm | 2 |
| ZRCADLO VAGINÁLNÍ SCHERBAK, RUKOJEŤ | 1 |
| ZRCADLO VAGINÁLNÍ SCHERBAK, LOPATKA, 85*40 mm | 1 |
| DĚLOŽNÍ SONDA SIMS, PRŮMĚR4 MM, 330 mm, TVÁRNÁ | 1 |
| PODÁVKY MAIER, 260 mm, ROVNÉ, SE ZÁMKEM | 1 |
| NŮŽKY CHIRURGICKÉ, STANDARDNÍ, OSTNATO-TUPÉ, 115 mm, ZAHNUTÉ | 1 |
| PINSETA CHIRURGICKÁ, 1x2 ZUBY, 145 mm | 2 |
| NŮŽKY CHIRURGICKÉ, STANDARDNÍ, OSTNATO-TUPÉ, 150 mm, ZAHNUTÉ | 2 |
| TVRDOKOV-JEHELEC HEGAR-MAYO, 205 mm | 2 |
| SVORKA CRILE (PEAN), 160 mm, ZAHNUTÁ | 2 |
| SVORKA CRILE (KOCHER), 1x2 Z, 160 mm, ZAHNUTÉ | 4 |
| SVORKA NA ROUŠKY BACKHAUS, 110 mm | 2 |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 3 | 1 |
| KRUHOVÁ MISKA, 1,0 LITR, VÝŠKA 73 mm | 1 |
| ROZVĚRAČ VAGINÁLNÍ SIMON, 115x27 mm | 1 |

Gynekologie – zákrokové síto – 4 ks

| Popis | Počet ks |
| --- | --- |
| PODÁVKY MAIER, 260 mm, ROVNÉ, SE ZÁMKEM | 1 |
| ZRCADLO VAGINÁLNÍ SCHERBAK, RUKOJEŤ | 1 |
| ZRCADLO VAGINÁLNÍ SCHERBAK, LOPATKA, 85*40 mm | 1 |
| ZRCADLO VAGINÁLNÍ SCHERBAK, LOPATKA, 85*35 mm | 1 |
| ZRCADLO VAGINÁLNÍ SCHERBAK, ZÁTĚŽ/ZÁVAŽÍ | 1 |
| KLEŠTĚ ÚCHOPOVÉ JEDNOZUBÉ SCHROEDER, 250 mm | 2 |
| DĚLOŽNÍ SONDA SIMS, PRŮMĚR 4 mm, 330 mm | 1 |
| KYRETA RECAMIER, 10,5 mm, OSTRÁ | 1 |
| KYRETA RECAMIER, 14,0 mm, OSTRÁ | 1 |
| KYRETA RECAMIER, 16,5 mm, OSTRÁ | 1 |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 4,0 mm | 1 |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 4,5 mm | 1 |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 5,0 mm | 1 |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 5,5 mm | 1 |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 6,0 mm | 1 |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 6,5 mm | 1 |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 7,0 mm | 1 |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 7,5 mm | 1 |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 8,0 mm | 1 |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 8,5 mm | 1 |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 9,0 mm | 1 |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 9,5 mm | 1 |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 10,0 mm | 1 |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 10,5 mm | 1 |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 11,0 mm | 1 |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 11,5 mm | 1 |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 12,0 mm | 1 |
| SÍTO DO KONTEJNERU DIN, 485x253x56 mm VČETNĚ DRŽÁKU DILATÁTORU | 1 |

Gynekologie –síto jednotlivci – 1 ks

| Popis | Počet ks |
| --- | --- |
| ROZVĚRAČ VAGINÁLNÍ SIMON, 115X27MM | 3 |
| KYRETA RECAMIER, 19,5 mm, TUPÁ | 1 |
| KYRETA RECAMIER, 21,5 mm, TUPÁ | 1 |
| KRUHOVÁ MISKA, 2,5 LITRU, VÝŠKA 96 mm | 2 |
| ROZVĚRAČ BŘIŠNÍ BALFOUR | 1 |
| ABDOMINÁLNÍ LOPATKA, 58X80 mm | 2 |
| LOPATKY PÁR 72x84 mm | 2 |

Chirurgie – základní síto – 3 ks

| Popis | Počet ks |
| --- | --- |
| HÁK VOLKMANN, 6 ZUBÝ, OSTRÝ, 9x29 mm 220 mm | 2 |
| HÁK VOLKMANN, 4 ZUBÝ, OSTRÝ, 9x19 mm 220 mm | 2 |
| HÁK LANGENBECK, 40x10 mm, 210 mm | 2 |
| HÁK LANGENBECK, 28x14 mm, 210 mm | 2 |
| HÁK MIDDELDORF, 28x28 mm, 235 mm | 2 |
| HÁK MIDDELDORF, 20x22 m, 215 mm | 2 |
| HÁK NA RÁNU RICHARDSON-EASTMAN, MALÝ | 2 |
| HÁK NA RÁNU RICHARDSON-EASTMAN, VELKÝ | 2 |
| PINSETA CHIRURGICKÁ, 1x2 ZUBY, 145 m | 2 |
| PINSETA ANATOMICKÁ, STŘEDNÍ, 200 mm | 2 |
| PINSETA ANATOMICKÁ, STŘEDNÍ, 145 mm | 2 |
| PINSETA ATRERIÁLNÍ DE BAKEY, 2 mm, 150 mm | 2 |
| SVORKA ARTERIÁLNÍ ROCHESTER-PEAN, 200 mm ZAHNUTÉ | 2 |
| SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 200 mm, ZAHNUTÉ | 2 |
| PERITONEÁLNÍ SVORKA MIKULICZ, 200 mm | 4 |
| PODÁVKY MAIER, 260 m, ROVNÉ, SE ZÁMKEM | 2 |
| SVORKA ARTERIÁLNÍ ROCHESTER-PEAN, 200 m | 4 |
| SVORKA ARTERIÁLNÍ KOCHER-OCHSNER, 160 mm | 6 |
| SVORKA ARTERIÁLNÍ ROCHESTER-PEAN, 160 m ZAHNUTÉ | 4 |
| SVORKA ARTERIÁLNÍ ROCHESTER-PEAN, 160 mm | 2 |
| TVRDOKOV-JEHELEC HEGAR-MAYO, 205 mm | 2 |
| TVRDOKOV-JEHELEC HEGAR-MAYO, 185 mm | 1 |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 3 135 mm | 1 |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135 mm | 2 |
| TVRDOKOV-NŮŽKY MAYO-LEXER, 165 mm | 2 |
| NŮŽKY CHIRURGICKÉ, STANDARDNÍ, TUPO-TUPÉ, 130 mm, ROVNÉ | 1 |
| TVRDOKOV-NŮŽKY NA LIGATURU, 180 mm | 1 |
| STŘEVNÍ ŠPÁCHTLE HABERER 50 mm, 305 mm | 1 |
| HÁK BŘIŠNÍ MIKULICZ, 180x50 mm, 260 mm | 1 |
| HÁK BŘIŠNÍ KELLY, 155x57 mm, 260 mm | 2 |
| HÁK BŘIŠNÍ KELLY, 150x39 mm, 265 mm | 1 |
| PINSETA CHIRURGICKÁ, STŘEDNÍ, 1x2 ZUBY, 250 mm | 1 |
| PINSETA ANATOMICKÁ STANDARD, 250 mm | 1 |
| PINSETA ATRAUMATICKÁ DE BAKEY, 2,8 mm, 240 mm | 1 |
| PINSETA ATRAUMATICKÁ DE BAKEY, 2 mm, 240 mm | 1 |
| PINSETA ATRAUMATICKÁ DE BAKEY, 2 mm, 200 mm | 1 |
| SVORKA PREPARAČNÍ OVERHOLT, 215 mm, JEMNÁ | 2 |
| SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 200 mm, ZAHNUTÉ | 4 |
| SVORKA ARTERIÁLNÍ ROCHESTER-PEAN, 200 mm ZAHNUTÉ | 4 |
| SVORKA OVERHOLT-GEISSENDOERFER, 225 mm | 4 |
| SVORKA HEMOSTATICKÉ, CRAFORD, 245 mm | 4 |
| SVORKA PREPARAČNÍ GEMINI, 280 mm | 1 |
| SVORKA PREPARAČNÍ GEMINI, 230 mm | 1 |
| KLEŠTĚ NA ŽLUČNÍK COLLIN, 230 mm | 2 |
| SVORKA STŘEVNÍ KOCHER, ATRAUMATICKÁ, 250 mm | 1 |
| SVORKA STŘEVNÍ KOCHER, ATRAUMATICKÁ, 246 mm | 1 |
| SVORKA ARTERIÁLNÍ KOCHER-OCHSNER, 240 mm | 1 |
| SVORKA ARTERIÁLNÍ KOCHER-OCHSNER, 200 mm | 1 |
| TVRDOKOV-JEHELEC WERTHEIM, 300 mm, S TV. | 1 |
| NÁSADKA SKALPELU Č. 3L, 210 mm | 1 |
| TVRDOKOV-NŮŽKY NELSON-METZ., 260 mm, ZAHNUTÉ | 1 |
| TVRDOKOV-NŮŽKY NELSON-METZENBAUM, 230 mm | 1 |
| KLEŠTĚ ALLIS, 6,2 mm, 160 mm | 2 |
| SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 125 mm, ZAHNUTÉ | 6 |
| SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 125 mm | 6 |
| KLEŠTĚ FOERSTER-BALLENGER, 245 mm ZAHNUTÉ | 1 |
| SCHRÁNKA NA JEHLY, 150x90x10 mm, PERFOROVANÁ | 1 |
| SVORKA ARTERIÁLNÍ PEAN, 200 mm | 2 |
| JEHELEC TVRDOKOV HEGAR-MAYO 265 mm | 1 |

Chirurgie – síto ledvina – doplněk 1 ks

| Popis | Počet ks |
| --- | --- |
| HÁK NA RÁNU DEAVER, 75x310 mm | 1 |
| HÁK NA RÁNU DEAVER, 50x305 mm | 1 |
| TVRDOKOV-NŮŽKY NELSON-METZ., 285 mm, ZAHNUTÉ | 1 |
| STŘEVNÍ ŠPÁCHTLE HABERER 50 MM, 305 mm | 1 |
| HÁK NA RÁNU DEAVER, 50x305 mm | 1 |
| HÁK NA RÁNU DEAVER, 38x310 mm | 1 |
| HÁK NA RÁNU BRUNNER, LOPATKA 140x30 mm | 1 |
| HÁK NA RÁNU BRUNNER, LOPATKA 130x30 mm | 1 |
| HÁK NA RÁNU KOERTE, 8ZUBÝ, TUPÝ | 2 |
| SVORKA ATRAUMATICKÁ DE BAKEY-SATINSKY, 240 mm | 1 |
| SVORKA ATRAUMATICKÁ DE BAKEY-SATINSKY, 235 mm | 1 |
| KANYLA ODSÁVACÍ DE BAKEY, PRŮMĚR 9/3 MM, 275 mm | 1 |
| RUKOJEŤ SKALPELU Č.3XL 250 mm | 1 |
| NŮŽKY DIETHRICH-HEGEMANN LOMENÉ, 25° | 1 |

Ortopedie – síto pro TEP typ 1 – 2 ks

| Popis | Počet ks |
| --- | --- |
| KLEŠTĚ NA TAMPÓNY ROVNÉ 265 MM | 2 |
| EXTRAKČNÍ DRILL NA HLAVU FEMURU | 1 |
| KOSTNÍ RONGEUR STRONG ZAHNUTÉ 240 mm | 1 |
| KOSTNÍ RONGEUR JEMNÝ ZAHNUTÉ 240 mm | 1 |
| CURETTE 8.5MM 300 mm | 1 |
| KLADIVO 580GR. | 1 |
| DOTLUK PRŮMĚR 8MM 300 mm | 1 |
| KOSTNÍ PÁKA HOHMANN, 17 mm, 240 mm | 2 |
| KOSTNÍ PÁKA, 17 mm, 240 mm | 2 |
| MIOS RETRAKTOR 90° STANDARD V-TYP | 1 |
| MIOS RETRAKTOR 90° STANDARD OSTRÝ | 1 |
| OSTEOTOM S RUKOJETÍ 15 mm 240 mm | 1 |
| OSTEOTOM S RUKOJETÍ 25 mm 240 mm | 1 |
| DLÁTO ŽLÁBKOVÉ STILLE, 12 m, 205 m | 1 |
| PRŮBOJNÍK S KULIČKOU 10 mm 240 mm | 1 |
| CURETTE 30 mm 300 m | 1 |
| CURETTE 4.4 mm 240 m | 1 |
| KLEŠTĚ REPOZIČNÍ LANGENBECK, 205 mm | 1 |
| SKALPEL CHIRURGICKÝ, BŘÍŠKATÝ, VELIKOST 3 | 1 |
| LOPATKA BŘIŠNÍ, OHEBNÁ | 1 |
| RASPATORIUM ROVNÉ PŮLKULATÉ 20 mm 200 mm | 1 |
| RASPATORIUM KRAEMER, ŠÍŘKA 10 mm, 190 mm | 1 |
| HÁK VOLKMANN, 1 ZUBÝ, OSTRÝ, 220 mm | 1 |
| RAŠPLE NA KOST MALTZ, 181 mm | 1 |
| ŘETĚZ SE ZÁVAŽÍM 1740GR | 1 |

Ortopedie – síto pro TEP typ 2 – 2 ks

| Popis | Počet ks |
| --- | --- |
| PODÁVKY MAIER, 260 mm, ROVNÉ, SE ZÁMKEM | 2 |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135 mm | 2 |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4L | 1 |
| PINSETA CHIRURGICKÁ, 1x2 ZUBY, 160 m | 2 |
| PINSETA CHIRURGICKÁ, STŘEDNÍ, 1x2 ZUBY, 200 mm | 1 |
| NŮŽKY TC MAYO DISEKČNÍ KULATÉ TUPÉ ZAHNUTÉ 170 mm | 2 |
| NŮŽKY CHIRURGICKÉ, STANDARDNÍ, TUPO-TUPÉ, 130 mm, ROVNÉ | 1 |
| HÁK NA RÁNU VOLKMANN, 6ZUBÝ, OSTRÝ | 2 |
| HÁK NA RÁNU VOLKMANN, 2ZUBÝ, OSTRÝ | 1 |
| HÁK NA RÁNU ISRAEL, 6ZUBÝ, TUPÝ | 1 |
| EXTRAKČNÍ KLEŠTĚ PŘEVODOVÉ 180 mm | 1 |
| TVRDOKOV-JEHELEC HEGAR-MAYO, 205 mm | 2 |
| PODVLÉKACÍ JEHLA DESCHAMPS, L, 240 mm, TUPÁ | 1 |
| JEHLA REDON, MÍRNĚ ZAHNUTÁ, CHARR. 12 | 1 |
| SCHRÁNKA NA JEHLY, 150x90x10 mm, PERFOROVANÁ | 1 |
| SVORKA ARTERIÁLNÍ ROCHESTER-PEAN, 200 mm ZAHNUTÉ | 4 |
| SVORKA NA PAPÍROVÉ ROUŠKY, 140 mm | 2 |
| SVORKA ARTERIÁLNÍ KOCHER-OCHSNER, 200 mm | 2 |
| ŠÍDLO PERTHES, ČTYŘHRAN 215 mm | 1 |
| KRUHOVÁ MISKA, 1,0 LITR, VÝŠKA 73 mm | 1 |
| KRUHOVÁ MISKA, 0,3 LITRU, VÝŠKA 56 mm | 2 |

Ortopedie – síto pro chirurgii ruky – 1 ks

| Popis | Počet ks |
| --- | --- |
| KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 m | 1 |
| PODÁVKY MAIER, 260 mm, ROVNÉ, SE ZÁMKEM | 1 |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 3 135MM | 1 |
| PINSETA CHIRURGICKÁ SEMKEN, 125 mm | 1 |
| PINSETA CHIRURGICKÁ, STŘEDNÍ, 1x2 ZUBY, 145 mm | 1 |
| ROZVĚRAČ WEITLANER, 3x4 ZUBÝ, OSTRÝ, 130 mm | 1 |
| NŮŽKY CHIRURGICKÉ, STANDARDNÍ, TUPO-TUPÉ, 130 mm, ROVNÉ | 1 |
| NŮŽKY TC MAYO DISEKČNÍ KULATÉ TUPÉ ZAHNUTÉ 170 mm | 1 |
| NŮŽKY NA DÁSEŇ TVRDOKOV, KARBID 130 mm | 1 |
| SVORKA MICRO-HALSTED, 125 mm, ZAHNUTÉ | 4 |
| SVORKA NA PAPÍROVÉ ROUŠKY, 115 mm | 2 |
| PINZETA ANATOMICKÁ SEMKEN, JEMNÁ, 150 mm | 1 |
| SVORKA PREPARAČNÍ GEMINI, 140 mm | 1 |
| TVRDOKOV-JEHELEC HEGAR-MAYO, 150 mm | 1 |
| TVRDOKOV-JEHELEC DE BAKEY, 165 mm, JEMNÝ | 1 |
| HÁK DVOUZUBÝ, 165 mm, OSTRÝ, OSTŘE ZAHNUTÉ | 2 |
| HÁK 4ZUBÝ, 165 mm, OSTRÝ, OSTŘE ZAHNUTÉ | 2 |
| PÁKA KOSTÍ BUCK-GRAMCKO, 7,5 mm, 150 mm | 2 |
| RASPATORIUM WILLIGER, 8 mm, 160 mm | 2 |
| SVORKA RANKIN (PEAN), 160 mm | 2 |
| SVORKA LERICHE (PEAN), 150 mm, ZAHNUTÁ | 2 |
| PINSETA CHIRURGICKÁ, 1x2 ZUBY, 145 mm | 1 |
| PINSETA ATRAUMATICKÁ DE BAKEY, 1,5 mm, 150 mm | 1 |
| SVORKA DIXON-LOVELACE (PEAN), 160 mm, ZAHNUTÁ | 2 |
| RASPATORIUM LANGENBECK, ŠÍŘKA 16 mm, 190 mm | 1 |
| ELEVATORIUM FREER-YASARGIL, 180 mm, OSTNATO-TUPÉ | 1 |
| KOSTNÍ RONGEUR JEMNÝ ZAHNUTÉ 180 mm | 1 |
| KLADIVO 380GR. | 1 |
| DLÁTO STILLE, ŠÍŘKA 12 mm, 205 mm | 1 |
| RAŠPLE NA KOST, JOSEPH, 160 mm, JEMNÁ | 1 |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135 m | 1 |
| HÁK DESMARRES, 9x9 mm, 140 m | 1 |
| HÁK KOCHER, 1 ZUBÝ, OSTRÝ, 205 mm | 1 |

Ortopedie – síto jednotlivci – 1 ks

| Popis | Počet ks |
| --- | --- |
| PINSETA CHIRURGICKÁ, 1x2 ZUBY, 145 mm | 6 |
| HÁK KOCHER-LANGENBECK, 70x14 mm, 215 mm | 2 |
| JEHLA REDON, MÍRNĚ ZAH., CHARR. 8 | 4 |
| JEHLA REDON, MÍRNĚ ZAH., CHARR. 10 | 4 |
| JEHLA REDON, MÍRNĚ ZAH., CHARR. 12 | 4 |
| JEHLA REDON, MÍRNĚ ZAH., CHARR. 14 | 4 |
| JEHLA REDON, MÍRNĚ ZAH., CHARR. 16 | 4 |
| KLEŠTĚ NA DRÁT, 235 mm, DO PRŮMĚRU DRÁTŮ MIN. 2,2 mm | 2 |
| DOTLUK PRŮMĚR 8 mm, 200 mm | 2 |
| TVRDOKOV-NŮŽKY, OSTNATO OSTRÉ, 110 mm, ZAHNUTÉ | 2 |