# Část 1 – Operační vrtačky

| Název | Operační vrtačky |
| --- | --- |
| Počet ks | 5 |

Technická specifikace

Vrtací systém pro velké kosti

Rukojeť/handpiece – 4 ks

- Modulární – možnost napojení různých nástavců – vrtací, frézovací, malá sagitální pila, velká sagitální pila, zavaděč K-drátu, reciproční pila,

- Handpiece má možnost napájení pomocí baterie i stacionárního jednotky pro kontinuální výkon pomocí kabelu,

- Rukojeť dvouspoušťová – pravý/levý chod, oscilační vrtání, možnost přepínání mezi vrtáním a frézováním,

- Připojení nástavců rychlospojkou,

- Váha ručky max. 750 g

- Plynulé nastavení otáček při vrtání v rozmezí min. 0 - 1350 ot./min.,

- Plynulé nastavení otáček při frézování v rozmezí min. 0 – 330 ot./min.

- Výkon min. 250 W

- Krouticí moment – vrtání min. 4 Nm,

- Krouticí moment – frézování min. 16 Nm,

- Kanylace min. 4,4 mm,

- Hlasitost při provozu max. 64 dB

- Maximální rozměry délka/výška/tloušťka: 110 mm x 150 mm x 40 mm

Příslušenství

- 4 ks Nástavec pilový sagitální velký, 0 - 13 500 osc./min. – možnost otáčení nástavce o 360° v min. 8 krocích - možnost uchycení velkých pilových listů

- 4 ks Nástavec vrtací "JACOBS", upnutí nástroje v rozmezí min. 0,3 - 7,0 mm

- 4 ks Nástavec vrtací A.O. Synthes/ASIF, rychlost min. 0 - 1350 ot./min., kanylace 2.1 mm

- 4 ks Nástavec frézovací A.O. Synthes/Protec, rychlost min. 0 – 330 ot./min., kanylace 4.4 mm

- 4 ks Nástavec frézovací Hudson/Zimmer combi, rychlost min. 0 – 330 ot./min., kanylace 4.4 mm

- 4 ks Nástavec – zavaděč K-drátu, v rozmezí min. 0.7 - 4.0 mm

- 10 ks Sagitální pilový list 90 x 19 x 0.89 mm

Nabíjecí stanice – 2 ks

- Nabíjecí stanice pro min. 4 ks baterií

- Dotykový display

- Indikace aktuálního stavu baterií

- Plně automatický provoz

- Automatická diagnostika stavu baterií pro prodlužování životnosti baterií

- Možnost výměny zásuvných nabíjecích modulů pro budoucí případné změny v kapacitě nebo použité technologie baterií

Baterie

- 8 ks Nesterilní baterie, kapacita min. 2000 mAh, napětí min. 14.6 V

- 8 ks Sterilní kryt baterie

- 4 ks Sterilní podavač baterie

- Hmotnost baterie a sterilního krytu dohromady max. 400 g

- LED diody signalizující aktuální stav baterie min. v 5 krocích po 20 %

Vrtací systém pro malé kosti – 1 ks

- Modulární vrtací systém pro malé kosti s nejvyšším standardem ergonomie

- Vrtací systém musí být vyvážen pro pohodlný úchop.

- Tělo z PEEK materiálu – odolné mechanicky, chemicky a velmi lehké

- Motor bez nutnosti promazávání.

- Modulární handpiece pro vrtání, oscilaci a řezání.

- Funkce vpřed, zpětný chod a uzamčení.

- Otáčky vrtáku min. 13000 ot/min

- Točivý moment vrtáku min. 45 Ncm

- Otáčky výstružníku min. 500 ot/min¨

- Řezání mini. 15 000 řezů/min

- Možnost sterilizace

- Hmotnost rukojeti max. 550 g

- Možnost sterilizace

Požadované nástavce a příslušenství

- 1 ks Handpiece

- 2 ks Li-Ion baterie včetně krytu na baterie (pokud je potřeba) a případných adaptérů.

- 1 ks nabíječka s min. 2 pozicemi pro baterie. Nabíječka musí být plně automatická s indikací stavu baterií

- 1 ks pilový list 16 x 5.5 x0,6 mm

- 1 ks nástavec oscilační pily sagitální k připojení pilového listu. Snadná manipulace, připojení otočením mechanismu sklíčidla k vrtačce. Nasazení pilového listu stlačením tlačítka.

- 1 ks nástavec vrtáku. Standardní připojení AO vrtáků pomocí stažení objímky. Připojení vrtáků min. do velikosti 6mm

- 1 ks sklíčidlo Jacobs se sklíčidlem pro vrták o velikosti min. 0-4mm

- 1 ks adaptér pro upínání K-drátů, velikost vrtacích drátů min. 0.6-1.6mm

- 1 ks oscilační pilka, velikost 25X5.5X0.6

- 1 ks oscilační pilka, velikost 25X9.4X0.6