Část 2 – Skiagrafický RTG přístroj

Pozáruční 5letý servis

| Název | Skiagrafický RTG přístroj |
| --- | --- |
| Počet ks | 2 |

Technická specifikace

2 ks Stacionární skiagrafický rentgenový přístroj - technické parametry pro každý přístroj

- Digitální skiagrafický systém nejvyšší kvalitativní a výkonností třídy se stropním závěsem rentgenky, elevačním vyšetřovacím stolem, sklopným vertigrafem, generátorem, kolimátorem, DAP metrem se třemi digitálními detektory. Musí zajišťovat vynikající kvalitu snímků v digitální podobě, manipulaci se snímky, záznam dávky a údržbu systému. Systém musí být jednoduše ovladatelný a spolehlivý a zajišťovat celý rozsah požadovaných vyšetření (pacient stojící, sedící i ležící).

Detektor (2 ks) pro stůl a vertigraf

- rozměry aktivní plochy detektoru ≥ 41 x 41 cm

- rozlišení detektoru (velikost pixelu) ≤ 150 μm

- hloubkové rozlišení při A/D konverzi ≥ 16 bitů

- detektor, který lze též použít jako bezdrátový s akumulátorovým provozem pro případ poruchy bezdrátového detektoru (uživatelská záměna bez nutnosti zásahu servisní organizace)

- typ scintilátoru CsI

- hmotnost detektoru vč. akumulátoru ≤ 3,7 kg

- funkce AED (Automatic Exposure Detection)

Bezdrátový přenosný detektor pro volné expozice

- rozměry aktivní plochy detektoru ≥ 41 x 41 cm

- rozlišení detektoru (velikost pixelu) ≤ 150 μm

- hloubkové rozlišení při A/D konverzi ≥ 16 bitů

- provedení detektoru bezdrátové

- možnost použití detektoru v bucky stolu či vertigrafu např. pro případ poruchy

- typ scintilátoru CsI

- DQE ≥ 65 %

- hmotnost detektoru vč. akumulátoru ≤ 3,7 kg

- funkce AED (Automatic Exposure Detection)

- mobilní stojan na externí detektor nastavitelný ve všech rovinách

- nabíječka

Pacientský stůl

- výškové nastavení plovoucí desky stolu ≥ 35 cm

- nosnost stolu ≥ 300 kg

- délka desky stolu ≥ 220 cm

- šířka desky stolu ≥ 80 cm

- podélný pohyb desky stolu min. ±50 cm

- příčný pohyb desky stolu min. ±12 cm

- podélný pohyb bucky min. 50 cm s automatickým sledováním zářiče

- vyjímatelná sekundární clona

- ovládací prvky pro plovoucí desku a pohyb stolu

Vertigraf

- motorizované i manuální výškové nastavení Bucky

- Ruční nebo nožní ovládání vertikálního pohybu

- vyjímatelná sekundární clona

- nejnižší možná vzdálenost středu detektoru od podlahy ≤  33 cm

- madla pro úchop pacienta včetně laterálních

Stropní teleskopický závěs rentgenky

- rozsah pohybu v podélném směru ≥ 350 cm

- rozsah pohybu v příčném směru ≥ 280 cm

- rotace rentgenky okolo vertikální osy min. +-160°

- rotace rentgenky okolo horizontální osy min. ±120°

- barevná dotyková obrazovka min. 10“ pevně integrovaná ke krytu rentgenky pro zobrazení identifikačních údajů pacienta, úhlu náklonu rentgenky, SID.

- antikolizní systém

Automatizace pohybů

- automatický svislý pohyb rentgenky pro zachování SID při změně výšky stolu

- automatický svislý pohyb rentgenky pro centraci při změně výšky vertigrafu

- automatické nastavení polohy všech komponent dle zvoleného anatomického programu

Rentgenka a kolimátor

- rozměr malého ohniska ≤ 0,6 mm

- rozměr velkého ohniska ≤ 1,2 mm

- rychloobrátková anoda (min. 9000 ot/min)

- tepelná kapacita anody ≥ 350 kHU

- obdélníková clona s manuální i automatickou kolimací dle zvoleného orgánového programu

- přídavná filtrace s volitelným nastavením filtrů, kombinace filtračních materiálů Al+Cu

- plně integrovaný DAP metr pro měření dávky na pacienta dle zák. č. 22/1997Sb. a dalších navazujících předpisů

Generátor

- výkon generátoru ≥ 60 kW

- nastavení expozičních parametrů manuální i pomocí anatomických programů

- 3 ionizační komůrky současně využitelné pro expoziční automatiku

- rozsah expozičních časů od 1 ms

Obrazová akvizice a zpracování

- akviziční stanice s kompletním ovládáním v českém jazyce

- čas zobrazení náhledového snímku ≤  5 s

- krátkodobá záznamová kapacita ≥ 3000 snímků

- možnost současného otevření více vyšetření

- základní nástroje pro zpracování obrazu (nastavení kontrastu a jasu, redukce šumu, zvýraznění hran, anotace, zvětšení a posun obrazu, převrácení a rotace obrazu, elektronická kolimace, měření délek a úhlů)

- pokročilý postprocessing snímku s optimalizovaným zobrazením bez ohledu na vyšetřovanou anatomii

- pokročilé anotace snímků (značky polohy pacienta, vložení předdefinovaných textů, vložení volného textu s možností odkazu šipkou, histogram)

- možnost zadání emergentního (neznámého) pacienta s následnou úpravou dat

- snímkování dětských pacientů

- zobrazení katétrů (Catheter processing)

- snímkování obézních pacientů (Bariatric images)

- korekce rozptylu při snímkování bez mřížky (expozice na pacientském lůžku apod.) bez závislosti na vyšetřované anatomii či velikosti pacienta

- možnost nastavení povinné identifikace obsluhy

- dotykový LCD monitor

- UPS záloha napájení

Propojení se systémy PACS/NIS

- DICOM Export/Storage

- DICOM Print

- DICOM Media (záznam snímků na CD/DVD)

- DICOM Modality Worklist

- DICOM MPPS

- DICOM RDSR - sledování a report o dávce záření a IHF REM profilů

- zajištění zobrazení všech potřebných údajů o dávce v rámci stávajícího systému PACS