# Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

VZ „Rekonstrukce a modernizace infekčního oddělení - Modernizace přístrojové techniky Infekčního oddělení (přístroje)“

Požadované technické parametry

| Do této přílohy účastník musí uvést ke každému parametru, zda nabízený přístroj požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného přístroje. Na technické parametry, které nejsou označeny minimální nebo maximální hodnotou, zadavatel připouští toleranční rozsah +- 10%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Část 2 VZ - Modernizace lůžek - infekce (1 stanice) - 20ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne |  | Reálná hodnota |  | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |  |  |  |  |
| Lůžko standardní – 15 ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52 nebo rovnocenné řešení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vnější rozměr lůžka max. 220 x 100 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozměr ložné plochy min. 200 x 90 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdvih lůžka pomocí elektromotoru v rozsahu min. 40 – 75 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ergonomické polohování ložné plochy - (dvojitá autoregrese 16 cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čtyřdílná ložná plocha z odnímatelných plastových dílů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odnímatelná čela, celoplastová se zámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrované dělené plastové postranice s ergonomickým ovládáním pokrývající ¾ ložné plochy (střední postranice zabezpečující pacienta i v případě spuštěné hlavové postranice) s integrovanými ovladači pro nastavení výšky lůžka, polohování zádového a nožního dílu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pacientský ovladač pro nastavení výšky a polohování zádového a stehenního dílu, podsvětlení, integrované světlo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sesterský ovladač s přednastavenými funkcemi min. TR/ATR, kardiacké křeslo, vyšetřovací a resuscitační poloha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolečka s centrálním ovládáním brzd ve všech 4 rozích, velikost min. 150 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. kolečko pro jednoduchý transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Držák na infuzní stojan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Držák na hrazdu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochranná kolečka v rozích lůžka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vertikální ochranná kolečka u hlavového čela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nosnost min. 250 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alarm nezabrzděného lůžka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrana elektromotorů proti přetížení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Napájení ze sítě 230 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provoz na akumulátor – zálohově, min. 1 den běžného provozu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lišta na příslušenství s držáky na močové lahve a kurtovací pásky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hrazda s madlem (navíjecí) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infuzní stojan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodatečná zábrana nožní části – pro 5 lůžek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lůžko standardní s váhou – 5 ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52 nebo rovnocenné řešení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sloupová konstrukce lůžka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vnější rozměr lůžka max. 220 x 100 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozměr ložné plochy min. 200 x 90 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdvih lůžka pomocí elektromotoru v rozsahu min. 45 – 75 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ergonomické polohování ložné plochy - (dvojitá autoregrese 16 cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čtyřdílná ložná plocha z odnímatelných plastových dílů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zádový a stehenní díl polohovatelný pomocí elektromotorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ložná plocha se systémem eliminace tlakových a střižných sil při polohování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 20 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polohy lůžka – TR/ATR min.+/- 12° (min. 12°), kardiacké křeslo, vyšetřovací a resuscitační poloha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odnímatelná čela, celoplastová se zámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signalizace opuštění lůžka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrované dělené plastové postranice s ergonomickým ovládáním pokrývající ¾ ložné plochy (střední postranice zabezpečující pacienta i v případě spuštěné hlavové postranice) s integrovanými ovladači pro nastavení výšky lůžka, polohování zádového a nožního dílu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pacientský ovladač pro nastavení výšky a polohování zádového a stehenního dílu, podsvětlení, integrované světlo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, možností blokace jednotlivých funkcí, přednastavené funkce min. resuscitační poloha CPR, TR/ATR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Multifunkční ovládací panel integrovaný na vnější straně postranice, možnost zobrazení vážícího systému |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrované váhy – měření aktuální hmotnosti pacienta s možností uložení do paměti, kalibrovatelné a metrologicky ověřitelné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnost RTG plic přímo na lůžku pacienta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolečka s centrálním ovládáním brzd ve všech 4 rozích, velikost min. 150 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatická brzda po připojení do elektrické sítě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motorizované 5. kolečko – dojezd min. 3 km, min. 2 rychlosti vpřed, min. 1 rychlost vzad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochranné kolečka v rozích |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Držák na infuzní stojan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Držák na hrazdu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochranná kolečka v rozích lůžka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nosnost min. 250 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alarm nebezpečného pohybu pacienta na lůžku s včasnou detekcí opuštění lůžka pacientem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrana elektromotorů proti přetížení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Napájení ze sítě 230 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provoz na akumulátor – zálohově, min. 1 den běžného provozu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lišta na příslušenství s držáky na močové lahve a kurtovací pásky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Držák kyslíkové lahve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hrazda s madlem (navíjecí) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infuzní stojan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodatečná zábrana nožní části |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matrace pasivní – 20 ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preventivní matrace určená pro použití ve zdravotnictví |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příčné prořezy na povrchu matrace, zhuštěné na místech, která jsou nejvíce zatížena vahou pacienta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příčné prořezy v oblastech, kde dochází k tvarování matrace při polohování lůžka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pro pacienty až do třetího stupně rizika vzniku dekubitů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Min. 2 typy pěn - Horní vrstva – studená polyuretanová pěna hustoty min. 50 kg/m³ tloušťky min. 5 cm - Spodní vrstva - polyuretanová pěna hustoty min. 40 kg/m³ tloušťky min. 9 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nehořlavost pěn min. CRIB 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potah - pratelný, voděodolný, svařované spoje, paropropustný, antibakteriální, čtyřsměrně pružný (vrchní strana a bok) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nehořlavost potahu min. CRIB 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zip po celém obvodu matrace, krytý lemem proti zatečení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transportní úchyty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výška matrace min. 14 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nosnost matrace min. 200 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matrace aktivní – 5 ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preventivní matrace určená pro použití ve zdravotnictví |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Samostatná matrace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulzní systém min. 2:1 s řízenou pulzací, změny tlaků v celách max. po 3 minutách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uspořádání cel do kompaktních modulů zamezující zapadání pacienta mezi cely při polohování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Postranní segmenty a segment pod hlavou pacienta statické |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozměr matrace pro plochu lůžka 200 x 90 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompresorová jednotka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regulace tlaku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zvukové alarmy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potah - pratelný, voděodolný, svařované spoje, paropropustný, antibakteriální, čtyřsměrně pružný (vrchní strana a bok) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zip po celém obvodu matrace, krytý lemem proti zatečení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pro pacienty až do třetího stupně rizika vzniku dekubitů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transportní úchyty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nosnost matrace min. 200 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Noční stolek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oboustranný stolek pro pacienty na levé nebo pravé straně lůžka při zachování všech funkcí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrchní deska stolku je vybavena galerií a zvýšenými hranami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výklopná jídelní deska – snadná manipulace a nastavení, výškově stavitelná pomocí plynopístnice nebo posilovací pružiny s automatickou aretací výšky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vložka do zásuvky – plastová, voděodolná, vyjímatelná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Držák na ručník |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výška stolku (horní desky) min 80 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozměry jídelní desky min. 60 x 30 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolečka velikost min. 7,5 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Část 3 VZ - Stretcher pro logistiku infekčních pacientů k RDG a konsíliím - infekce - 10ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne |  | Reálná hodnota |  | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |  |  |  |  |
| Min. 3 dílná ložná plocha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sloupový podvozek lůžka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrované sklopné postranice – jednoduché tlumené sklopení, ochrana proti nechtěnému spuštění, bezpečnostní mezery |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolečka s centrálním ovládáním brzd, velikost min. 200 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brzda v hlavové a nožní části, boční brzdy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrovaný infuzní stojan – min. 2 ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrovaná madla k transportu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prostor na umístění tlakové láhve na podvozku lůžka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochranná kolečka v rozích lůžka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nosnost – min. 320 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eurolišta po obou stranách lůžka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polička na monitor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nožní čelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnost umístění rentgenové kazety |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Náklon zádového dílu min. 0 – 90° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úhel nastavení stehenního dílu min. 0 - 40° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úhel nastavení lýtkového dílu min. 0 – 15° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polohování do TR/ATR min. v rozsahu +/- 18° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matrace – výška min. 10 cm, odnímatelná, voděodolný paropropustný antistatický potah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Část 4 VZ - Neinvazivní monitorování funkce plic - infekce - 1ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne |  | Reálná hodnota |  | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |  |  |  |  |
| Neinvazivní přístroj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Použití při řízené i asistované ventilaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zobrazování plicní impedance v průběhu ventilace a léčebných zásahů v reálném čase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zobrazování mapy ventilace, představující distribuci ventilace v dané krajině a číselné parametry usnadňující její interpretaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ergonomický a snadno použitelný elektrodový pás ve velikostech pokrývající rozsah obvodu těla pacienta min. od 70 do 130 cm, sterilizovatelný |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatická detekce ztráty kontaktu s tělem pacienta při iniciaci měření i jeho průběhu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zobrazuje vývoj parametrů v číselném a grafickém režimu online i v trendech. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poskytuje nástroje klinické podpory pro manévry jako je například sestupná titrace PEEP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zobrazuje křivky /Pletysmogramy/ na barevném displeji s vysokým rozlišením pro signály průtoku, tlaku a objemu na základě plicní mechaniky v propojení s ventilační technikou společně se zobrazením parametrů na základě snímání elektrické impedance. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ovládání pomocí dotykové obrazovky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Využití USB disku pro záznam snímků, sekvencí, reportů a údajů pacienta a jejich přenos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompatibilní s ventilační technikou všech výrobců. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Databázový systém umožňující off-line analýzu a archivaci naměřených dat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatický podpůrný nástroj stanovující procenta overdistenze a kolapsu v jednotlivých krocích titrace včetně anatomické lokalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analýza trendu - automatické porovnání referenčního a aktuálního časového bodu z hlediska compliance a vzdušnosti plic. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Použití u dospělých, dětí i novorozenců |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obnovovací frekvence umožňující okamžitou vizualizaci ventilačního cyklu v reálném čase v minimální hodnotě min. 50 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Min. počet měřících bodů - 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referenční senzor pro snímání pohybových artefaktů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barevný dotykový displej – velikost min. 18“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přenosný přístroj, vč. transportního vozíku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Část 5 VZ - Plicní ventilátory HFNO - infekce - 5ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne |  | Reálná hodnota |  | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |  |  |  |  |
| Přístroj pro vysokoprůtokovou kyslíkovou podporu, neinvazivní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nastavení průtoku – v rozsahu min. 2 - 60 l/min. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Měření koncentrace kyslíku min. v rozmezí 21 % – 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyhřívaná dýchací hadice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nastavení teploty – v rozsahu min. 32°- 37°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ergonomické kanyly |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Systém snižující kondenzaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Samodoplňující vodní komora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrovaný teplotní snímač |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrovaný generátor průtoku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrovaný zvlhčovač |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mikronebulizátor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pro dospělé i dětské pacienty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barevný displej – velikost min. 1,1“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transportní stojan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bateriový provoz nebo záložní zdroj – min. 30 minut provozu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodávka vč. základního spotřebního materilálu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Část 6 VZ - Infuzní technika pro standardní lůžka - infekce - 20 ks lineární dávkovač, 40 ks infuzní pumpa, 10 ks dokovací stanice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr |  | Ano / Ne |  | Reálná hodnota |  | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |  |  |  |
| Lineární dávkovač |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rychlost podávání infuze min. v rozsahu 0,1 - 1200 ml/h (v závislosti na kapacitě stříkačky) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přesnost dávkování min. ± 1 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kapacita stříkaček dle běžně používaných objemů (5, 10, 20, 30, 50/60 ml) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ stříkaček – min. 5 kalibrovaných stříkaček definovaných v reálném čase, databáze min. 50 typů, název stříkačky je zobrazen na displeji přístroje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objem podávané infuze min. v rozsahu 0,1 – 999,9 ml, rychlost krokování min. 0,1 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadávání parametrů infuze - Přímé zadání parametrů infuze – rychlost, objem, čas - Přepočtem - zadání 2 veličin - Výpočet rychlosti dávkování v mg, µg, mmol, U, kcal v závislosti na hmotnosti pacienta, čase, nebo povrchu těla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bolus - Manuální nebo s přednastavením objemu nebo času - Ochrana proti nechtěnému manuálnímu bolusu stiskem dvou různých tlačítek - Automatická redukce bolusového objemu po ukončení okluze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Řízení tlaku - Variabilní nebo režim 3 přednastavených úrovní – min. v rozsahu od 100 do 900 mmHg, krok min. 50 mmHg. - Varování před odchylkami tlaku - Grafické znázornění mezní hodnoty tlaku na displeji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vizuální informace o probíhající infuzi, před-alarmu, alarmu - Alarmy vizuální i zvukové – zobrazení popisu na displeji - Alarmy - baterie, vnitřní porucha, odpojení od sítě, technická porucha, okluze za přístrojem, kontrola umístění stříkačky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Režim konce infuze min. v rozsahu od 0,1 – 5 ml/h v závislosti na rychlosti dávkování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Historie – počet zaznamenaných události min. 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnost uzamčení přístroje proti neautorizovanému ovládání – v menu přístroje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnost stand by funkce s možností nastavení času nečinnosti přístroje min. až 24 hodin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Knihovna léků - Min. 1000 léků - Min. 24 znaků, koncentrace, předdefinovaný objem, maximální objem k podání, rychlost podání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů - Možnost individualizace pro jednotlivá oddělení - Možnost dokoupení softwaru pro vytváření a editaci knihoven léčiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Napájení 230V/50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provoz na akumulátor - min. 10 hodin provozu při rychlosti 5 ml/h, automatické napájení po připojení do napájecí sítě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ovládaní pomocí tlačítek umístěných na přední straně přístroje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LCD displej – velikost min. 1,1“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ovládání v českém jazyce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rukojeť pro snadný přenos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnost spojení až 3 přístrojů k sobě a montáž na stojan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ke každému přístroji držák pro uchycení na infuzní stojan nebo euro-lištu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompatibilita s dokovacími stanicemi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnost dokoupení dávkovačů s režimem TCI a PCA, kompatibilní s dokovacími stanicemi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnost SW propojení do nemocniční sítě pro monitorování infuzí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infuzní pumpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rychlost podávání infuze min. v rozsahu 0,1 – 1500 ml/hod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přesnost dávkování min. ± 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objem podávané infuze min. v rozsahu 0,1 - 9999 ml, rychlost krokování min. 0,1 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnost provozu pumpy bez kapkového detektoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dávkovací set – svorka bránící samovolnému průtoku infuze při nečinnosti infuzní pumpy, použitelný min. 72 hodin. Použitý set musí zabránit volnému toku infuze do pacienta při vyjmutí infuzního setu z pumpy. Různé typy setů, jak na podávání infuzních roztoků, tak i na podávání krevních derivátů a světlocitlivých látek. Všechny části bezpečnostního infuzního setu jsou DEHP free |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadávání parametrů infuze - Přímé zadávání parametrů - objem + průtok, objem + čas, průtok + čas, volitelné terapeutické režimy plato, sekvenční, s rozběhem a doběhem - Výpočet rychlosti dávky v g, mg, µg, mmol, U, kcal v závislosti na hmotnosti pacienta, čase, nebo povrchu těla pacienta - Možnost změny rychlosti průtoku nebo dávky bez nutnosti přerušení podávání infuze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bolus - Manuální nebo s přednastavením objemu nebo času - Ochrana proti nechtěnému manuálnímu bolusu stiskem dvou různých tlačítek - Automatická redukce bolusového objemu po okluzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Řízení tlaku - Kontinuální měření nárůstu nebo poklesu tlaku - Variabilní nebo režim min. 9 přednastavených úrovní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vizuální informace o probíhající infuzi, před-alarmu a alarmu - Alarmy vizuální i zvukové – zobrazení popisu na displeji - Alarmy - detekce vzduchu v systému (možnost nastavení velikosti vzduchových bublin), otevřená dvířka, vybitá baterie, slabá baterie, vnitřní porucha, odpojení od sítě, okluze nad i pod pumpou, docházející životnost setu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Režim konce infuze min. v rozsahu 1 - 20 ml v závislosti na rychlosti dávkování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Historie – počet zaznamenaných událostí min. 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnost uzamčení přístroje proti neautorizovanému ovládání – v menu přístroje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnost stand by funkce s možností nastavení času nečinnosti přístroje až 24 hodin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Knihovna léků - Min. 1000 léků - Min. 24 znaků, koncentrace, předdefinovaný objem, maximální objem k podání, rychlost podání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů - Možnost individualizace pro jednotlivá oddělení - Možnost dokoupení softwaru pro vytváření a editaci knihoven léčiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Napájení 230V/50 Hz, baterie – min. 5 hod provozu při rychlosti 1200 ml/hod, automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě, napájecí kabel ke každé pumpě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ovládání pomocí tlačítek umístěných na přední straně přístroje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LCD displej - velikost min. 1,1“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ovládání v českém jazyce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Membrána kryjící peristaltiku pumpy před zatečením kapaliny do přístroje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rukojeť pro snadný přenos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnost spojení až 3 přístrojů k sobě a montáž na stojan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ke každému přístroji držák pro uchycení na infuzní stojan nebo euro lištu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompatibilita s dokovacími stanicemi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rukojeť u každého přístroje pro snadný přenos zdravotnickým personálem, možnost spojit až 3 přístroje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Součástí každé pumpy je držák pro uchycení na infuzní stojan nebo euro-lištu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnost SW propojení do nemocniční sítě pro monitorování infuzí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokovací stanice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Současné připojení min. 6 ks lineárních dávkovačů nebo infuzních pump do kterékoliv pozice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jeden napájecí kabel pro všechny připojené lineární dávkovače nebo infuzní pumpy v dokovací stanici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vizualizace alarmů – optické, rozlišení závažnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnost připojení každé dokovací stanice do nemocniční sítě či monitorovacího systému bez nutnosti dalších úprav dokovací stanice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Napájení 230V/ 50 Hz, záložní baterie - min. 1 hod provozu při výpadku elektrické energie, automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Držák pro uchycení dokovací stanice na stojan nebo eurolištu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnost SW propojení do nemocniční sítě pro monitorování infuzí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Část 7 VZ - Defibrilátory AED - infekce - 4ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne |  | Reálná hodnota |  | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |  |  |  |  |
| Malý a lehký s váhou max. 2 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odolný proti pádu, prachu, stříkající vodě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ovládání v českém jazyce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednoduché ovládání - tlačítko on/off, tlačítko výboje a informační tlačítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přístroj nespustí výboj sám, výboj musí vždy aktivovat obsluha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bifázický defibrilátor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Snímání EKG záznamu z elektrod, automatické vyhodnocení potřeby defibrilace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energetický výboj dospělí max. 200 J / 50 Ω, děti max. 50 J /50 Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schopnost aplikovat výboj po uplynutí pauzy pro kardiopulmonální resuscitaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Režim defibrilace dospělí a děti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Multifunkční elektrody použitelné pro dospělé i děti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Multifunkční elektrody mají na obalu i přímo na elektrodách obrázek umístění elektrod na těle pacienta, dále typy defibrilátorů, pro které jsou určeny a dobu použitelnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doba použitelnosti elektrod min. 30 měsíců od data výroby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Délka kabelů elektrod min. 120 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlasové pokyny v českém jazyce, vizuální ikony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pravidelné automatické testy přístroje - interní okruhy, elektrody, kapacita baterie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor připravenosti k použití |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Test při vložení baterie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V případě neúspěšného testování přístroj vizuálně a hlasově upozorní obsluhu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testy uloženy v paměti přístroje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Záznam celého zásahu včetně křivek min. 15 minut EKG je uložen v paměti přístroje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Export uložených dat do PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Životnost baterie min. 4 roky, kapacita min. 200 výbojů nebo 4 hodiny provozní doby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Součástí dodávky – přenosná brašna, základní příslušenství pro defibrilaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Část 8 VZ - Trenažer k defibrilátoru - infekce - 1 ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne |  | Reálná hodnota |  | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |  |  |  |  |
| Celotělový pacientský simulátor, který slouží k nácviku zvládání kritických stavů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezdrátový |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bateriový provoz – min. 4 hodiny provozu, vyměnitelné, dobíjitelné baterie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dálkové ovládání bezdrátově - tablet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnost ovládání několika figurín z jednoho datového rozhraní, možnost ovládání jedné figuríny z několika datových rozhraní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ovládání z libovolného místa datové sítě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tvorba a programování vlastních scénářů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatický režim – předpřipravené simulace, min. 4 scénáře |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Simulace vývoje klinického stavu a resuscitace pacienta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrovaný video rozbor možných situací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zaznamenávání významných událostí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky instruktora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dýchací cesty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pohyblivá hlava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otevřené nebo zavřené dýchací cesty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zvedací brada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manipulace s čelistí – předsunutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odsávání – orální, nazofaryngeální |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intubace – orotracheální, nazotracheální, endotracheální rourkou, retrográdní, s použitím fibroskopu, laryngeální maska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Krikotyreotomie – jehlová, chirurgická |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnost umělé plicní ventilace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transtracheální proudová intubace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regulovatelná rezistence dýchacích cest |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav „Nelze intubovat, lze ventilovat“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav „Nelze intubovat, nelze ventilovat“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Detekce správné polohy hlavy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edém – jazyka, hltanu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laryngospasmus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trizmus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Simulované spontánní dýchání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oboustranné a jednostranné zvedání a klesání hrudníku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vydechované CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dechové ozvy - jednostranné, oboustranné a lobární, normální a abnormální dechové ozvy, min. 5 předních poslechových míst, min. 6 zadních poslechových míst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Punkce hrudní dutiny jehlou – oboustranně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hrudní drenáže oboustranně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oběhový systém |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Knihovna EKG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srdeční ozvy – min. 4 přední místa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitorování rytmu EKG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zobrazení 12-ti svodového ekg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Defibrilace, kardioverze, stimulace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Krevní tlak - manuální měření, poslech korotkovových ozev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EKG synchronizované s pulzy krční tepny, stehenní artérie, vřetenní tepny, pulz na a. dorsalis pedis, pulz na a. tibialis posterior a pulz brachiální tepny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intenzita pulzu měnící se v závislosti na krevním tlaku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Záznam pulzu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cévní přístup – nitrožilní, intraoseální |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kardiopulmonální resuscitace (KPR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stlačení hrudníku vytváří hmatný pulz, křivku krevního tlaku a artefakty EKG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realistická hloubka stlačení a odpor při stlačování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrola hloubky, frekvence stlačení a uvolnění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odezva v reálném čase na kvalitu KPR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Snímač polohy rukou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Další funkce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oči - mrkající, otevřené, zavřené, částečně otevřené, manuálně výměnné zornice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Katetrizace pomocí Foleyova katétru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Střevní ozvy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlas pacienta - zvuky ze záznamu, možnost záznamu vlastních zvuků, možnost simulovat hlas instruktorem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrovaného hlasového protokolu VOI, komunikace min. 2 instruktorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pacientský monitor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LCD displej – velikost min. 12“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezdrátový |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konfigurovatelný |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Měřené parametry - EKG (2 stopy), SpO2, CO2, ABP, CVP, PAP, PCWP, NIBP, TOF, srdeční výdej, teplota (vnitřní a periferní), ICP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zobrazení rentgenového snímky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zobrazení 12-ti svodového EKG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zobrazení vlastních obrazů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zobrazení vlastních videosekvencí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Součástí dodávky – figurína, software, tablet, pacientský monitor, úložná taška |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Část 9 VZ - Defibrilátor bifazický - infekce - 2ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne |  | Reálná hodnota |  | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |  |  |  |  |
| Přenosný bifázický defibrilátor/monitor s automatickou kompenzací výboje dle impedance pacienta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ovládání a software v českém jazyce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LCD displej – barevný, velikost min 7“, zobrazení min. 3 křivek, numerických hodnot a alarmových hlášení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmotnost max. 7 kg včetně baterie, role papíru a defibrilačních elektrod (pádel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ovládání pomocí otočného knoflíku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volba energie v rozsahu min. 1 až 200 J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manuální režim defibrilace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Synchronizovaná kardioverze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitorace EKG (3 nebo 5 svody) včetně nastavitelných alarmů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Externí defibrilační elektrody s indikátorem kontaktu s tělem pacienta a s integrovanými defibrilačními elektrodami pro děti (2 velikosti – dospělí a děti) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikátor použitelnosti - automatické testy připravenosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrovaný zapisovač s tiskem - přehledu událostí, sumáře úkonů, trendů vitálních funkcí, provozní kontroly, stavového protokolu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doba nabíjení na 150 J méně než 5 sekund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baterie – dobíjitelná, zobrazení kapacity na displeji defibrilátoru a na baterii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nabíjení baterie přímo v přístroji – LED kontrolka na předním panelu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provoz z elektrické sítě i baterie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kapacita baterie – min. 100 výbojů (200 J) nebo min. 2,5 hodiny plného monitoringu pacienta nebo min. 2 hodiny kardiostimulace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchování pacientských údajů min. za dobu 8 hodin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Externí kardiostimulace – pacing „dle potřeby“ nebo „fixní“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitorace saturace SpO2 včetně nastavitelných alarmů pro dospělé i děti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitorování neinvazivního krevního tlaku NIBP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poloautomatický AED režim defibrilace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnost upgradu o monitorování etCO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volitelné multifunkční nalepovací elektrody pro provádění defibrilace (manuální i AED režim), stimulace, kardioverze a monitoring jsou použitelné pro všechny věkové kategorie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odolný proti prachu a stříkající vodě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Součástí dodávky – přenosná brašna, základní příslušenství pro defibrilaci a pro monitoraci požadovaných parametrů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Část 10 VZ - Robotická UV dezinfekce - infekce - 3ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne |  | Reálná hodnota |  | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |  |  |  |  |
| Autonomní mobilní řešení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robot musí být ovladatelný, samořiditelný a musí disponovat automatickým dobíjením. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Účinnost min. 99,9 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dezinfekce min. 20 m2 /15 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdroj UV záření - min. 8 zářivkových trubic – výkon min. 1400 W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UVC záření 254 nm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Světelná věž se zdrojem UV-C záření – min. 2500 mW/cm2 ve vzdálenosti 1 m od předmětu dezinfekce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Životnost zářivek min. 12 000 hodin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bateriový provoz - min. 2 hodiny provozu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čas nabíjení baterie max. 5 hodiny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oblast pokrytí 360° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tlačítko nouzového zastavení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Navigační systém – dálkové měření vzdálenosti – LIDAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatické zjištění a vyhnutí se překážkám v cestě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatické vypnutí UV lamp při detekci člověka v dosahu zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezpečnostní protokol – aktivace UV robota pouze po vyplnění integrovaného bezpečnostního protokolu autorizovanou obsluhou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Software chráněný heslem - obsluha pouze autorizovaným a proškoleným personálem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zvukové zabezpečení - robot před samotnou dezinfekcí upozorní zvukovou hláškou o chystané expozici UV-C zářením |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robot nebude zpracovávat osobní data. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodavatel předloží řešení kybernetické bezpečnosti a plán řízení rizik. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provoz musí být vhodně zajištěn proti kyberútokům. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokud robot umožňuje vzdálený přístup k softwaru, musí být omezen na nezbytné prvky jako jsou aktualizace a údržba. Vzdálený přístup bude umožněn pouze prostřednictvím dostatečně zabezpečeného kanálu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Součástí dodávky - vzdálená technická podpora, kryt na UV-C trubice pro bezpečný převoz i skladování. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Část 11 VZ - Myčky podložních mís - infekce - 2ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne |  | Reálná hodnota |  | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |  |  |  |  |
| Mycí a dezinfekční automat na podložní mísy a močové láhve s termickou dezinfekcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Min. 6 programů (min. úsporný, normální, intenzivní) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Samostatně stojící přístroj z nerezové oceli s možností zavěšení na zeď |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LCD displej s informací o fázi cyklu a se signalizací poruch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SW v českém jazyce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kapacita mytí minimálně 3 močové láhve nebo 1 močová láhev a 1 podložní mísa s poklicí, možnost zabudování držáků pro jiný typ vyplachovaných nádob |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vlastní vyvíječ páry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkonné čerpadlo pro tlakové mytí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termická dezinfekce dle parametrů A0 60/600/3000 nebo dle vyhlášky MZ ČR 306/2012 Sb. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnost připojení na stávající rozvody médií |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpad DIN 90-100, variantně do zdi nebo do země |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkový příkon: cca 3,0 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektroinstalace: 1N AC 230 V, 50 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Část 12 VZ - Myčky nádobí s termickou dezinfekcí - infekce - 2ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne |  | Reálná hodnota |  | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |  |  |  |  |
| Přístroj s předním plněním |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Samostatně stojící přístroj s nerezovým opláštěním |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektronické řízení, ovládací panel s displejem, indikace - programy, požadovaná/aktuální teplota, zbytkový čas, chybová hlášení, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ovládání - dotykové, nastavitelné parametry programů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nejkratší doba programu 5 min. při 65°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Min. 12 mycích programů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program s termickou dezinfekcí dle vyhl. MZ ČR č. 306/2012 Sb. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mycí výkon - min. 12 jídelních souprav/hod. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatické otevření dveří po ukončení programu a automatické zavření dvířek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změkčovač vody až do 60°dH. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dávkovací zařízení pro práškové mycí prostředky a oplachovací prostředky ve dvířkách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zásobník soli ve dvířkách přístroje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kondenzátor par |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkonné oběhové čerpadlo min. QmaxI/min 390 l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlučnost do 70 dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnost připojení externího dávkovače pro tekuté mycí prostředky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Součást vybavení: - 1 x horní koš pro šálky/podšálky - 1 x spodní koš prázdný pro různé nástavce a jako podstavec pod umělohmotné koše, - 2 x nástavec pro talíře o průměru až 250 mm a 330 mm - 2 x přihrádka na příbory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Část 13 VZ - Intermitentní vakuová terapie pro dolní končetiny – infekce -1 ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne |  | Reálná hodnota |  | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |  |  |  |  |
| Intermitentní vakuová terapie určená pro dolní končetiny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terapie obou končetin zároveň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nastavitelné lehátko pro snadnější polohování imobilních pacientů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatické přednastavené léčebné programy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektricky nastavitelný úhel opěradla pro optimální polohu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terapeutický válec – min. průměr válce 540 mm, min. obvod válce 1700 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektronické ovládání tlaku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Negativní tlak v rozsahu min. -20 mbar až -70 mbar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozitivní tlak v rozsahu min. 0 až 0,2 bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Délka terapie v rozsahu min. 1 – 90 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pohotovostní tlačítko pro okamžité vypnutí přístroje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrovaná ovládací jednotka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Část 14 VZ - POCT analyzátor ABR – infekce – 1 ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne |  | Reálná hodnota |  | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |  |  |  |  |
| Analyzátor krevních plynů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatický systém |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ vzorku – plná krev, pleurální tekutina nebo dialyzát |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objem vzorku max. 100 µl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doba analýzy vzorku – max. 90s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatická kontrola kvality |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatická kalibrace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propojení s NIS (FONS AKORD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Měřené parametry - krevní plyny - pH, pCO2, pO2; elektrolyty - NA+, K+, Ca++, Cl- ; metabolity - glukóza, laktát, tHb; CO-oximetrie –tHb, HHB,FO2Hb, sO2, COHB, MetHb, nBili |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Část 15 VZ - POCT analyzátor CRP - infekce - 1ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne |  | Reálná hodnota |  | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |  |  |  |  |
| Invitro přístroj pro imunoanalýzu u lůžka pacienta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metoda imunoturbidimetrie a fotometrie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Měřené parametry - CRP, D-dimer, Cardiac troponin, TSH, HCG rapid, MALBCRP, PCT, NT-proBNP, cTnl, Myo, CK-MB, H-FABP, BNP, HbA1c, MAU, CYS-C, T4, TSH, NGAL, AFP, PSA, CEA, D-dimer, HCG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doba potřebná k získání výsledku – max. 10 minut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intuitivní uživatelské rozhraní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interaktivní dotyková obrazovka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatické míchání a přidávání činidla do předplněných kyvet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výsledky automaticky ukládány ve vnitřní paměti přístroje, lze k nim připojit identifikační údaje uživatele a/nebo pacienta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exspirace testů min. 18 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnost připojení paměťových médií (flash disk, paměťová karta), tiskárny nebo čtečky čárových kódů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propojení s NIS (FONS AKORD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Součásti dodávky – tiskárna štítků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Část 16 VZ - Transportní vozík - infekce – 4 ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne |  | Reálná hodnota |  | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |  |  |  |  |
| Šíře sedu 38 - 51 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skládací, lehký rám s křížovou konstrukcí (dvojitý kříž) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sedací polštář – měkký, výška min. 3 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zkosené, odklopné postranice, odnímatelné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standardní dělené, odklopné, úhlově nastavitelné stupačky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odnímatelná kola rychloupínacím systémem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnost volby bubnových brzd pro doprovod v základní výbavě vozíku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nášlapná tyč pro doprovod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kola bezúdržbová - plášť PU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bubnové brzdy pro doprovod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Textilní potah dezinfikovatelný |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stabilizační kolečka proti převrhnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezpečnostní pás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Část 17 VZ - Policový vozík - infekce – 50 ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne |  | Reálná hodnota |  | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |  |  |  |  |
| Celonerezové provedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 police s prolisem a zaoblenými rohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plastové nárazníky pro ochranu vozíku před poškozením |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 pryžová otočná kolečka Ø 100-125 mm (2 brzděná) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 rukojeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Min.nosnost police 50kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozměry - Šířka 830-930mm - Hloubka 500-600mm - Výška 840-860mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Část 18 VZ - Instrumentační stolek - infekce - 10ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne |  | Reálná hodnota |  | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |  |  |  |  |
| Celonerezové provedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Antivibrační výztuha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 police s prolisem a zaoblenými rohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 zásuvky – výška 12 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centrální zamykání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čelo zásuvky dle vzorníku barev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plastové nárazníky pro ochranu vozíku před poškozením |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 pryžová otočná kolečka Ø 100-125 mm (2 brzděná) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 rukojeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Min.nosnost police 50kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozměry - Šířka 760-930mm - Hloubka 500-600mm - Výška 840-860mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Část 19 VZ - Transportní zvedací technika – infekce – 1 ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne |  | Reálná hodnota |  | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |  |  |  |  |
| Horizontální i vertikální zdvih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximální zatížení - min. 150 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrický pohon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ergonomický dálkový ovladač |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nastavitelná šířka podvozku – v rozmezí min. 70 – 100 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výška zdvihu min. 170 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnost zvedání pacienta i ze země |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opěrky pro ruce – nácvik chůze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Univerzální hrazda pro zavěšení různých typů vaků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nouzové mechanické spouštění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Váha – uchycení nad závěsnou hrazdou, min. hmotnost pacienta do 350 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provoz na akumulátor – min. 2 min aktivního provozu, min. 20 min provozu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zabudovaná nabíječka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobilní zvedák – 4 otočná kolečka Ø 70-90 mm (2 bržděná) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrana před vniknutím vody - min. IPx4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Součástí dodávky - závěs s podporou hlavy, univerzální, min. do 120 kg, - závěs pro přesun na toaletu a zpět s oporou v horní části těla a s volnou dolní částí - závěs pro přesun do vany/sprchy, vodu neabsorbující materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Část 20 VZ - EKG - infekce – 1 ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne |  | Reálná hodnota |  | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |  |  |  |  |
| 12-ti kanálové EKG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barevný dotykový LCD displej – velikost min. 6“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manuální a automatický záznam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interpretace EKG a základní analýza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Detekce kardiostimulátoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitální filtry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interní paměť - min. 200 záznamů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrovaná tiskárna – papír o velikosti A4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnost přenosu dat do PC přes LAN / Wi-Fi / USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ovládání v českém jazyce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plnohodnotná alfanumerická klávesnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Defibrilační ochrana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provoz na akumulátor – min. 50 záznamů nebo min. 30 minut monitorování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Režim spánku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Součástí dodávky - pojízdný stolek na bržděných kolečkách s košíkem na příslušenství a držákem pacientského kabelu, pacientský kabel + sada elektrod končetinové a hrudní, EKG gel, EKG papír |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Část 21 VZ - Antidekubitální pomůcky – infekce – (1 stanice) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne |  | Reálná hodnota |  | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |  |  |  |  |
| Potah – hygienický, pratelný, voděodolný, paropropustný, antialergický, nepropustné švy, Podkovapružný |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výplň EPS pěnové kuličky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výplň visco pěna u pevných dílů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hygienické lůžkoviny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polštář - 70 x 90 cm – 10ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polštář - 50 x 70 cm – 10ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přikrývka 200 x 140 cm – 20ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hygienické polohovací pomůcky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Váleček pod patu s uchem 15 x 9 cm – 5ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klín za záda - ze 2 klínů rozdílné výšky, 35 x 26 x 80 cm – 5ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klín za záda - ze 2 klínů rozdílné výšky, 35 x 17 x 80 cm – 5ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kvádr 70 x 30 x 20 cm – 5ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Válec ve tvaru L – 200 x 37 cm – 10ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podkova – 200 x 37 cm – 10ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Část 22 VZ - Likvidace jednorázového nádobí – infekce – 2 ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne |  | Reálná hodnota |  | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |  |  |  |  |
| Likvidátor papírových bažantů, nočníků a mís včetně macerace lidského odpadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Macerace a vypouštění do odpadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bez nutnosti třídění odpadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezdotykové otevírání víka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatické zavírání víka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Šikmé zdvojené rotační lopatky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrana proti přetížení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doba cyklu 1 nádoby – max. 2 min. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Likvidace až 4 nádob v jednom cyklu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Část 23 VZ - Likvidace jednorázového odpadu – infekce – 2 ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne |  | Reálná hodnota |  | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |  |  |  |  |
| Hygienické hermetické zabalení použitých jednorázových pomůcek - plenkových kalhotek, kontaminovaných obvazů, kompresí, stomických vaků, apod. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Balící fólie utěsní a uzavře pachy, bakterie a viry. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bez napojení na přívod vody či odpad – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manuální nebo automatický režim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bateriový provoz – min. 5 hodin provozu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doba nabíjení – max. 2 hodiny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobilní přístroj – lze použít i u lůžka pacienta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Část 24 VZ - Enterální pumpa – infekce – 2 ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne |  | Reálná hodnota |  | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |  |  |  |  |
| Řízené podávání enterální výživy gastrickou nebo intestinální cestou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LCD displej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alarmy – detekce vzduchové okluze, prázdného obalu (vaku), tlakového alarmu, slabé baterie, konce aplikace (objem, čas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provozní režimy – kontinuální aplikace, objem / čas, aplikace bolusů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paměť – poslední nastavení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrana proti neúmyslnému nastavení programu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Síťový adaptér |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bateriový provoz – min. 24 hodin provozu při rychlosti podávání výživy 125 ml/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Část 25 VZ - Pulzní oxymetr – infekce – 5 ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne |  | Reálná hodnota |  | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |  |  |  |  |
| Měřené parametry - SpO2, tepová frekvence, dechová frekvence, perfúzní index |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přesné měření pulzní oxymetrie při pohybu a nízkém prokrvení/perfuzi pacienta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontinuální vyhodnocování stavu tělesných tekutin pacientů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LCD displej – velikost min. 1,3“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vhodný pro měření dospělých, dětských pacientů i novorozenců |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnost nastavení limitů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akustické a vizuální alarmy pro vysokou/nízkou saturaci, tepovou frekvenci, SpO2 sensor vypnut, slabá baterie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odolnost proti pádu min. z 1 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Síťový adaptér |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bateriový provoz – min. 24 hodin provozu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doba nabíjení - max. 8 hodin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnost měření i v průběhu nabíjení přístroje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrana před vniknutím částic a proti padajícím kapkám vody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Součásti dodávky - základní příslušenství pro monitoraci – saturační čidlo pro dospělé a saturační čidlo pro děti od 3kg, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |