Příloha č. 6 Minimální technické podmínky

Analyzátor krevních plynů – 2 ks Centrální laboratoře, 1 ks ARO

- stolní analyzátor bez senzorových kazet

- analyzátor umožňuje přímo měřit parametry pH, pO2, pCO2, cK+, cNa+, cCa2+, cCl–, cGlu, cLac, ctBil, sO2, ctHb, FCOHb, FMetHb, FO2Hb, FHHb, FHbF

- minimálně 40 vypočítávaných parametrů

- objem vzorku pro plný panel parametrů max. 100µl

- možnost měření vzorku pod 100 µl (adaptivní mód pro kombinace parametrů)

- načítání komponent a provozních roztoků přes čárový kód

- načtení osobního ID pacienta, případně dalších uživatelsky zvolených parametrů

- automatická detekce hladiny všech roztoků

- automatická kontrola kvality na min. 3 koncentračních úrovních, multiparametrové kontroly s možností naprogramování vlastních frekvencí kontrol a kalibrací

- uživatelský software v českém jazyce

- videonápovědy

- součástí přístroje podavač pro automatické míchání a zpracování vzorků

- vysoká přesnost měření v cyklu SEKK

| Metoda | Podmínka | Max. chyba | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- |
| pH |  | 0,8 | % |
| pCO2 |  | 12 | % |
| pO2 | do 14 kPa | 25 | % |
|  | 14 až 17 kPa | 17 | % |
|  | od 17 kPa | 12 | % |
| Na (sodný kationt) |  | 5 | % |
| K (draselný kationt) |  | 8 | % |
| Cl (chloridový aniont) |  | 7 | % |
| Ca (vápenatý kationt) |  | 10 | % |
| Glukóza |  | 15 | % |
| Laktát | do 0,999 mmol/l | 0,18 | mmol/l |
|  | od 1 mmol/l | 18 | % |

Reagencie, kalibrační materiály, provozní chemikálie a spotřební materiály

- všechny musí být certifikovány pro in vitro diagnostiku (CE-IVD) a v souladu s platnou legislativou

- expirace neotevřených balení dodávaných materiálů (reagencie, provozní chemikálie a spotřební materiály) bude min. 3 měsíce ode dne doručení na pracoviště

- stabilita dodávaných materiálů (reagencie, provozní chemikálie a spotřební materiály) po otevření min. 30 dnů

- dodavatel musí nabízet objemově přiměřená balení dle uvedeného počtu vyšetření na jednotlivých analyzátorech a deklaruje zachování výchozích podmínek pro uživatele i při změnách balení v průběhu výpůjčky

- reagencie a materiály pro analyzátory musí být primárně vyráběny stejným výrobcem, jako je výrobce analyzátorů (uzavřený systém). Pokud jsou jiné výroby, zajistí dodavatel dodání veškerých dokumentů, zaškolení obsluhy apod. ve stejném rozsahu