## List1
VZ - Dodávka stacionární digitální skiagrafie vč. případných stavebních úprav |  |  |  | Příloha č.1 ZD
P/001/0008RA/INV/22
| Parametr | Uchazeč uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | uchazeč doplní typ a technické parametry nabízeného přístroje | Uchazeč uvedene číslo strany v nabídce, kde lze tento parametr ověřit z přiložené technické dokumetnace
Dodávka RTG digitálního skiagrafického přístroje | 1. Vysokofrekvenční generátor s expoziční automatikou
Výkon min. 80kW
Frekvence generátoru min. 100 kHz
Výstupní napětí: minimální - max. 40kV, maximální min. 150kV
Expoziční čas od 1ms
Předvolba expozičních programů pro orgány, s pamětí pro min. 100 programů.
2. Vysokorychlostní rentgenový zářič na pojízdném teleskop.stropním závěsu
Malé ohnisko: max. 0,6mm nebo menší o nominálním výkonu min. 40 kW
Velké ohnisko: max. 1,2 mm nebo menší o nominálním výkonu min. 100 kW
Tepelná kapacita anody min. 600 kHU
Tepelná kapacita zářiče min. 2.000 kHU
Ochlazování anody min. 170 kHU/min.
Rotace anody min. 9 000 ot/min.
2.1 Stropní závěs
podélný posun, příčný posun, vertikální pojezd - manuál i motorický,
Délka stropních kolejnic pro podélný pohyb rentgenky (v ose stolu) min. 3 m
Délka stropních kolejnic pro příčný pohyb rentgenky (k ose stolu) min. 3 m
Rychlost motorizace stropního závěsu v podélném a příčném pohybu po kolejích min. 0,3 m/s
Manuální i motorizované nastavení výšky zářiče, v rozsahu min. 180 cm
Rychlost motorizace stropního závěsu ve vertikálním směru min. 0,3 m/s
Dotykový ovládací displej velikosti min. 10“ se zobrazením všech expozičních parametrů s možností změny nastavení parametrů.
Motorizovaná primární clona se světelným indikátorem a s automatickým nastavením clon dle zvoleného protokolu
Motoricky ovládaná přídavná filtrace v ekvivalentním rozsahu 0,1-0,3 mm Cu s automatickou adaptací filtru v závislosti na volbě snímkované oblasti
Světelné znázornění pole LED světlem s laserovým zaměřovačem
Motorizovaný pohyb teleskopického závěsu pro sledování výškového pohybu stolu a stativu, spřažený pohyb rentgenky a detektoru
Autopoziční systém s možností automatického nastavení pozic dle předvolené projekce
Automatický krokový posun detektoru a úhlové nastavení rentgenky pro snímkování páteře a dlouhých kostí minimálně na stole s možností automatického spojení až 3 snímků
DAP metr pro měření radiační dávky s možností exportu do DICOM snímku
3. Detektory a expozice
Samostatné digitální ploché přímé elektronicky i mechanicky integrované detektory na obou pracovních místech
Plná autopozice systému - automatické motorické nastavení všech pracovních pozic systému - stropní závěs s rentgenkou, stůl, vertigraf, šikmé projekce s možností jejich přeprogramování a volbou min. 500 programů, automatická synchronizace a pohyb všech pracujících motorů pro simultánní pohyb v minimálně šesti osách současně, pro zajištění plynulého pohybu v prostoru.
Vyšetření musí být kontrolováno nastavením orgánových programů, které automaticky nastaví žádanou pozici systému, parametry generátoru, nastavení clony včetně požadované předfiltrace.
Možnost rozšíření o připojení třetího volného detektoru
3.1. Stativ vertikální (vertigraf):
Sklopení v rozsahu od min. +90° do -20°
Motorizovaný vertikální rozsah pohybu min. 140 cm
Nejnižší výška středu detektoru nad podlahou max. 30 cm
Elektronicky i mechanicky integrovaný detektor o rozměrech aktivní plochy min. 42 x 42 cm,
Technologie detektoru a-Si, CsI
Hloubka jasového rozlišení min. 16-bitová
Velikost pixelu detektoru max. 150 ųm
Tři ionizační komůrky pro expoziční automatiku
Integrovaná mřížka s možností uživatelského vyjmutí
Automatické udržování zvolené výšky vertigrafu mezi rentgenkou stropního závěsu (funkce autotracking)
3.2 Vyšetřovací stůl s plovoucí deskou:
Stacionární stůl s plovoucí deskou
Motorizované nastavení výšky stolu v rozsahu min 30 cm.
Nástupní výška max. 55 cm
Rozměr desky stolu min: 240x80 cm
Automatické udržování zvolené vzdálenosti mezi plovoucí deskou stolu a rentgenkou (funkce autotracking)
Podélný pohyb desky stolu v rozsahu min ± 40 cm
Příčný pohyb desky stolu v rozsahu min ± 10 cm
Nosnost stolu min. 250 kg
Elektronicky a mechanicky integrovaný detektor o rozměrech aktivní plochy min. 42 x 42 cm
Technologie detektoru a-Si, CsI
Hloubka jasového rozlišení min. 16-bitová
Velikost pixelu detektoru max.150 ųm
Tři ionizační komůrky pro expoziční automatiku
Automatické snímkování dlouhých kostí, páteří na vyšetřovacím stole s možností spojení až 3 snímků a přenosem digitálních dat do vyhodnocovací stanice se SW vybavením pro automatické spojení těchto snímků.
4. Ovládací pracovní stanice s monitorem
Stanice s možností zadávání pacientských dat a s následným zpracováním digitálního obrazu
Diagnostický barevný monitor (LCD nebo LED) min. 19“ se svítivostí min 500 cd/m2
Import identifikačních údajů vyšetřovaného pacienta z informačního systému zadavatele pomocí služby Modality Worklist,
možnost ručního zadávání identifikačních údajů pomocí klávesnice
Automatické ukládání expozičních údajů vč. dávky do DICOM hlavičky snímku s možností uložení do PACS a zobrazení na snímku
Spojovací SW pro automatické složení dvou a více snímků dlouhých kostí a páteře do jednoho snímků
Čas mezi expozicí a náhledovým obrazem max. 4 s
Čas mezi expozicí a obrazem v plném rozlišení max. 6 s
Postprocesing: jas a kontrast, inverze ve škále šedi, zoom a jeho pohyb, rotace snímku, měření úhlů, zvýraznění hran, potlačení šumu, výřez snímku, výběr anatomického pohledu, elektronické clony, elektronické popisky
Systém musí být schopen zobrazit na snímku: název nemocnice, datum a čas akvizice, měřítko, hodnoty kontrastu, jasu, anatomický pohled, expoziční údaje (kVp, mA, mAs), dávku, popisek operátora, ID a jméno pacienta, expoziční index-kontrola optimální expozice
Zobrazení a záznam hodnot dávky na pacienta a jejich export prostřednictvím DICOM (strukturovaný dose report).
Exposer index-zobrazení automatické kontroly správné expozice
Uživatelem nastavitelné tabulky expozičních parametrů
Systém kontroly kvality, statistika provedených vyšetření, sledování počtu opakovaných expozic včetně zdůvodnění opakování
DICOM 3 formátu, služby Store, Query/Retrieve, Modality Worklist, MPPS (Modality Performed Procedure Step), Print, Send
Záložní zdroj (UPS) pro stanici
Export na CD, DVD-R/RW (ve formátu DICOM, TIFF nebo jiný formát)
5. Příslušenství
Dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou.
Připojení do PACS nemocnice (Marie PACS)
DAP metr - systém měření dávky na pacienta komůrkou integrovanou v primární cloně
Příslušenství nutné pro provádění výrobcem předepsaných testů a ověřování technických parametrů zařízení.