## List1
VZ - Dodávka ultrazvukových přístrojů pro internu
P/003/0005RA/INV/22
Příloha č.1 ZD - Požadované technické parametry
Č. 1 Požadované technické parametry ultrazvukového přístroje pro endokrinologii
| Parametr | Uchazeč uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | uchazeč doplní typ a technické parametry nabízeného přístroje
Požadované parametry ultrazvukového přístroje pro endokrinologii | Požadované vlastnosti a parametry
sonografický diagnostický přístroj high-endové kategorie
přístroj lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření s dobou startu po převozu po oddělení do 20 sekund,
poloha monitoru je nastavitelná, současně je výškově a stranově stavitelná (min. v rozmezí +/-90°) poloha obslužného pultu,
mobilní přístroj s váhou bez periferií do 90 kg,
printer a záznamová zařízení jsou ovládány z ovládacího panelu přístroje,
min. 12“ dotykový ovládací panel pro úpravu jednotlivých zobrazovacích módů, kalkulace, měření apod.,
vícekanálový plně digitální přístroj se širokopásmovým zpracováním (tzv. broadband) signálu pro 2D zobrazení, nikoliv přepínáním frekvencí (tzv. multifrekvenční technologie),
dynamický rozsah min. 280 dB,
4 elektronické konektorové vstupy pro 2D/3D zobrazovací sondy, jeden port pro tužkovou /doppler./ sondu,
sondové konektory typu pinless,
Full HD plochý monitor (rozlišení 1920x1080) s úhlopříčkou minimálně 21“ a maximální velikostí zobrazované výseče větší jak 20x30 cm
přístroj je současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace minimálně na disky DVD-R/RW, CD-R/RW. Přístroj umožňuje záznam na interní HDD s kapacitou alespoň 0,5 TB. Systém umožňuje archivaci snímků v PC i DICOM formátu,
DICOM Verification/Service, Print, Storage, Worklist
display port s FullHD rozlišením pro připojení externího monitoru nebo dataprojektoru,
připojení a zasílání pacientských studií v PC formátech (obrázků, smyček, reportů v avi, jpg, pdf) do externí pracovní stanice pomocí LAN a WiFi,
přístroj je vybaven min. 4 porty USB pro připojení externích záznamových zařízení – ext. HDD, ext. flash paměť, ext. tiskárna. Minimálně dva USB porty jsou umístěny na ovládacím panelu přístroje
B/W printer s digitálním vstupem.
Zobrazení a další technologie:
B-mode na základních frekvencích,
B-mode na harmonických frekvencích
CW doppler,
PW TDI a color TDI,
PW – pulzní doppler s nastavitelnou velikostí vzorkovacího objemu v rozsahu 1-20 mm, rozsahem PRF min. 200 Hz – 33 KHz
barevný a pulzní tkáňový doppler, snímkovací frekvence při použití TDI vyšší jak 250 Hz,
barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler),
barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností a s vysokou obrazovou rychlostí,
úhlové (compound) zobrazení na všech nekardiologických sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení má min. 3 stupně nastavení,
technologie „speckle reduction“ nastavitelná minimálně v pěti stupních,
simultánní duální zobrazení - B – mode a B-mode + CFM v reálném čase,
softwarové programové vybavení pro endokrinologické vyšetření
rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase
úprava TGC pomocí mechanických prvků i pomocí dotykového displeje,
možnost manuální úpravy LGC,
zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání,
možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean)
zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu, velikost zvětšení min. osminásobek původní velikosti,
uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení,
rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení 2D snímků i pro uložení dopplerovského záznamu
jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení),
automatická kontinuální optimalizace 2D, 3D, 4D zobrazení s dynamickým obnovováním,
Ultrazvukové sondy:
konvexní sonda pro vyšetření orgánů dutiny břišní, min. frekvenční rozsah 1-5 MHz, monokrystalová technologie elementů sondy, 2D, PW, harmonické zobrazení, barevný doppler, energetický doppler,
lineární sonda pro měkké tkáně, min. frekvenční rozsah 2-22 MHz, monokrystalová technologie elementů sondy, PW, harmonické zobrazení, barevný doppler, minimální počet elementů – 1900,
Č. 2 Požadované technické parametry ultrzvukového přístroje pro interní ambulanci vč. pracovní stanice
Požadované parametry ultrazvukového přístroje pro interní ambulanci vč. pracovní stanice | Požadované vlastnosti a parametry:
sonografický diagnostický přístroj nejvyšší kategorie
přístroj lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření s dobou startu po převozu po oddělení do 20 sekund,
poloha monitoru je nastavitelná, současně je výškově a stranově stavitelná (min. v rozmezí +/-90°) poloha obslužného pultu
mobilní přístroj s váhou bez periferií do 110 kg,
printer a záznamová zařízení jsou ovládány z ovládacího panelu přístroje,
min. 12“ dotykový ovládací panel pro úpravu jednotlivých zobrazovacích módů, kalkulace, měření apod.,
vícekanálový plně digitální přístroj se širokopásmovým zpracováním (tzv. broadband) signálu pro 2D zobrazení, nikoliv přepínáním frekvencí (tzv. multifrekvenční technologie),
maximální snímkovací frekvence vyšší jak 2800 snímků/sekundu,
dynamický rozsah min. 300 dB,
frekvenční rozsah přístroje v rozsahu min. 1 – 20 MHz,
4 elektronické konektorové vstupy pro 2D/3D zobrazovací sondy, jeden port pro tužkovou /doppler./ sondu,
sondové konektory typu pinless,
min. 22“ OLED monitor
přístroj je současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace minimálně na disky DVD-R/RW, CD-R/RW. Přístroj umožňuje záznam na interní HDD s kapacitou alespoň 0,5 TB. Systém umožňuje archivaci snímků v PC i DICOM formátu,
přístroj obsahuje modul HW i SW s protokolem DICOM pro kategorie: připojení do PACS a NIS nemocnice,
DICOM Verification/Service, Print, Storage, Worklist
display port s FullHD rozlišením pro připojení externího monitoru nebo dataprojektoru,
připojení a zasílání pacientských studií v PC formátech (obrázků, smyček, reportů v avi, jpg, pdf) do externí pracovní stanice pomocí LAN a WiFi,
přístroj je vybaven min. 4 porty USB pro připojení externích záznamových zařízení – ext. HDD, ext. flash paměť, ext. tiskárna. Minimálně dva USB porty jsou umístěny na ovládacím panelu přístroje,
Zobrazení a další technologie:
B-mode na základních frekvencích,
B-mode na harmonických frekvencích
CW doppler,
PW TDI a color TDI,
PW – pulzní doppler s nastavitelnou velikostí vzorkovacího objemu v rozsahu 1-20 mm, rozsahem PRF min. 200 Hz – 33 KHz
barevný a pulzní tkáňový doppler, snímkovací frekvence při použití TDI vyšší jak 250 Hz,
barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler),
funkce detekce velmi pomalých toků – technologie microflow imaging, superb micro-vascular imaging apod.,
barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností a s vysokou obrazovou rychlostí,
úhlové (compound) zobrazení na všech nekardiologických sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení má min. 3 stupně nastavení,
technologie „speckle reduction“ nastavitelná minimálně v pěti stupních,
simultánní duální zobrazení - B – mode a B-mode + CFM v reálném čase,
softwarové programové vybavení pro interní vyšetření
rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase
úprava TGC pomocí mechanických prvků i pomocí dotykového displeje,
možnost manuální úpravy LGC,
možnost současného real-time zobrazení dvou nezávislých rovin pomocí sektorové a TEE sond
zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání,
možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean)
zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu, velikost zvětšení min. osminásobek původní velikosti,
zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu, velikost zvětšení min. osminásobek původní velikosti,
uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení,
rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení 2D snímků i pro uložení dopplerovského záznamu, v případě vyšetření pomocí kontrastních látek nastavitelná délka smyčky až 10 minut
rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení 2D snímků i pro uložení dopplerovského záznamu
jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení),
automatická kontinuální optimalizace 2D, 3D, 4D zobrazení s dynamickým obnovováním,
SW pro Live 3D (real-time 3D/4D) zobrazení srdce vytvářeného pomocí TTE sektorové maticové sondy a TEE maticové sondy, SW pro následné automatické hodnocení regionální a segmentální kinetiky, hodnocení „synchronicity“, parametrický mód, model LV, fotorealistické 3D/4D zobrazení s možností nastavení nasvícení zobrazovaných struktur, modul pro plně automatizovanou kvantifikaci 4D se simultánním zobrazením křivek objemů LV a LA, s automatickými výpočty objemů LV/LA z jednoho či více cyklů u pacientů s arytmií, s výpočty LV mass a s výpočty LV EF a SV z datasetů pořízených nabízenou 4D TTE sondou, modul pro autostrainové kalkulace LV, RV, LA,
pracovní stanice včetně monitoru a vyhodnocovacího sw pro zpracování (vč. pravidelného sw upgrade)
Ultrazvukové sondy:
2D/3D/4D matrixová sektorová sonda s technologií elementů umožňující lepší přeměnu elektrické energie na ultrazvukové vlnění (a obráceně) při menší tepelné ztrátě ve srovnání s PZT elementy (technologie single crystal, mono crystal), frekvenční rozsah sondy od 1 do 5 MHz, min. 3000 elementů
2D/3D/4D matrixová jícnová sonda s technologií elementů umožňující lepší přeměnu elektrické energie na ultrazvukové vlnění (a obráceně) při menší tepelné ztrátě ve srovnání s PZT elementy (technologie single crystal, mono crystal) a s frekvenčním rozsahem 2 – 8 MHz,počet elementů min. 2500
sektorová sonda s technologií elementů umožňující lepší přeměnu elektrické energie na ultrazvukové vlnění (a obráceně) při menší tepelné ztrátě ve srovnání s PZT elementy (technologie single crystal, mono crystal), frekvenční rozsah sondy od 1 do 5 MHz
konvexní sonda pro vyšetření orgánů dutiny břišní, min. frekvenční rozsah 1-5 MHz, monokrystalová technologie elementů sondy, 2D, PW, harmonické zobrazení, barevný doppler, energetický doppler,
Lineární sonda pro cévní aplikace min. frekvenční rozsah 3 – 10 MHz, PW, harmonické zobrazení, barevný a energetický doppler
možnost rozšíření o elektronickou matrixovou 3D/4D lineární sondu s více jak 10.000 elementy
v případě nekompatibility nabízeného přístroje s jícnovými UZ sondami v majetku zadavatele (jedná se o přístroje výrobce Philips) musí být součástí dodávky 2 ks nové matrixové 2D/3D/4D jícnové elektronické sondy. Pokud nabízený přístroj bude s TEE sondami Philips kompatibilní, požadujeme dodávku pouze 1ks TEE sondy
Č. 3 Požadované technické parametry ultrazvukového přístroje pro internu - sonografii
Požadované parametry ultrazvukového přístroje pro iinternu - sonografii | Požadované vlastnosti a parametry
sonografický diagnostický přístroj nejvyšší kategorie
přístroj lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření s dobou startu po převozu po oddělení do 20 sekund,
poloha monitoru je nastavitelná, současně je výškově a stranově stavitelná (min. v rozmezí +/-90°) poloha obslužného pultu
mobilní přístroj s váhou bez periferií do 110 kg,
printer a záznamová zařízení jsou ovládány z ovládacího panelu přístroje,
min. 12“ dotykový ovládací panel pro úpravu jednotlivých zobrazovacích módů, kalkulace, měření apod.,
vícekanálový plně digitální přístroj se širokopásmovým zpracováním (tzv. broadband) signálu pro 2D zobrazení, nikoliv přepínáním frekvencí (tzv. multifrekvenční technologie),
maximální snímkovací frekvence vyšší jak 2800 snímků/sekundu,
dynamický rozsah min. 300 dB,
frekvenční rozsah přístroje v rozsahu min. 1 – 20 MHz,
4 elektronické konektorové vstupy pro 2D/3D zobrazovací sondy, jeden port pro tužkovou /doppler./ sondu,
sondové konektory typu pinless,
monitor s úhlopříčkou minimálně 24“ a maximální velikostí zobrazované výseče větší jak 20x30 cm,
přístroj je současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace minimálně na disky DVD-R/RW, CD-R/RW. Přístroj umožňuje záznam na interní HDD s kapacitou alespoň 0,5 TB. Systém umožňuje archivaci snímků v PC i DICOM formátu,
přístroj obsahuje modul HW i SW s protokolem DICOM pro kategorie: připojení do PACS a NIS nemocnice,
DICOM Verification/Service, Print, Storage, Worklist
display port s FullHD rozlišením pro připojení externího monitoru nebo dataprojektoru,
připojení a zasílání pacientských studií v PC formátech (obrázků, smyček, reportů v avi, jpg, pdf) do externí pracovní stanice pomocí LAN a WiFi,
přístroj je vybaven min. 4 porty USB pro připojení externích záznamových zařízení – ext. HDD, ext. flash paměť, ext. tiskárna. Minimálně dva USB porty jsou umístěny na ovládacím panelu přístroje
Zobrazení a další technologie
B-mode na základních frekvencích,
B-mode na harmonických frekvencích
CW doppler,
PW TDI a color TDI,
PW – pulzní doppler s nastavitelnou velikostí vzorkovacího objemu v rozsahu 1-20 mm, rozsahem PRF min. 200 Hz – 33 KHz
barevný a pulzní tkáňový doppler, snímkovací frekvence při použití TDI vyšší jak 250 Hz,
barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler),
funkce detekce velmi pomalých toků – technologie microflow imaging, superb micro-vascular imaging apod.,
barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností a s vysokou obrazovou rychlostí,
úhlové (compound) zobrazení na všech nekardiologických sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení má min. 3 stupně nastavení,
technologie „speckle reduction“ nastavitelná minimálně v pěti stupních,
simultánní duální zobrazení - B – mode a B-mode + CFM v reálném čase,
softwarové programové vybavení pro interní vyšetření
rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase
úprava TGC pomocí mechanických prvků i pomocí dotykového displeje,
možnost manuální úpravy LGC,
možnost současného real-time zobrazení dvou nezávislých rovin pomocí sektorové a TEE sond
zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání,
možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean)
zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu, velikost zvětšení min. osminásobek původní velikosti,
zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu, velikost zvětšení min. osminásobek původní velikosti,
uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení,
rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení 2D snímků i pro uložení dopplerovského záznamu, v případě vyšetření pomocí kontrastních látek nastavitelná délka smyčky až 10 minut
rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení 2D snímků i pro uložení dopplerovského záznamu
jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení),
automatická kontinuální optimalizace 2D, 3D, 4D zobrazení s dynamickým obnovováním,
možnost rozšíření o SW pro pro Live 3D (real-time 3D/4D) zobrazení srdce vytvářeného pomocí TTE sektorové maticové sondy a TEE maticové sondy, SW pro následné automatické hodnocení regionální a segmentální kinetiky, hodnocení „synchronicity“, parametrický mód, model LV, fotorealistické 3D/4D zobrazení s možností nastavení nasvícení zobrazovaných struktur, modul pro plně automatizovanou kvantifikaci 4D se simultánním zobrazením křivek objemů LV a LA, s automatickými výpočty objemů LV/LA z jednoho či více cyklů u pacientů s arytmií, s výpočty LV mass a s výpočty LV EF a SV z datasetů pořízených nabízenou 4D TTE sondou, modul pro autostrainové kalkulace LV, RV, LA
Ultrazvukové sondy:
sektorová sonda s technologií elementů umožňující zcela zásadně lepší přeměnu elektrické energie na ultrazvukové vlnění (a obráceně) při menší tepelné ztrátě ve srovnání s PZT elementy (technologie single crystal, mono crystal), frekvenční rozsah sondy od 1 do 5 MHz
konvexní sonda pro vyšetření orgánů dutiny břišní, min. frekvenční rozsah 1-5 MHz, monokrystalová technologie elementů sondy, 2D, PW, harmonické zobrazení, barevný doppler, energetický doppler,
Lineární sonda pro cévní, msk aplikace a vyšetření „small parts“, min. frekvenční rozsah min 2 – 22 MHz, kontrastní zobrazení, harmonické zobrazení, barevný doppler, min. 1900 elementů
možnost rozšíření o elektronickou matrixovou 3D/4D lineární sondu s více jak 10.000 elementy
Č. 4 Požadované technické parametry ultrazvukového přístroje pro CUP
Požadované parametry ultrazvukového přístroje pro CUP | Požadované vlastnosti a parametry
přenosný diagnostický přístroj nejvyšší kategorie
váha přístroje max. 7,5 kg
min. 15“ displej s možností automatické úpravy jasu dle zatemnění místnosti
transportní polohovatelný vozík s nastavením výšky min 90 – 105 cm,´s adaptérem pro připojení min. 3 sond a WiFi adaptérem pro komunikaci v DICOM formátu
přístroj umožňující napájení z vestavěné baterie min. 45 minut
start ze stand-by módu do 30 sekund
Zobrazení a další technologie
B-mode
M-mode
PW a CW Doppler
Energetický a barevný Doppler
Harmonické zobrazení
Simultánní duplexní/triplexní zobrazování v reálném čase
uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení,
jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání
dynamický rozsah min. 170 db,
frekvenční rozsah min. v rozmezí 1-15 MHz
TGC, laterální gain
Interní CD/DVD mechanika v těle přístroje
Export dat z přístroje v běžných formátech
DICOM 3
Velikost digitální smyčky min. 400 sekund
Ultrazvukové sondy:
sektorová sonda s technologií elementů umožňující zcela zásadně lepší přeměnu elektrické energie na ultrazvukové vlnění (a obráceně) při menší tepelné ztrátě ve srovnání s PZT elementy (technologie single crystal, mono crystal), frekvenční rozsah sondy od 1 do 5 MHz
konvexní sonda pro vyšetření orgánů dutiny břišní, min. frekvenční rozsah 1-5 MHz, monokrystalová technologie elementů sondy, 2D, PW, harmonické zobrazení, barevný doppler, energetický doppler,
lineární sonda pro cévní aplikace min. frekvenční rozsah 3 – 10 MHz, PW, harmonické zobrazení, barevný a energetický doppler, min. 160 elementů
možnost rozšíření o 2D/3D/4D matrixovou jícnovou sondu s technologií elementů umožňující lepší přeměnu elektrické energie na ultrazvukové vlnění (a obráceně) při menší tepelné ztrátě ve srovnání s PZT elementy (technologie single crystal, mono crystal) a s frekvenčním rozsahem 2 – 8 MHz, počet elementů min. 2500