# Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

VZ „Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj – RDG přístroje“

Požadované technické parametry

| Do této přílohy uchazeč musí uvést ke každému parametru, zda nabízený přístroj požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného přístroje. Zadavatel připouští toleranční rozsah +- 10% na všechny technické parametry. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část 1 VZ – Mobilní RTG – 1 ks |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne | Nabízená hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |  |
| Plně motorizovaný bateriový systém |  |  |  |  |
| Max. rychlost pohybu min. 5 km/h |  |  |  |  |
| Hmotnost max. 400 kg |  |  |  |  |
| Čas pro plné nabití akumulátoru: max. 3 hod |  |  |  |  |
| Ovládání pojezdu přístroje u rentgenky |  |  |  |  |
| RTG generátor: |  |  |  |  |
| Výkon: min. 32 kW |  |  |  |  |
| Minimální rozsah kV: 40 – 150 kV |  |  |  |  |
| Minimální rozsah mA: 10 – 500 mA |  |  |  |  |
| Minimální rozsah mAs: 0,1 – 500 mAs |  |  |  |  |
| Rameno rentgenky na teleskopickém sloupu |  |  |  |  |
| Maximální vzdálenost ohnisko rentgenky – střed sloupu: min. 1 300 mm |  |  |  |  |
| Maximální SID k podlaze: min. 2000 mm |  |  |  |  |
| Minimální vzdálenost ohniska rentgenky k podlaze: max. 600 mm |  |  |  |  |
| Rotace sloupu: min. ± 275° |  |  |  |  |
| Rotace rentgenky: min. ± 180° |  |  |  |  |
| Náklon rentgenky: min. -30°/+90° |  |  |  |  |
| Otáčení kolimátoru: ± 90° |  |  |  |  |
| Kolimátor s integrovanými Cu filtry |  |  |  |  |
| Rentgenka |  |  |  |  |
| Velikosti ohnisek: 0,6 mm a 1,2 mm |  |  |  |  |
| Tepelná kapacita anody: min. 300 KHU |  |  |  |  |
| Celková tepelná kapacita: min. 1 MHU |  |  |  |  |
| Bezdrátový detektor |  |  |  |  |
| Velikost aktivní plochy detektoru: min. 34×42 cm |  |  |  |  |
| Typ konverzní vrstvy: CsI |  |  |  |  |
| Rozteč pixelu: max. 140 µm |  |  |  |  |
| Rozlišení: min. 3,5 lp/mm |  |  |  |  |
| Hmotnost detektoru: max. 3,5 kg |  |  |  |  |
| Maximální zatížitelnost detektoru: min. 300 kg |  |  |  |  |
| Automatická detekce expozice |  |  |  |  |
| Nabíjení baterie detektoru integrované v těle přístroje |  |  |  |  |
| Nabíjení detektoru integrované v těle přístroje; automatické nabíjení po vložení detektoru do přihrádky v přístroji |  |  |  |  |
| Akviziční stanice |  |  |  |  |
| Plná integrace akviziční stanice do pojízdného RTG přístroje |  |  |  |  |
| Intuitivní uživatelské rozhraní v českém jazyce |  |  |  |  |
| Barevný dotykový LCD: min. 21‘‘ |  |  |  |  |
| Pokročilý multifrekvenční postprocessing s automatickou analýzou a optimalizací každého snímku |  |  |  |  |
| Připojení do RIS, PACS zadavatele – konektivita Ethernet, WiFi |  |  |  |  |
| Podpora protokolů DICOM 3: Store & Store Commitment, Modality Worklist, MPPS, RDSR |  |  |  |  |
| Orgánová automatika vč. přednastavení uživatelských anatomických programů |  |  |  |  |
| Záznam expozičních parametrů a jejich odeslání do PACS systému spolu se snímkem |  |  |  |  |
| Zobrazení a záznam hodnot dávky na pacienta a jejich export prostřednictvím DICOM (strukturovaný dose report) |  |  |  |  |
| Nástroje pro vložení značek, testu, měření |  |  |  |  |
| Automatická detekce a ořez exponované oblasti s ruční úpravou (SW kolimace) včetně kolimace ve tvaru nepravidelného mnohoúhelníku |  |  |  |  |
| indikace expozičních hodnot mimo standardní interval |  |  |  |  |
| záznam a analýza smazaných snímků/ opakovaných expozic |  |  |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |  |
| Expoziční tlačítko |  |  |  |  |
| DAP metr |  |  |  |  |
| SW Virtuální mřížka |  |  |  |  |
| SW Zvýraznění struktur – katerů atd. |  |  |  |  |
| Držák pro bezpečný přenos detektoru |  |  |  |  |

| Část 2 VZ - Skiagrafický přístroj – 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Nabízená hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| RTG digitální skiagrafická vyšetřovna |  |  |  |
| Vysokofrekvenční generátor s expoziční automatikou |  |  |  |
| Výkon min. 80kW |  |  |  |
| Frekvence generátoru min. 100 kHz |  |  |  |
| Výstupní napětí: minimální - max. 40kV, maximální min. 150kV |  |  |  |
| Expoziční čas od 1ms |  |  |  |
| Předvolba expozičních programů pro orgány, s pamětí pro cca 100 programů |  |  |  |
| Vysokorychlostní rentgenový zářič na pojízdném teleskopickém stropním závěsu |  |  |  |
| Malé ohnisko: max. 0,6 mm nebo menší o nominálním výkonu min. 50 kW |  |  |  |
| Velké ohnisko: max. 1,2 mm nebo menší o nominálním výkonu min. 100 kW |  |  |  |
| Tepelná kapacita anody min. 750 kHU |  |  |  |
| Tepelná kapacita zářiče min. 2.000 kHU |  |  |  |
| Ochlazování anody min. 170 kHU/min. |  |  |  |
| Rotace anody min. 10.000 ot/min. |  |  |  |
| Stropní závěs |  |  |  |
| Podélný posun, příčný posun, vertikální pojezd |  |  |  |
| Délka stropních kolejnic pro podélný pohyb rentgenky (v ose stolu) min. 3,4 m |  |  |  |
| Délka stropních kolejnic pro příčný pohyb rentgenky (k ose stolu) min. 2,2 m |  |  |  |
| Manuální i motorizované nastavení výšky zářiče, v rozsahu min. 180 cm |  |  |  |
| Možnost uvolnění brzd všech pohybů a odblokování motorů stropního závěsu RTG zářiče pro možnost manuální manipulace s dopomocí servopohonů |  |  |  |
| Rychlost motorizace stropního závěsu ve vertikálním směru min. 0,3 m/s |  |  |  |
| Primární clona s velkoplošným digitálním barevným dotykovým displejem pro možnost nastavení pracovního místa nebo volného snímku, orgánových programů, snímkovacích hodnot (min. kV, mAs, ms), zobrazení informace o náklonu detektoru na displeji – zobrazení úhlu volného přenosného detektoru s aktivní plochou min. 34x42 cm pro přesné nastavení kolmého paprsku na detektor (velmi rychlé a přesné nastavení kolmosti rtg paprsku vůči nakloněnému detektoru). Se světelným znázorněním nastaveného pole laserovou lokalizací, s motorickým i manuálním nastavením, s motorickou automatickou selekcí přídavné filtrace min. v rozmezí 0,1 – 0,3 mm Cu a možností vyvolání poslední nastavené kolimace |  |  |  |
| Rychlost motorizace stropního závěsu v podélném a příčném pohybu po kolejích min. 0,6 m/s |  |  |  |
| Plná autopozice systému - automatické motorické nastavení všech pracovních pozic systému - stropní závěs s rentgenkou, stůl, vertigraf, šikmé projekce s možností jejich přeprogramování a volbou min. 500 programů - autopozic, automatická synchronizace a pohyb všech pracujících motorů pro simultánní pohyb v minimálně šesti osách současně, pro zajištění plynulého pohybu v prostoru. |  |  |  |
| Autotracking stůl: sledování pohybu stolu teleskopickým závěsem RTG trubice pro zachování nastavené ohniskové vzdálenosti, detektor sleduje horizontální pohyb RTG trubice, šikmý tracking - detektor sleduje rotaci RTG trubice |  |  |  |
| Autotracking vertigraf: RTG trubice stropního závěsu sleduje pohyb detektoru ve vertigrafu |  |  |  |
| DAP metr pro měření radiační dávky s možností exportu do DICOM snímku |  |  |  |
| Detektory |  |  |  |
| Samostatné digitální ploché detektory na obou pracovních místech a jeden volný bezdrátový detektor |  |  |  |
| Stativ vertikální (vertigraf) |  |  |  |
| Sklopení minimálně v rozsahu od +90° do -20° |  |  |  |
| Vertikální rozsah pohybu min. 140 cm |  |  |  |
| Nejnižší výška středu detektoru nad podlahou max. 30 cm |  |  |  |
| Integrovaný detektor, pevný nebo volný, aktivní plocha min. 42 x 41 cm |  |  |  |
| Technologie detektoru a-Si, CsI |  |  |  |
| Hloubka jasového rozlišení min. 16-bitová |  |  |  |
| Velikost pixelu detektoru max. 150 ųm |  |  |  |
| Tři ionizační komůrky pro expoziční automatiku |  |  |  |
| Integrovaná mřížka s možností uživatelského vyjmutí |  |  |  |
| Vyšetřovací stůl s plovoucí deskou |  |  |  |
| Stacionární stůl s plovoucí deskou |  |  |  |
| Motorizované nastavení výšky stolu v rozsahu min 30 cm |  |  |  |
| Nástupní výška max. 55 cm |  |  |  |
| Rozměr desky stolu min: 240x80 cm |  |  |  |
| Podélný pohyb desky stolu v rozsahu min ± 40 cm |  |  |  |
| Příčný pohyb desky stolu v rozsahu min ± 10 cm |  |  |  |
| Nosnost stolu min. 300 kg |  |  |  |
| Integrovaný detektor, pevný nebo volný, aktivní plocha min. 42 x 41 cm |  |  |  |
| Technologie detektoru a-Si, CsI |  |  |  |
| Hloubka jasového rozlišení min. 16-bitová |  |  |  |
| Velikost pixelu detektoru max.150 ųm |  |  |  |
| Tři ionizační komůrky pro expoziční automatiku |  |  |  |
| Volný bezdrátový detektor |  |  |  |
| Bezdrátový detektor s aktivní plochou min. 34x42 cm |  |  |  |
| Hmotnost max. 3,5 kg |  |  |  |
| Technologie detektoru a-Si, CsI |  |  |  |
| Hloubka jasového rozlišení min. 16-bitová |  |  |  |
| Velikost pixelu detektoru max.150 ųm |  |  |  |
| Mřížka pro detektor |  |  |  |
| Dokovací stanice pro dobíjení detektoru bez nutnosti vyndání akumulátoru z detektoru |  |  |  |
| Držák detektoru s připevněním ke stolu pro snímky horizontálním paprskem, upevnitelný na lištu stolu |  |  |  |
| Ovládací pracovní stanice s monitorem |  |  |  |
| Speciální medicínský barevný TFT monitor s úhlopříčkou min. 19“, s rozlišením min. 1280x1024 bodů Import identifikačních údajů vyšetřovaného pacienta z informačního systému zadavatele pomocí služby Modality Worklist |  |  |  |
| Stanice s možností zadávání pacientských dat a s následným zpracováním digitálního obrazu |  |  |  |
| Možnost ručního zadávání identifikačních údajů pomocí klávesnice |  |  |  |
| Automatické ukládání expozičních údajů vč. dávky do DICOM hlavičky snímku s možností uložení do PACS a zobrazení na snímku |  |  |  |
| Čas mezi expozicí a náhledovým obrazem max. 4 s |  |  |  |
| Čas mezi expozicí a obrazem v plném rozlišení max. 6 s |  |  |  |
| Postprocesing: jas a kontrast, inverze ve škále šedi, zoom a jeho pohyb, rotace snímku, měření úhlů, zvýraznění hran, potlačení šumu, výřez snímku, výběr anatomického pohledu, elektronické clony, elektronické popisky |  |  |  |
| Systém musí být schopen zobrazit na snímku: název nemocnice, datum a čas akvizice, měřítko, hodnoty kontrastu, jasu, anatomický pohled, expoziční údaje (kVp, mA, mAs), dávku, popisek operátora, ID a jméno pacienta, expoziční index-kontrola optimální expozice |  |  |  |
| Zobrazení a záznam hodnot dávky na pacienta a jejich export prostřednictvím DICOM (strukturovaný dose report). |  |  |  |
| Vyšetření musí být kontrolováno nastavením orgánových programů, které automaticky nastaví žádanou pozici systému, parametry generátoru, nastavení clony včetně požadované předfiltrace |  |  |  |
| Exposer index-zobrazení automatické kontroly správné expozice |  |  |  |
| Uživatelem nastavitelné tabulky expozičních parametrů |  |  |  |
| Systém kontroly kvality, statistika provedených vyšetření, sledování počtu opakovaných expozic včetně zdůvodnění opakování |  |  |  |
| DICOM 3 formátu, služby Store, Query/Retrieve, Modality Worklist, MPPS (Modality Performed Procedure Step), Print, Send |  |  |  |
| Záložní zdroj (UPS) pro stanici |  |  |  |
| Export na CD, DVD-R/RW (ve formátu DICOM, TIFF nebo jiný formát) |  |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |
| Připojení do PACS nemocnice (Marie PACS) |  |  |  |
| DAP metr - systém měření dávky na pacienta komůrkou integrovanou v primární cloně |  |  |  |
| Elektrický rozvaděč s tlačítky včetně popisů rozvaděče |  |  |  |

| Část 3 VZ – Skiaskopicko-skiagrafický přístroj – 1 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Ano / Ne | Nabízená hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| Požadujeme dálkově ovládaný skiaskopicko-skiagrafický plně digitální RTG systém s 1 ks plochého digitálního neděleného detektoru a plně digitálním obrazovým procesem s vysokou rozlišovací schopností. Se systémem je předpoklad provádění širokého spektra vyšetření jako je GIT, urologická vyšetření včetně invazivních metod terapie urotraktu (nefrostomie apod.), základní i speciální skiagrafická vyšetření, vyšetření v oblasti trávící trubice (včetně enteroklysy a irigografie), fistulografie včetně komplikovaných výkonů, základní intervenční výkony v břišní oblasti, jednodušší angiografická vyšetření a další výkony. |  |  |  |
| Vysokofrekvenční generátor a RTG zářič |  |  |  |
| Pracovní výkon min. 80 kW, rozsah pracovního napětí min. 40 – 150 kV, frekvence min. 100 kHz, možnost extrémně krátkých expozic až 1ms |  |  |  |
| Konfigurovatelné anatomické programy (orgánová automatika) s volbou min. 30 programů. |  |  |  |
| AEC – expoziční automatika s možností libovolného navolení min. 3 samostatných komůrek |  |  |  |
| Vysokorychlostní rentgenka (min. 10.500 ot/min) s vysokou tepelnou kapacitou anody minimálně 750 kHU, tepelnou kapacitou celého krytu rentgenky minimálně 2,4 MHU a výkonem odpovídající generátoru |  |  |  |
| 2 ohniska o velikosti max. 0,6/1,0 mm a nominálním výkonu minimálně 50 a 100 kW, maximální snímkovací napětí 150 kV, rozsah výstupního proudu 1 - 1.000 mA |  |  |  |
| RTG primární automatická i manuální čtvercová clona se světelným znázorněním nastaveného pole technologií LED v závislosti na zvoleném formátu detektoru, laserový lokalizátor, tři přídavné filtry o velikosti 0,1 – 0,3 mm Cu) s motorickým manuálním i automatickým nastavením podle orgánových programů a min. 3 polopropustnými klínovými otočnými filtry pro skiaskopická vyšetření, digitální zobrazení rozměrů pole vyclonění, Cu filtrace a SID |  |  |  |
| DAP metr - systém pro měření a zobrazení pacientské dávky měřící komůrkou integrovanou v primární cloně pro obě pracovní místa s rozhraním pro tiskárnu a možností exportu dat do PACSu, resp. NISu |  |  |  |
| Stěna a pacientský stůl: |  |  |  |
| Možnost dálkového ovládání všech pohybů a funkcí z pultu v ovladovně, ale i přímo od vyšetřovací stěny |  |  |  |
| Zajištění volného přístupu lékaře a obsluhy k vyšetřovanému pacientovi ze všech stran stolu |  |  |  |
| Rozměry desky stolu minimálně 200 x 80 cm |  |  |  |
| Možnost motorického sklápění pacientského stolu v rozsahu min. +90° / -90° |  |  |  |
| Pacientský stůl s možností motorického výškového nastavení pacientské desky v rozsahu min. 50 cm - 100 cm |  |  |  |
| Motorický podélný posun desky stolu v rozsahu min. 160 cm |  |  |  |
| Motorický příčný posun desky stolu min. 35 cm |  |  |  |
| Možnost vyšetřování pacientů s maximální hmotností minimálně 300 kg |  |  |  |
| Motoricky pojízdná pacientská lavička (stupátko) umístitelná na pacientský stůl z obou stran a zatížitelná při sklopené stěně ve vertikální pozici min. 220 kg |  |  |  |
| Maximální výška lavičky nad podlahou ve svislé poloze stěny pro pohodlné nastoupení pacienta max.5 cm |  |  |  |
| Podélně motoricky pojízdná snímkovací jednotka s rentgenkou v rozsahu min. 110 cm |  |  |  |
| Expozice na pevný digitální plochý dynamický detektor ve stěně o velikosti aktivní plochy min. 42 x 42 cm s rozlišením detektoru v matrici cca. 2,8k x 2,8k s maximální velikostí bodu 150 ųm a hloubkou rozlišení šedi min. 16 bitů s možností volby min. 3 dalších formátů-zvětšení (ZOOM) k základnímu přehledovému formátu |  |  |  |
| Sekundární velmi jemná mřížka min. Pb 15:1 a 80 čar/cm |  |  |  |
| Maximální vzdálenost desky stolu a povrchu detektoru max. 8 cm |  |  |  |
| Proměnlivá ohnisková vzdálenost SID 115 až 150 cm a možnost šikmých snímků v úhlu až ±45° |  |  |  |
| Motorický dálkově ovládaný kompresní systém s odnímatelným pro záření transparentním tubusem |  |  |  |
| Možnost motorického otáčení RTG zářiče o +90° až do -180° umožňující "volný" snímek |  |  |  |
| Obrazový procesing: |  |  |  |
| Kompletní ovládání systému sklopné stěny včetně generátoru, rentgenky, obrazového systému z jedné integrované konzole |  |  |  |
| Plně integrované ovládání generátoru a řízení mechanických pohybů do jednoho ovladače sklopné stěny |  |  |  |
| Druhá plnohodnotná řídící konzole systému (generátor + stěna) ve vyšetřovně umístěná na pojízdném vozíku pro procedury prováděné u vyšetřovacího stolu, včetně ovládání semitransparentních filtrů. |  |  |  |
| Plně digitální obrazový systém s přímou digitalizací obrazu a digitální optimalizací zčernání výsledného obrazu pro online harmonizaci nativních serií a jednotlivých obrazů |  |  |  |
| Plná orgánová automatika a pouze jedna ovládací integrovaná konzole. |  |  |  |
| Paměť-hard disk pro záznam min. 50.000 obrazů v matici min. 1024x1024/12 bit |  |  |  |
| Radiografie – záznam a postprocesing jednotlivých snímků v matrici min. 2.8002 / 12 bit na stěně |  |  |  |
| Sériový snímkovací nativní provoz s volitelnými frekvencemi v rozsahu min. 1 - 8 obr./s v matrici min. 1.4002 /12 bit (stěna) |  |  |  |
| Digitální pulzní skiaskopie s minimálně 5 volitelnými frekvencemi v rozsahu min. od 3 do 30 pulsů/s se záznamem a zobrazením v matrici min. 1.0242/12 bit pro snížení dávky na pacienta i obsluhující personál |  |  |  |
| Možnost záznamu, zobrazení a následného exportu v DICOM formátu dynamických skiaskopických sekvencí jako reálné akvizice v délce až 30 s při maximální frekvenci 30 pulsů/s. |  |  |  |
| Clonění pomocí grafického znázornění na monitoru pomocí LIH obrazu bez nutnosti RTG záření |  |  |  |
| Základní obrazové funkce v postprocesingu - nastavení jasu a kontrastu, zvýraznění hran, inverze obrazu, otáčení obrazu, anotace obrazu, elektronické clony, digitální zvětšení, R/L zobrazení, identifikace pacienta (jméno, narození atd.), možnost rozdělení obrazovky na min. 16 obrázků apod. |  |  |  |
| Kvantifikace, měření délky, úhlů apod. s automatickou a manuální kalibrací |  |  |  |
| 2 ks ploché speciální medicínské vysocekontrastní LCD monitory (LIVE+REFerenční obraz) s úhlopříčkou min 19“ (rozlišení min. 1,2 Mpix, max. svítivost min. 600 cd/m², neprokládané řádkování, obnovovací frekvence min. 70 Hz) na monitorovém pojízdném stropním stativu ve vyšetřovně a 1 ks kontrolní monitor pro LIVE obraz stejné kvality v ovladovně |  |  |  |
| Možnost archivace obrazové informace na CD-R a DVD na pozadí ve formátu DICOM, TIFF a AVI s možností vypálení i DICOM prohlížeče |  |  |  |
| Zobrazení a záznam hodnot dávky na pacienta a jejich export prostřednictvím DICOM (strukturovaný dose report) |  |  |  |
| Možnost připojení do počítačové sítě PACS a do NISu/RISu ve formátu DICOM – DICOM Send, DICOM Storage Commitment, výstup na tiskárnu ve formátu DICOM Print, DICOM Worklist a DICOM MPPS |  |  |  |
| Požadované příslušenství: Záložní zdroj (UPS) pro stanici |  |  |  |
| Bezdrátový multifunkční nožní spínač pro ovládání expozice |  |  |  |
| Intercom – oboustranné dorozumívací zařízení mezi ovladovnou a vyšetřovnou |  |  |  |
| Elektrický rozvaděč s ovládacími tlačítky |  |  |  |
| Ochrana proti záření umístěná na rentgence a vyšetřovacím stole |  |  |  |
| Ochranný štít na pojízdném stropním závěsu – mobilní Pb ochrana proti záření |  |  |  |