# Příloha č. 1 Zadávací dokumentace – Požadované technické parametry

„Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj – Endoskopie“

POŽADOVANÉ  TECHNICKÉ  PARAMETRY

| Do této přílohy účastník musí uvést ke každému parametru, zda nabízený přístroj požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného přístroje. Na technické parametry, které nejsou označeny minimální nebo maximální hodnotou, zadavatel připouští toleranční rozsah +- 10%. 1. část – Videoduodenoskop (1ks). Parametr; Ano / Ne; Reálná hodnota; Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce). Optický systém:. Zorné pole minimálně 100°. Směr pohledu - šikmý pohled s úhlem 15°. Hloubka pole 5 - 60 mm. Zaváděcí tubus:. Vnější průměr tubusu maximálně 12 mm. Průměr distálního konce maximálně 14 mm. Pracovní délka minimálně 1200 mm. Pracovní kanál:. Vnitřní průměr minimálně 4,2 mm. Ohybová část:. Rozsah angulace: nahoru 120° dolů 90° doprava 110° doleva 90°. Přístroj musí být plně kompatibilní se stávající endoskopickou technikou (zdroj světla CLV-190 Exera III Olympus, videoprocesor CV-190 Exera III Olympus) na pracovišti endoskopického centra zadavatele.. |  |
| --- | --- |
| 2. část – Videokolonoskopická věž (1 ks) |  |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne |  | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |  |
| 1) LCD monitor: |  |  |  |  |  |
| úhlopříčka min. 32“ |  |  |  |  |  |
| 4K UHD rozlišení obrazu (3840 × 2160) |  |  |  |  |  |
| minimální kontrast 1000:1 |  |  |  |  |  |
| zobrazovací úhel alespoň 178° |  |  |  |  |  |
| antireflexní úprava |  |  |  |  |  |
| certifikace MDE |  |  |  |  |  |
| zavěšení – 100 mmVESA/WVESA |  |  |  |  |  |
| 2)Endoskopická jednotka (videoprocesor včetně světelného zdroje) : |  |  |  |  |  |
| zobrazování pomocí filtrovaného světla, kde jsou k osvětlení pozorované oblasti využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). |  |  |  |  |  |
| zobrazování pomocí filtrovaného světla, kde k osvětlení pozorované oblasti jsou využita zelená (520-585 nm), okrová (590-610 nm) a červená (620-640 nm) pásma vlnových délek. |  |  |  |  |  |
| elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti ovládané stisknutím tlačítka přímo na ovládací sekci endoskopu ve dvou módech: Normal (hloubka pole 3 - 100 mm), Near (hloubka pole 1,5 – 5,5 mm) |  |  |  |  |  |
| zobrazovací systém – barevný CCD a CMOS čip s rozlišením SDTV i HDTV |  |  |  |  |  |
| Automatic Gain Control (AGC) - automatické řízení jasu čipu – zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu |  |  |  |  |  |
| obrazový výstup – 16:9 nebo 4:3 |  |  |  |  |  |
| nastavení velikosti zobrazení |  |  |  |  |  |
| nastavení zvýraznění obrazu |  |  |  |  |  |
| automatické nastavení bílé - nebo ručně přes čelní panel |  |  |  |  |  |
| Iris Mode – potlačení odlesků v obraze - celoplošné/místní/kombinované |  |  |  |  |  |
| zmrazení obrazu |  |  |  |  |  |
| kontinuální ukládání obrazu do interního uložiště a automatický výběr nejostřejšího snímku v případě potřeby archivace |  |  |  |  |  |
| archivace obrázků |  |  |  |  |  |
| možnost napojení endoskopu přes jednodotekový konektor |  |  |  |  |  |
| integrovaný LED světelný zdroj s min. 5 LED diodami |  |  |  |  |  |
| vzduchová pumpa |  |  |  |  |  |
| Přístroj musí být z důvodu ekonomičnosti (ochrana předchozích investic) plně kompatibilní se všemi stávajícími flexibilními endoskopy Olympus Exera III, řady 190 na pracovišti endoskopického centra zadavatele. |  |  |  |  |  |
| 3) Elektrochirurgická jednotka: |  |  |  |  |  |
| vysokofrekvenční výstup - Monopolární módy |  |  |  |  |  |
| typy módů: 4 základní módy pro monopolární řezání s nastavitelnými efekty intenzity (Čistý řezací mód, Smíšený řezací mód, Pulsní pomalý mód, Pulsní rychlý mód) 4 základní módy pro monopolární koagulaci s nastavitelnými efekty intenzity (Jemná koagulace, Silnějsí koagulace, Nejsilnější koagulace, Sprejová koagualce) |  |  |  |  |  |
| vysokofrekvenční výstup - Bipolární módy |  |  |  |  |  |
| vysokofrekvenční výstup - pro připojení Neutrální elektrody |  |  |  |  |  |
| typy módů 1 základní mód pro bipolární řezání s nastavitelnými efekty (Bipolární řezací mód) 3 základní módy pro bipolární koagulaci s nastavitelnými efekty (BisoftCoag, AutoCoag, RFCoag) |  |  |  |  |  |
| základní frekvence - 430 kHz, +- 20% |  |  |  |  |  |
| maximální výstup - 120 W |  |  |  |  |  |
| ovládání výstupu - nožním bezdrátovým pedálem |  |  |  |  |  |
| 4) Oplachovací vodní perestaltická pumpa: |  |  |  |  |  |
| ovládání přímo z endoskopu nebo přídavnou šlapkou |  |  |  |  |  |
| kontinuální nastavení výkonu přes dotyková tlačítka |  |  |  |  |  |
| automatické vypnutí v případě prázdné nádoby |  |  |  |  |  |
| autoklávovatelné příslušenství (nádobka, připojení atd.) |  |  |  |  |  |
| průtok - max. 750ml/min přes pracovní kanál |  |  |  |  |  |
| průtok - max. 230ml/min přes přídavný oplach. kanál |  |  |  |  |  |
| 5) Insuflační jednotka CO2: |  |  |  |  |  |
| zařízení pro insuflaci pacienta plynem CO2 při endoskopických výkonech v zažívacím traktu. |  |  |  |  |  |
| CO2 plyn určený pro zdravotnické použití (láhev nebo rozvod) |  |  |  |  |  |
| indikace zdrojového tlaku (prostřednictvím LED kontrolek) |  |  |  |  |  |
| tlak přiváděného plynu (maximální tlak pro přívod 45 kPa) |  |  |  |  |  |
| možnost nastavení času (po uplynutí nastaveného času se ukončí přívod plynu) |  |  |  |  |  |
| 6) Pojízdný endoskopický vozík: |  |  |  |  |  |
| mobilní, pět polic, minimálně jedna výsuvná |  |  |  |  |  |
| držák pro dva endoskopy |  |  |  |  |  |
| polohovatelné rameno na monitor, uchycení VESA |  |  |  |  |  |
| homologovaná šestizásuvka 230V/50Hz, přívod 3m |  |  |  |  |  |
| 7) Videokolonoskop: |  |  |  |  |  |
| Videokolonoskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, kde k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). |  |  |  |  |  |
| Videokolonoskop musí umožňovat zobrazení pomocí filtrovaného světla, kde k osvětlení pozorované oblasti jsou využita zelená (520-585 nm), okrová (590-610 nm) a červená (620-640 nm) pásma vlnových délek. |  |  |  |  |  |
| Zobrazovací systém endoskopu musí být barevný CMOS čip s rozlišením HDTV 1080/50i |  |  |  |  |  |
| a) technologie tubusu a propojení s endoskopickou věží: |  |  |  |  |  |
| endoskop musí umožňovat vysoce účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy |  |  |  |  |  |
| endoskop musí mít vysoce flexibilní úsek v distální části tubusu umožňující výrazně hladší průchod ostrými zahnutími střeva |  |  |  |  |  |
| nastavitelná rigidita tubusu ve třech stupních |  |  |  |  |  |
| možnost připojení endoskopu k videořetězci pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití stand. krytů |  |  |  |  |  |
| musí mít 3 svazky světlovodných vláken (světlovodných čoček) v distálním konci endoskopu pro zajištění rovnoměrného osvětlení vyšetřované oblasti |  |  |  |  |  |
| integrovaná anténa ve flexibilní části přístroje pro připojení k zařízení umožňující zobrazení aktuální pozice endoskopu v těle pacienta |  |  |  |  |  |
| b) optický systém |  |  |  |  |  |
| zorné pole – min. 170° (v Normal modu), min. 160° (v Near modu) |  |  |  |  |  |
| směr pohledu - přímý pohled |  |  |  |  |  |
| hloubka pole: 1,5 - 100 mm |  |  |  |  |  |
| možnost elektronického nastavení zaostřovací vzdálenosti ve dvou módech: mód Normal - hloubka pole 3 - 100mm mód Near - hloubka pole 1,5 - 5,5 mm |  |  |  |  |  |
| - zaváděcí tubus |  |  |  |  |  |
| vnější průměr distálního konce – max. 14 mm |  |  |  |  |  |
| vnější průměr tubusu – max. 13 mm |  |  |  |  |  |
| pracovní délka – min. 1600 mm |  |  |  |  |  |
| musí mít přídavný oplachový kanál – tzv. waterJet |  |  |  |  |  |
| pracovní kanál – min. 3,5 mm |  |  |  |  |  |
| d) ohybová část - rozsah angulace vždy min.: nahoru 180°, dolů 180°, doprava 160°, doleva 160° |  |  |  |  |  |
| 3. část – Dezinfektor pro endoskopy (1ks). Parametr; Ano / Ne; Reálná hodnota; Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce). dezinfektor pro 2 flexibilní endoskopické přístroje. termochemická desinfekce. nezávisle na sobě probíhající dezinfekční cykly ve 2 asynchronních komorách. samostatné, nezávislé mycí komory, každá komora musí mít vlastní řídící jednotku. automatické provádění těsnosti (integrovaný tester těsnosti). profouknutí endoskopu v závěru dezinfekčního programu. identifikace endoskopu a tisk záznamu o provedeném procesu dezinfekce přístroje. délka kompletního cyklu (mytí, desinfekce) maximálně 30 minut při použití PA, při použití GA max 50 min. kompatibilita: se všemi běžně dostupnými endoskopy na trhu, mj. Olympus. možnost PA (Kyselina peroctová) i GA (Glutaraldehyd) - vysoký stupeň desinfekce a sterilizace. kompatibilita: v ceně kompletní sada spojek na endoskopy Olympus. integrovaný bakteriální filtr. samodesinfekční program. přední plnění. průhledná, skleněná dvířka pro vizuální kontrolu. archivace dat na USB. úpravna vody na požadovanou kvalitu vody (tvrdost vody v místě instalace 1,2 mmol/l), předřadné externí filtry na vodovodní řád součástí dodávky – dvoufázová předfiltrace a 1 μm a 0,4 μm. alarmy (připojení konektorů, stav chemikálií, účinnost). záznamové zařízení pro dokumentaci procesu a validací včetně tiskárny. automatický dávkovač chemikálií. sušení vnějšího povrchu endoskopů. provedení z nerezové oceli. umožňuje závěrečný oplach sterilní vodou s přídavkem leštícího prostředku pro ošetření materiálu. vzduchový kompresor na profouknutí ventilů. české menu. přístroj splňuje vyhlášku pro dvoustupňovou dezinfekci (závěrečný oplach pomocí aqua-purifikata medicinální vody), i normu ISO. spotřební materiál v originálních baleních na provedení prvních minimálně 50 dezinfekčních cyklů. |  |
| 4. část – Videogastroskop (1 ks) |  |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne |  | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |  |
| Videogastroskop umožňující využití úzkopásmového zobrazení, kde k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). |  |  |  |  |  |
| Zobrazovací systém endoskopu musí být barevný CCD čip s rozlišením HDTV 1080/50i |  |  |  |  |  |
| a) optický systém |  |  |  |  |  |
| zorné pole – min. 140° |  |  |  |  |  |
| směr pohledu - přímý pohled |  |  |  |  |  |
| hloubka pole: 2 -100 mm |  |  |  |  |  |
| b) zaváděcí tubus |  |  |  |  |  |
| vnější průměr distálního konce – max. 10 mm |  |  |  |  |  |
| vnější průměr tubusu – max. 10 mm |  |  |  |  |  |
| pracovní délka – min. 1000 mm |  |  |  |  |  |
| přídavný oplachový kanál – tzv. WaterJet |  |  |  |  |  |
| c) pracovní kanál vnitřní průměr – min. 2,5 mm |  |  |  |  |  |
| d) ohybová část |  |  |  |  |  |
| rozsah angulace vždy min.: nahoru 210°, dolů 90°, doprava 100°, doleva 100° |  |  |  |  |  |
| Přístroj musí být z důvodu ekonomičnosti (ochrana předchozích investic) plně kompatibilní se stávající endoskopickou technikou (zdroj světla CLV-190 Olympus Exera III a videoprocesor CV-190 Olympus Exera III) na pracovišti endoskopického centra zadavatele. |  |  |  |  |  |