## List1
VZ -Dodávka stomatologické soupravy
P/014/INV/22
Příloha č.1 - Požadované technické parametry stomatologické soupravy
| Parametr | Uchazeč uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | uchazeč doplní typ a technické parametry nabízeného přístroje
Požadované parametry stomatologické soupravy | Stomatologická souprava s příslušenstvím
kompletní systém pro stomatologickou ordinaci obsahující zubařské křeslo, stomatologický unit, nástroje asistenta, operační světlo a blok podpory s plivátkem
použitelné pro dětské i dospělé pacienty
Zubařské křeslo:
polohovací opěrka hlavy s min. dvojitým kloubem
elektromechanický zvedací systém s možností nastavení 4 poloh a s možností vyvolání Trendelenburgovy polohy stiskem tlačítka
nosnost křesla min. 180 kg
minimální výška křesla 350mm
maximální výška křesla 830mm
ergonomicky synchronizované pohyby kloubů sedadla - antisvlékací efekt;
levá opěrka ruky pacienta s možností sklopení o 45 stupňů
ovládání křesla ze třech pozic (lékař, sestra, nožní ovladač)
možnost přerušení práce aktivních savek, okamžitě po sešlápnutí základny křesla v jakémkoli místě
Stomatologický unit:
samostatně stojící křeslo, nezávislé na těle jednotky, tj. plivátkového bloku
souprava musí mít integrovaný odlučovač amalgámu – typ odlučovače vhodný pro požadovaný účel, odpovídající technologii výrobce (sedimentační nebo odstředivý); minimálně 97% účinnost odlučování dle normy ČSN EN ISO 11 143
souprava musí mít keramické plivátko; odolné proti znečištění
multifunkční pedál s regulací otáček a ovládání pohybu křesla
napojení na stávající kompresor DUO/M, vč. odsávaní
Strana asistenta:
ovládací panel s ovládáním pohybu křesla, instrumentů, plivátka, pohárku a osvětlení, s časovačem
výškově nastavitelné a otočné rameno - pohodlný přístup k nástrojům, držák pro min. 4 nástroje (vysokovýkonné odsávání, odsávačka slin a ovládací panel)
automatický proplachovací systém savek
souprava musí mít standardní sání s velkou a malou odsávačkou na straně asistence
Operační světlo:
umístitelné ve správném úhlu vzhledem k pacientovi
možnost nastavení intenzity
intenzita světla 35 000 lux
teplota světla minimálně 5000K
LED provedení hlavního osvětlení
Strana lékaře:
horní vedení biče přístrojů (5x nástrojů) s možností aretace ve dvou pozicích
ovládací panel s ovládáním pohybu křesla, instrumentů, plivátka, pohárku a osvětlení, s časovačem a zobrazovanými údaji na alfanumerickém displeji
individuální regulace chlazení pro min. 4x nástroje
pracovní plocha - prostor pro 2x tácky včetně těchto 2x tácků jako součást dodávky (u stolku lékaře)
nosnost tácku min. 2,5 kg
délka hadic nástrojů minimálně 90cm
1 ks stříkačka (voda, vzduch, sprej)
1 ks ultrazvuk na OZK s LED osvětlením
1 ks mikromotor světelný s hadici a rozsahem otáček 100 – 40.000 ot/min včetně modrého kolénka, převod 1:1
1 ks mikromotor světelný s hadici a rozsahem otáček 100 – 40.000 ot/min včetně červeného kolénka, převod 1:5
1 ks vzduchová pozice včetně LED rychlospojky
Příslušenství požadované pro stomatologické křeslo/soupravu:
materiály pro údržbu a použití ve zdravotnictví
vodní blok s lahví na destilovanou vodu s možností provádění manuální hygieny savek a strany lékaře
filtr pro úpravu vody z řádu do všech částí soupravy
ordinační otočná židlička lékaře s minimální nosností 150 kg a minimálním rozsahem nastavení výšky 18 cm
ordinační otočná židlička asistenta s minimální nosností 150 kg a minimálním rozsahem nastavení výšky 18 cm