# Příloha č. 1 Zadávací dokumentace – Požadované technické parametry

„Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj – Centrální monitoring II“

POŽADOVANÉ  TECHNICKÉ  PARAMETRY

Do této přílohy účastník musí uvést ke každému parametru, zda nabízený přístroj požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného přístroje. Na technické parametry, které nejsou označeny minimální nebo maximální hodnotou, zadavatel připouští toleranční rozsah +- 10%. Poznámka: Jestliže ve výjimečných případech obsahuje zadávací dokumentace požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel v takovém případě akceptuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky na stejné nebo vyšší úrovni řešení. Parametr; Ano / Ne; Reálná hodnota; Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce). ČÁST 1 VZ – Hemodynamický monitor. Hemodynamický, neinvazivní modul/monitor:. Přenosný, zcela neinvazivní hemodynamický monitor pro sledování srdečního výdeje a dalších parametrů. Ovládání v ČJ. kontinuální měření. možnost výběru zobrazených parametrů na obrazovce. dotyková obrazovka min. 10“. zobrazení trendů minimálně 7dní (možnost změny měřítka). zobrazení numerické, grafické a dynamické hodnocení. data uložena po dobu až 7 měsíců. Prohlížení událostí. získání Hemodynamických parametrů pacienta do 2 minut od zahájení monitorace. modul měření SpO2. modul měření NIBP. mimo senzorů není k monitoraci potřeba žádný další spotřební materiál. baterie na 5h provozu. hmotnost do 4,5kg. napájení 220V-240V v souladu s normou IEC/EN 60601-1. komunikační porty: USB (pro export dat), sériový port, Ethernet. zabudovaný Wi-fi modul pro komunikaci. transportní taška. Měřené parametry:. Srdeční výdej (CO). Srdeční index (CI),. Tepový objem (SV),. Index tepového objemu (SVI),. Variace tepového objemu (SVV),. Tepová frekvence (HR),. Doba komorové ejekce (VET),. Střední arteriální tlak (MAP),. Systolický krevní tlak (SBP),. Diastolický krevní tlak (DBP),. Okysličování krve (SpO2). Celková periferní rezistence (TPR),. Index celkové periferní rezistence (TPRI),. Srdeční výkon (CP),. Index srdečního výkonu (CPI),. Index dodávky kyslíku (DO2I),. Elektrická impedance hrudní dutiny (Z0),. Obsah hrudní tekutiny (TFC),. Změna obsahu hrudní tekutiny za přednastavené časové období (TFCd),. Obsah hrudní tekutiny od výchozí hodnoty (TFCd0).. Možnost i ručního zadaní těchto parametrů - hemoglobin (Hgb), okysličení krve (SpO2) a střední arteriální tlak (MAP). ČÁST 2 VZ – Centrály a monitory. Centrála + monitory (1+7 ARO). modulární typ monitorů životních funkcí. barevná LCD obrazovka o velikosti min. 19“, rozlišení min. XVGA 1024 x 768. 6 stop na obrazovce, monitoring až 18 parametrů. uživatelské prostředí v českém jazyce. režim velkých číslic, uživatelsky konfigurovatelné parametry i rozmístění. 5 konfiguračních profilů obrazovky a monitorovaných parametrů. grafické i tabulkové trendy měřených parametrů za dobu posledních min. 90 hodin včetně jejich tisku, přenos dat z monitoru do modulu a mezi monitory. alarmy vitálních funkcí signalizované vizuálně i zvukově podle jejich závažnosti – více úrovní. monitor vybaven funkcí pro kontrolu alarmů v jednom místě, a to jak jejich aktuálního nastavení, tak i přehled posledních alarmových hlášení všech monitorovaných vitálních funkcí. režim „stand-by“ (bez spuštění alarmů). přenos dat z monitoru VF do modulu a mezi monitory VF bez nutnosti nulování IBP při přenosu modulů mezi monitory. ovládání pouze pomocí dotykové obrazovky s výjimkou tlačítka hlavního vypínače, které je umístěno mimo dotykovou obrazovku. napájení 220V-240V. automatické zobrazení alarmů z vybraného monitoru, zapojeného v shodné síti a plné zobrazení takových monitorů. možnost připojení infúzní techniky, ventilátorů apod., zobrazení jejich dat na monitoru a přenos na centrální stanici. možnost připojení čtečky čárových kódů. min. 4 USB porty. samostatný modul/monitor měření bolesti metodou analýzy variability srdečního rytmu (bez nutnosti použití dalšího spotřebního materiálu). samostatný modul/monitor pro 100% neinvazivní, Hemodynamické, kontinuální monitorování s možností monitorace do max. 2 minut. Základní měřené parametry. EKG 3-5, 12 svodů; zobrazení tepové frekvence, analýzy arytmií, analýza ST segmentu, NIBP sys/dias/střed tlak, měření auto/manuál. 2x IBP s možností rozšíření na 4x IBP. SpO2 zobrazení pletysmografické křivky, automatické rozpoznání čidla. Respirace zobrazení křivky a frekvence. 2x teplota. 1 modul CO pro měření srdečního výdeje. možnost dalšího rozšíření přenositelných modulů (C.O., BIS, EEG, SvO2,...). součástí dodávky je kompletní příslušenství ke všem měřeným parametrům. uchycení musí být realizováno na stávající zdrojové mosty na boxech, kde je horizontální police. uchyceni monitorů na velíně - nejlépe mobilní konzoly na zeď. Centrální stanice technická specifikace:. kompletní ovládání v českém jazyce ovládání pomocí 2 barevných dotykových obrazovek o velikosti min. 22“, klávesnice a myši. funkce ADT (příjem – propouštění – překlad). zobrazení 16 stop současně. detailní zobrazení libovolného pacientského monitoru bez přerušení monitoringu ostatních pacientů. obousměrná komunikace s připojenými monitory, schopnost nastavení alarmových hranic a utišení aktuálního zvukového alarmu z centrální stanice. USB, RJ45, VGA/DVI, RS-232, audio výstup. síťové připojení přes rozhraní Ethernet. uchování plného záznamu až 5 vybraných křivek ve vzájemné vazbě za dobu posledních minimálně 72 hodin u 1 pacienta a všech připojených monitorů. možnost sdílení a ovládání plného záznamu až 5 vybraných křivek ve vzájemné vazbě za dobu posledních minimálně 72 hodin u 1 pacienta a všech připojených monitorů, prostřednictvím jakéhokoliv mobilního zařízení, odkudkoliv. možnost on-line nahlížení na jakýkoliv z pacientských monitorů vitálních funkcí, prostřednictvím jakéhokoliv mobilního zařízení, odkudkoliv. možnost zobrazení pro 1 pacienta minimálně 4 vybrané křivky, nebo 2 křivky a 2 trendy. laserová tiskárna pro tisk formátu A4. možnost zobrazení 4 sloupců na obrazovce. operační systém ve verzi podporované výrobcem. trendy – možnost frekvence záznamů 1/min až 1/den. všechna data schémat a grafy mohou být ukládána a tištěna ve formátu pdf. životní funkce mohou být uspořádány do skupin. možnost vkládání poznámek do tiskových sestav. funkce „pravítko“ a měření v cm pro měření křivek. uchovávání dat (trendů) pacienta i po jeho odpojení s možností prohlédnutí dat za posledních 7 dní. archivace pacientských dat (veškerých artefaktů) až na 72h. vzdálený přístup na data pacientů z mobilních zařízení lékařů, odkudkoliv. „pravítko“ a měření v cm pro měření křivek. kontinuální záznam všech křivek pacienta, analýza EKG, zobrazení 12ti svodového EKG. možnost tisků na laserové tiskárně v diagnostické kvalitě. historie alarmů. archivace číselných hodnot vitálních funkcí pacienta, možnost tvorby vlastních grafů a tabulek, velmi snadné využití, možnost tisku. aplikace poskytující vzdálený pohled na lůžkový monitor pacienta a detailní přehled o jeho aktuálních vitálních funkcích. Technická specifikace modul/monitor bolesti:. přístroj pro kontinuální měření analgezie. provoz bez potřeby jakéhokoliv spotřebního materiálu.. připojení na monitor vitálních funkcí pro získání EKG. displej o velikosti min 8“. možnost exportu dat do MS Excel. výstup: Data export - USB interface,. uživatelské prostředí: ČJ. možnost uchycení na infúzní stojan,. měření bolesti metodou analýzy variability srdečního rytmu HRV (Heart rate variability).

Centrála + monitory (1+6 ortopedie JIP). modulární typ monitorů životních funkcí. barevná LCD obrazovka o velikosti MIN. 12“, rozlišení min. XVGA 1024 x 768. 6 stop na obrazovce, monitoring až 18 parametrů. uživatelské prostředí v českém jazyce. režim velkých číslic, uživatelsky konfigurovatelné parametry i rozmístění. 5 konfiguračních profilů obrazovky a monitorovaných parametrů. grafické i tabulkové trendy měřených parametrů za dobu posledních min. 72 hodin včetně jejich tisku, přenos dat z monitoru do modulu a mezi monitory. alarmy vitálních funkcí signalizované vizuálně i zvukově podle jejich závažnosti – více úrovní. monitor je vybaven funkcí pro kontrolu alarmů v jednom místě, a to jak jejich aktuálního nastavení, tak i přehled posledních alarmových hlášení všech monitorovaných vitálních funkcí. režim „stand-by“ (bez spuštění alarmů). přenos dat z monitoru VF do modulu a mezi monitory VF při přenosu modulů mezi monitory. ovládání pouze pomocí dotykové obrazovky s výjimkou tlačítka hlavního vypínače, které je umístěno mimo dotykovou obrazovku. napájení 220V-240V. záložní baterii umožňující min. 3 hod provozu. automatické zobrazení alarmů z vybraného monitoru, zapojeného v shodné síti a plné zobrazení takových monitorů. možnost připojení infúzní techniky, ventilátorů apod., zobrazení jejich dat na monitoru a přenos na centrální stanici. možnost připojení čtečky čárových kódů. min. 4 USB porty. váha max. 4,5 kg. možnost rozšíření o modul měření bolesti metodou analýzy variability srdečního rytmu (bez nutnosti použití dalšího spotřebního materiálu). možnost rozšíření o modul/monitor pro 100% neinvazivní, Hemodynamické, kontinuální monitorování s možností monitorace do max. 2 minut. Základní měřené parametry (výbava měřených parametrů. dle oddělení). EKG 3-5 svodů; zobrazení tepové frekvence, analýzy arytmií, analýza ST segmentu, NIBP sys/dias/střed tlak, měření auto/manuál. 2x IBP, možnost rozšíření až na 4x IBP. SpO2 zobrazení pletysmografické křivky, automatické rozpoznání čidla. Resp; zobrazení křivky a frekvence. 2x teplota. Možnost dalšího rozšíření o měření CO2 přenositelným modulem. možnost dalšího rozšíření přenositelných modulů (možnost rozšíření o EEG, CO2, BIS, SvO2, C.O.,..). součástí dodávky je kompletní příslušenství ke všem měřeným parametrům. uchycení monitoru dle potřeby uživatele. Centrální stanice. kompletní ovládání v českém jazyce. ovládání pomocí barevné dotykové obrazovky o velikosti min. 22“, klávesnice a myši. funkce ADT (příjem – propouštění – překlad). zobrazení 16 stop současně. detailní zobrazení libovolného pacientského monitoru bez přerušení monitoringu ostatních pacientů. obousměrná komunikace s připojenými monitory, schopnost nastavení alarmových hranic a utišení aktuálního zvukového alarmu z centrální stanice. USB, RJ45, VGA/DVI, RS-232, audio výstup. síťové připojení přes rozhraní Ethernet. možnost dalšího rozšíření o uchování plného záznamu až 5 vybraných křivek ve vzájemné vazbě za dobu posledních minimálně 72 hodin u 1 pacienta a všech připojených monitorů. možnost sdílení a ovládání plného záznamu až 5 vybraných křivek ve vzájemné vazbě za dobu posledních minimálně 72 hodin u 1 pacienta a všech připojených monitorů prostřednictvím jakéhokoliv mobilního zařízení, odkudkoliv. možnost dalšího rozšíření o on-line nahlížení na jakýkoliv z pacientských monitorů vitálních funkcí, prostřednictvím jakéhokoliv mobilního zařízení, odkudkoliv. možnost zobrazení pro 1 pacienta minimálně 4 vybrané křivky, nebo 2 křivky a 2 trendy. laserová tiskárna pro tisk formátu A4. možnost zobrazení 4 sloupců na obrazovce. operační systém ve verzi podporované výrobcem. trendy – možnost frekvence záznamů 1/min až 1/den. všechna data schémat a grafy mohou být ukládána a tištěna ve formátu .pdf. životní funkce mohou být uspořádány do skupin. možnost vkládání poznámek do tiskových sestav. funkce „pravítko“ a měření v cm pro měření křivek. uchovávání dat (trendů) pacienta i po jeho odpojení s možností prohlédnutí dat za posledních 7 dní. Monitorovací systém musí splňovat podmínku možnosti využití současného klinického a archivačního systému k vyhodnocování a uchovávání pacientských dat, z důvodu vzájemného multioborového využívání a sledování pacientů a také vzájemnou propojitelnost s monitory na Interní JIP a Dospávacím oddělení – v rámci možnosti přesouvání a posilování různých oddělení, dle aktuálních potřeb.