## List1
Příloha č. 8 Minimální technické podmínky pro část 2
PČV | Název položky | Množství
200000 | Endoskopická věž pro arthroskopické výkony ve 4K rozlišení | 1
| 4K UHD hlavní monitor | 1
· Úhlopříčka min. 32“
· Kontrast min. 1000:1
· Odezva max. 18 ms
· Pozorovací úhel min. 178°/178°
· Jas min. 650 cd/m2
· Rozlišení min. 3840 x 2160 px
· Umístění monitoru na endoskopickém vozíku na flexibilním rameni s možností polohování do všech směrů, rameno s krytím kabelů určené pro použití ve zdravotnictví.
· Vstupy min. Display Port 1.2, HDMI 2.0, VGA
· Hliníkové krytí s odolností min. IP65
· Podpora ALS
· Podpora PIP a PBP
· Výrobcem přednastavené standardy pro min. BT2020 a REC.709
· MDE certifikace a DIN6868-157
| Kamerová jednotka | 1
· 4K kamerová jednotka, výstupní rozlišení min. 3840 x 2160
· Možnost nahrávání videa a fotografií přímo do kamerové jednotky přes USB disk v min. Full HD rozlišení 1080p případně možnost dodání externího nahrávacího zařízení
· Součástí dodávky 1TB SSD USB 3.1 disk pro ukládání videa a fotografií, čtení min. 450 MB/s
· Min. 2 programovatelná tlačítka na kamerové hlavě pro ovládání min. 4 funkcí
· Možnost zadávání pacientských dat přes klávesnici (klávesnice součástí dodávky)
· Součástí kamerové jednotky musí být integrovaný systém pro filtraci barevných spekter pro zviditelnění tkáňových struktur ovladatelný z kamerové hlavy nezávislý na světelném zdroji
· Kamerová jednotka musí umožnit nastavení individuálních uživatelských módů pro filtraci barevných spekter na celé barevné škále VIS a musí obsahovat přednastavené programy pro min. 5 chirurgický oborů
· Systém musí obsahovat minimálně 6 módů z toho 3 se změnou barevného spektra, 2 se změnou kontrastu a 1 se změnou jasu operačního pole
· Pro větší bezpečnost je v módu filtrace barevných spekter zobrazena ikona v rohu monitoru
· Min. 2 nezávislé výstupy ve 4 K a 2 nezávislé výstupy ve Full HD (celkem 4 video výstupy) musí být vedeny pomocí jednoho kabelu HDMI 2.0 nebo 4x SDI propojení pro nativní 4 K přenos
· Ovládání kamerové jednotky pomocí barevného dotykového displeje na předním panelu jednotky, automatické přizpůsobení podsvícení displeje osvětlení na sále (zařízení neruší operatéra)
· Uložení min. 20 uživatelských nastavení
· Propojení se světelným zdrojem pomocí datového kabelu – automatická regulace jasu
· Možnost připojení Full HD, ICG a PDD kamerové hlavy bez nutnosti dalších modulů případně dodání separátní Full HD jednotky podporující 1-čipové a 3-čipové kamerové hlavy s CMOS a CCD technologií
· Zobrazení aktuálních hodnot insuflace, světelného zdroje a pumpy (průtok a tlak) na všech připojených monitorech
| UHD Kamerová hlava sterilizovatelná v autoklávu | 1
· 3 čipová CMOS kamerová hlava
· Nativní rozlišení čipu min. 3840 x 2160 px, sub-sampling min. 4:2:0 nebo nativní snímání bez dalších digitálních úprav
· Celokovové tělo pro optimální chlazení a ergonomii
· 2 programovatelná tlačítka pro ovládání min. 4 funkcí pomocí dlouhého a krátkého stisku
· Výměnné objektivy s různou ohniskovou vzdáleností pro optiky od 1,9 do 10 mm s možností optického ZOOM nebo automatické ostření pomocí jednoho tlačítka
· Objektiv pro optiky < 7 mm
· Podpora úzkopásmového zobrazení
· Autoklávovatelná do 134 °C
| Zdroj světla | 1
· Zdroj světla jako samostatný přístroj nebo jako součást kamerové jednotky
· Technologie LED adekvátní k 300 W xenonové výbojce
· Životnost lampy min. 10 000 hod
· Karusel pro světlovodné kabely vůrobců min. Olympus, Storz, Wolf, ACMI nebo řešení pomocí přechodek (součástí dodávky)
· Tichý provoz pro snížení hluku na operačním sále, max. 25 dB
· Možnost vypínání a zapínání světelného zdroje pomocí tlačítka na kamerové hlavě
· Automatické uzavření světelného výstupu po vytažení světlovodného kabelu – monitorace pomocí laserového senzoru
Shaverová jednotka včetně ovládacího pedálu a motoru
· Mikroprocesorem řízená motorová jednotka – samostatný přístroj pro maximální variabilitu v případě poruchy
· Ovládání pomocí dotykového displeje
· Propojení s artropumpou pomocí datového kabelu (zadavatel nepřipouští propojení pomocí indukčního senzoru z důvodu bezpečnosti pacienta), automatické zvýšení průtoku pumpy v případě spuštění shaveru
· Resterilizovatelné i jednorázové frézy
· Možnost připojení dvou nástrojů současně – min. 2 univerzální konektory pro ruční nástroje
· Řídící jednotka musí podporovat koncovky pro shaver, mini-shaver pro malé klouby a vrtačku se standardním sklíčidlem
· Automatická registrace frézek a nastavení příslušných parametrů
· Optická a akustická signalizace
· Možnost ovládání pomocí pedálu a ovládacích tlačítek na ručním nástroji
· možnost rotace oběma směry a oscilace
· možnost nastavení startovní pozice frézky pro maximální bezpečnost pacienta
| Ruční nástroj | 2
· Universální nástroj pro shaverovací frézy, možnost připojení sklíčidla pro standardní vrtáky
· min. 500 - 10 000 otáček/min.
· min. 500 - 3000 oscilací/min.
· Odsávání regulovatelné na nástroji
· Ovládání přímo na ručním nástroji a pomocí pedálu
· Možnost připojení sklíčidla pro standardní vrtáky
· Možnost připojení fréz min. 3,5 - 6 mm
· Propojení s pumpou pomocí datového kabelu
| Artroskopická duální pumpa | 1
· Kombinovaná pumpa pro oplach a odsávání – samostatný přístroj pro maximální variabilitu v případě poruchy
· Řízená mikroprocesorem – řízený průtok i odtok roztoku
· Možnost použití pumpy pouze pro oplach bez nutnosti řízeného odsávání pro maximální ekonomiku provozu
· Automatická identifikace hadicového setu pro maximální bezpečnost pacienta
· Standardní měření tlaku tlakovým senzorem
· Měření pravého tlaku u endoskopu pro větší bezpečnost pacienta – přívod roztoku k pumpě pomocí hadice s balónovým systémem
· Tlak regulovatelný min. 10–150 mmHg s omezením dle módu na max. 20/30/40/70 mmHg ±10 %
· Průtok regulovatelný dle nastaveného módu 50/150/300 ml/min. ±10 %
· Sání regulovatelné dle módu 500/850/1200 ml/min. ±10 %
· Maximální flow rate 2 500 ml/min.
· Režim Wash – zvýšený průtok na krátký časový úsek pro vyčištění operačního pole
· Ovládání pomocí pedálu a dotykového displeje/tlačítek
· Propojení se shaverem pomocí datového kabelu
| Přístroj pro bipolární vaporizaci tkáně | 1
· Výkon až 0 – 380 W
· Jednotka dedikována pro artroskopické výkony
· Režimy pro řez, ablaci, koagulaci a vaporizaci
· Elektrody s odsáváním a bez odsávání
· Elektrody různých typů od 1,5 – 4 mm
· Zvuková signalizace
· Nožní a ruční ovládání
· Manuální nastavení parametrů přes dotykový displej
· Systém udržování konstantní teploty hrotu
· Příslušenství pro spuštění přístroje součástí dodávky
| Endoskopický vozík | 1
· Vozík pro medicínské využití, oddělovací transformátor
· Antistatická úprava
· Pohyblivé rameno pro upevnění hlavního monitoru
· Zásuvka na příslušenství
· Napájecí panel 230 V
· Min. 2 kola bržděná
· Držák kamerové hlavy
· Držák vaků pro oplach
· Flexibilní rameno pro hlavní monitor, s krytím kabelů uvnitř ramene, rameno určené pro použití na OS s prokázanou antibakteriální ochranou ve všech částech ramene včetně kloubů
· Zabudovaný konektor v zadních dveřích pro připojení externího monitoru
· Centrální vypínač
| Artroskopická optika | 2
· Průměr 4mm
· Úhel pohledu 30
· délka cca 180mm
· autoklávovatelná při 134°C
| Artroskopická trokarová pochva s tupým zavaděčem | 2
· pochva určená pro 4 mm optiku
· dva otočné kohouty pro přívod a odvod tekutiny
· autoklávovatelná při 134 °C
· Ochrana optiky proti poškození shaverem
| Světlovodný kabel | 2
· délka 300 cm
· průměr světlovodných vláken cca 2,5 mm
200001 | Laparoskopická věž 4K s ICG diagnostikou | 1
| 4K UHD hlavní monitor | 1
· Úhlopříčka min. 32“
· Kontrast min. 1000:1
· Odezva max. 18 ms
· Pozorovací úhel min. 178°/178°
· Jas min. 650 cd/m2
· Rozlišení min. 3840 x 2160 px
· Umístění monitoru na endoskopickém vozíku na flexibilním rameni s možností polohování do všech směrů, rameno s krytím kabelů určené pro použití ve zdravotnictví.
· Vstupy min. Display Port 1.2, HDMI 2.0, VGA
· Hliníkové krytí s odolností min. IP65
· Podpora ALS
· Podpora PIP a PBP
· Výrobcem přednastavené standardy pro min. BT2020 a REC.709
· MDE certifikace a DIN6868-157
| Kamerová jednotka | 1
· 4K kamerová jednotka, výstupní rozlišení min. 3840 x 2160
· Možnost nahrávání videa a fotografií přímo do kamerové jednotky přes USB disk v min. Full HD rozlišení 1080p případně možnost dodání externího nahrávacího zařízení
· Součástí dodávky 1TB SSD USB 3.1 disk pro ukládání videa a fotografií, čtení min. 450 MB/s
· Min. 2 programovatelná tlačítka na kamerové hlavě pro ovládání min. 4 funkcí
· Možnost zadávání pacientských dat přes klávesnici (klávesnice součástí dodávky)
· Součástí kamerové jednotky musí být integrovaný systém pro filtraci barevných spekter pro zviditelnění tkáňových struktur ovladatelný z kamerové hlavy nezávislý na světelném zdroji
· Kamerová jednotka musí umožnit nastavení individuálních uživatelských módů pro filtraci barevných spekter na celé barevné škále VIS a musí obsahovat přednastavené programy pro min. 5 chirurgický oborů
· Systém musí obsahovat minimálně 6 módů z toho 3 se změnou barevného spektra, 2 se změnou kontrastu a 1 se změnou jasu operačního pole
· Pro větší bezpečnost je v módu filtrace barevných spekter zobrazena ikona v rohu monitoru
· Min. 2 nezávislé výstupy ve 4 K a 2 nezávislé výstupy ve Full HD (celkem 4 video výstupy) musí být vedeny pomocí jednoho kabelu HDMI 2.0 nebo 4x SDI propojení pro nativní 4 K přenos
· Ovládání kamerové jednotky pomocí barevného dotykového displeje na předním panelu jednotky, automatické přizpůsobení podsvícení displeje osvětlení na sále (zařízení neruší operatéra)
· Uložení min. 20 uživatelských nastavení
· Propojení se světelným zdrojem pomocí datového kabelu – automatická regulace jasu
· Možnost připojení Full HD, ICG a PDD kamerové hlavy bez nutnosti dalších modulů případně dodání separátní Full HD jednotky podporující 1-čipové a 3-čipové kamerové hlavy s CMOS a CCD technologií
· Zobrazení aktuálních hodnot insuflace, světelného zdroje a pumpy (průtok a tlak) na všech připojených monitorech
| ICG UHD kamerová hlava | 1
· CMOS kamerová hlava
· Kamerová hlava s výstupním rozlišením min. UHD 2160p
· Celokovové tělo pro optimální chlazení a ergonomii
· 2 programovatelná tlačítka pro ovládání min. 4 funkcí
· Podpora ICG fluorescence formou overlay tzn. překrytí skutečného barevného obrazu NIR spektrem v nereálných barvách
· Podpora úzkopásmového zobrazení
· Systém pro ICG integrovaný v kamerové jednotce
| ICG/VIS kombinovaný LED zdroj světla | 1
· LED technologie se svítivostí adekvátní k 300 W xenonové výbojce - možnost dodání kombinovaného zdroje pro ICG a VIS nebo jako dva oddělené systémy)
· Životnost lampy min. 30 000 hod
· Karusel pro světlovodné kabely výrobců min. Wolf, Storz, Olympus, ACMI (zadavatel neakceptuje řešení pomocí přechodek), není vyžadováno v případě NIR zdroje světla
· Automatická regulace jasu – propojení s kamerovou jednotkou pomocí ethernetového kabelu
· Automatická clona při vytažení světlovodného kabelu, ochrana pomocí laserového senzoru
· Plynulá regulace intenzity světla
· Minimální hlučnost <25 dB
| Optika pro laparoskopii | 2
· Autoklávovatelné do 134 °C
· UHD 4k optika o průměru 10 mm, úhel pohledu 0°, 300 mm, pracovní oblast min. 25 – 95 mm (ostrý obraz bez nutnosti ostření) vhodnou pro VIS a ICG zobrazení
· Součástí dodávky bude sterilizační kontejner pro každou dodanou optiku
· světlovodný kabel s technologií fusion, průměr min. 5 mm, délka min. 3 m, autoklávovatelný vhodný pro VIS a ICG zobrazení
| Insuflátor | 1
· Hadice pro připojení láhve s plynem (DIN),
· Možnost připojení na centrální rozvod CO2
· Insuflační médium CO2
· Rychlost plnění min. 45 l/min
· Aktivní odsávání kouře – pomocí integrovaného motoru nezávislé na elektrochirurgické jednotce (Zadavatel alternativně připouští desuflační režim, který je integritní součástí insuflátoru) filtrace kouře přes HEPA filtr pro bezpečí personálu musí být součástí originální hadice pro odsávání kouře schválené výrobcem
· Integrované vyhřívání plynu před vstupem do pacienta
· Ovládání pomocí dotykového, barevného displeje, automatické přizpůsobení podsvícení displeje osvětlení na sále (zařízení neruší operatéra)
· Propojení s kamerovou jednotkou pomocí ethernetového kabelu, zobrazení hodnot o insuflaci na všech monitorech po celou dobu výkonu
· Součástí dodávky bude insuflační hadice s předehřevem plynu resterilizovatelná bez SW omezení počtu resterilizací 1 ks, hadice pro odsávání kouře 10 ks
| Multioborová pumpa pro laparoskopii a hysteroskopii | 1
· Universální pumpa pro laparoskopii, hysteroskopii, urologii a laparotomii případně možnost řešení separátními zařízeními
· Propojení s kamerovou jednotkou pomocí ethernetového kabelu, zobrazení hodnot o nastavení pumpy a aktuálních hodnotách tlaku na všech monitorech
· Nominální tok:
a. Hysteroskopie min. 750 ml/min.
b. Laparoskopie min. 0,1 – 1,8 ml
c. Urologie min. 10 – 750 ml/min.
· Nastavení tlaků:
a. Hysteroskopie min. 20 – 195 mmHg
b. Laparoskopie min. 290 mmHg
c. Urologie min. 20 – 80 mmHg
· Odsávání pomocí vakua s výkonem min. 1,7 l/min. s nastavením ve třech krocích
· Resterilizovatelné hadicové sety s RIFD ochranou
· Měření průtoku s automatickým výpočtem deficitu
· Součástí dodávky bude:
a. Láhev pro odsávací pumpu
b. Hadice k filtru 10 ks
c. 3 sady resterilizovatelných hadic s RFID ochranou pro min. 20 cyklů
d. Oplachový nástroj – připojení hadic pomocí nacvaknutí uvnitř nástroje, nástroj bez otočného segmentu (přímá dráha irigace a odsávání).
· Možnost rozšíření o váhový systém
· Přednastavené parametry pro resektoskop a hysteroskop
· Automatická kalibrace nástroje – ověření správného nastavení, průměru pracovního kanálu atd.
| Elektrokoagulační přístroj | 1
· požadovaný výstupní VF výkon – bipolární min. 390 W, monopolární min. 390 W s frekvencí 350-370 kHz
· řízený výkonným multiprocesorem s měřením 24 miliónů cyklů za vteřinu pro real-time monitoring pro bezpečnostní a výkonový systémy generátoru
· systém detekce jiskření – kontrola elektrického výboje pro maximální homogenitu řezu
· universální porty s automatickou identifikací monopolárního nebo bipolárního typu připojeného nástroje pro mezinárodní zástrčky
· porty pro zapojení min 4 bipolárních nebo 4 monopolárních aktivních elektrod
· pro všechny 4 aktivní elektrody volba autostaru
· porty pro zapojení min 4 bipolárních nástrojů pro koagulaci velkých cév do 7 mm
· jednoduchá výměna portu přímo u uživatele a umožní tak potřebnou konfiguraci monopolárních a bipolárních portů podle potřeby uživatele během celé doby životnosti přístroje
· výběr z 6 různých typů portů pro monopolár a bipolár
· ovládací a informační barevný kapacitní dotykový displej o rozlišení min. 800 x 600 bodů a úhlopříčce min. 250 mm
· zaručená technická kompatibilita bipolárního módu řezu a koagulace pro připojení bipolárního resektoskopu všech renomovaných značek (Storz, Wolf, Olympus)
· koncepčně modulární řešení, jehož základní jednotku (platformu) tvoří elektrochirurgická jednotka, generátor, kompatibilní minimálně s
a. Modulem pro disekci vodním paprskem
b. Modulem pro argon-plasma koagulaci
c. Modulem pro odsávání kouře – datové propojení s jednotkou
Programové vybavení jednotky
· přednastavené programy od výrobce podle oborů a typů výkonů
· uživatelské programování generátoru pro nejméně 20 skupin, v každé s 15 programy, přičemž každému programu lze přiřadit min. 6 algoritmů pro využití během jediné operace
· přepínání mezi výkonem, připojenými nástroji, aktivací pomocí pedálu/ruční aktivací a dalšími parametry přímo z operačního pole na nástroji a na nožním pedálu
· automatické doporučení portu pomocí jeho rozsvícení pro příslušenství podle zvoleného programu
· integrovaný WIFI komunikační interface pro konektivitu např s NIS
· programování generátoru prostřednictvím vzdáleného – bezdrátového propojení (WIFI), možnost zálohování dat na NIS případně na nezávislý server (Cloud)
· SW aplikace výrobce umožňující programování jednotky z Ipad či NTB prostřednictvím WIFI
· vzdálený update a upgrade sw jednotky výrobcem
Bezpečností parametry
· softwarová kontrola doby aktivace – možnost nastavit 1-99 sec nebo vypnout
· dynamický bezpečnostní systémem duální neutrální elektrody s automatickým nastavením hranice přechodového odporu s varovnou signalizací
· kontrola asymetrie umístění neutrální elektrody na pacientovi s varovnou signalizací
· neonatální funkce neutrální elektrody
· měření hustoty proudu na neutrální elektrodě s varovnou signalizací
Medicínské aplikační požadavky
· dva bipolární módy koagulace velkých cév a silných tkání o tloušťce do 7 mm pomocí nemodulovaného a modulovaného sinusového střídavého napětí, možnost aktivace pomocí funkce AUTOSTART
· nastavování výkonu pouze pomocí volby efektu, zobrazení max. výkonu
Požadované základní příslušenství
· 1 ks nožní pedál pro řez a koagulaci, který lze mýt v myčce
· 50 ks dělené bezpečnostní neutrální elektroda s konstrukčním prvkem pro vyrovnání potenciálu na obou částech elektrody (ekvipotenciální ochranou – proužek pro vyrovnání potenciálu bez propojení s plochou elektrody)
· 2 ks kabelu k NE
Požadované resterilizovatelné příslušenství
· Resterilizovatelný nástroj pro řez a koagulaci tkáně bipolárním proudem o délce 350 mm a pr. 5 mm, čelisti 20 mm dlouhé jemně zoubkované, zakřivené s podélnou úpravou čelistí pro bipolární řez pomocí vysokofrekvenčního proudu (v jedné čelisti je podélná drážka do které zapadá podélné ostří z druhé čelisti)
| Endoskopický vozík | 1
· Vozík pro medicínské využití, oddělovací transformátor
· Antistatická úprava
· Pohyblivé rameno pro upevnění hlavního monitoru
· Zásuvka na příslušenství
· Napájecí panel 230 V
· Min. 2 kola bržděná
· Držák kamerové hlavy
· Držák vaků pro oplach
· Flexibilní rameno pro hlavní monitor, s krytím kabelů uvnitř ramene, rameno určené pro použití na OS s prokázanou antibakteriální ochranou ve všech částech ramene včetně kloubů
· Zabudovaný konektor v zadních dveřích pro připojení externího monitoru
· Centrální vypínač
200002 | Laparoskopická věž 4K | 1
| 4K UHD hlavní monitor | 1
· Úhlopříčka min. 32“
· Kontrast min. 1000:1
· Odezva max. 18 ms
· Pozorovací úhel min. 178°/178°
· Jas min. 650 cd/m2
· Rozlišení min. 3840 x 2160 px
· Umístění monitoru na endoskopickém vozíku na flexibilním rameni s možností polohování do všech směrů, rameno s krytím kabelů určené pro použití ve zdravotnictví.
· Vstupy min. Display Port 1.2, HDMI 2.0, VGA
· Hliníkové krytí s odolností min. IP65
· Podpora ALS
· Podpora PIP a PBP
· Výrobcem přednastavené standardy pro min. BT2020 a REC.709
· MDE certifikace a DIN6868-157
| Kamerová jednotka | 1
· 4K kamerová jednotka, výstupní rozlišení min. 3840 x 2160
· Možnost nahrávání videa a fotografií přímo do kamerové jednotky přes USB disk v min. Full HD rozlišení 1080p případně možnost dodání externího nahrávacího zařízení
· Součástí dodávky 1TB SSD USB 3.1 disk pro ukládání videa a fotografií, čtení min. 450 MB/s
· Min. 2 programovatelná tlačítka na kamerové hlavě pro ovládání min. 4 funkcí
· Možnost zadávání pacientských dat přes klávesnici (klávesnice součástí dodávky)
· Součástí kamerové jednotky musí být integrovaný systém pro filtraci barevných spekter pro zviditelnění tkáňových struktur ovladatelný z kamerové hlavy nezávislý na světelném zdroji
· Kamerová jednotka musí umožnit nastavení individuálních uživatelských módů pro filtraci barevných spekter na celé barevné škále VIS a musí obsahovat přednastavené programy pro min. 5 chirurgický oborů
· Systém musí obsahovat minimálně 6 módů z toho 3 se změnou barevného spektra, 2 se změnou kontrastu a 1 se změnou jasu operačního pole
· Pro větší bezpečnost je v módu filtrace barevných spekter zobrazena ikona v rohu monitoru
· Min. 2 nezávislé výstupy ve 4 K a 2 nezávislé výstupy ve Full HD (celkem 4 video výstupy) musí být vedeny pomocí jednoho kabelu HDMI 2.0 nebo 4x SDI propojení pro nativní 4 K přenos
· Ovládání kamerové jednotky pomocí barevného dotykového displeje na předním panelu jednotky, automatické přizpůsobení podsvícení displeje osvětlení na sále (zařízení neruší operatéra)
· Uložení min. 20 uživatelských nastavení
· Propojení se světelným zdrojem pomocí datového kabelu – automatická regulace jasu
· Možnost připojení Full HD, ICG a PDD kamerové hlavy bez nutnosti dalších modulů případně dodání separátní Full HD jednotky podporující 1-čipové a 3-čipové kamerové hlavy s CMOS a CCD technologií
· Zobrazení aktuálních hodnot insuflace, světelného zdroje a pumpy (průtok a tlak) na všech připojených monitorech
| UHD kamerová hlava | 1
· 3 čipová CMOS kamerová hlava
· Nativní rozlišení čipu min. 3840 x 2160 px, sub-sampling min. 4:2:0
· Celokovové tělo pro optimální chlazení a ergonomii
· 2 programovatelná tlačítka pro ovládání min. 4 funkcí pomocí dlouhého a krátkého stisku
· Výměnné objektivy s různou ohniskovou vzdáleností pro optiky od 1,9 do 10 mm
· Objektiv s optickým ZOOM min. 13-29 mm součástí dodávky
· Podpora úzkopásmového zobrazení
· Autoklávovatelná do 134 °C
| Zdroj světla | 1
· Zdroj světla jako samostatný přístroj nebo jako součást kamerové jednotky
· Technologie LED adekvátní k 300 W xenonové výbojce
· Životnost lampy min. 10 000 hod
· Karusel pro světlovodné kabely vůrobců min. Olympus, Storz, Wolf, ACMI nebo řešení pomocí přechodek (součástí dodávky)
· Tichý provoz pro snížení hluku na operačním sále, max. 25 dB
· Možnost vypínání a zapínání světelného zdroje pomocí tlačítka na kamerové hlavě
· Automatické uzavření světelného výstupu po vytažení světlovodného kabelu – monitorace pomocí laserového senzoru
| Optika pro laparoskopii | 2
· Autoklávovatelné do 134 °C
· UHD 4k optika o průměru 10 mm, úhel pohledu 0°, 300 mm, pracovní oblast min. 25 – 95 mm (ostrý obraz bez nutnosti ostření) vhodnou pro VIS a ICG zobrazení
· Součástí dodávky bude sterilizační kontejner pro každou dodanou optiku
· světlovodný kabel s technologií fusion, průměr min. 5 mm, délka min. 3 m, autoklávovatelný vhodný pro VIS a ICG zobrazení
| Insuflátor | 1
· Hadice pro připojení láhve s plynem (DIN),
· Možnost připojení na centrální rozvod CO2
· Insuflační médium CO2
· Rychlost plnění min. 45 l/min
· Aktivní odsávání kouře – pomocí integrovaného motoru nezávislé na elektrochirurgické jednotce (Zadavatel alternativně připouští desuflační režim, který je integritní součástí insuflátoru) filtrace kouře přes HEPA filtr pro bezpečí personálu musí být součástí originální hadice pro odsávání kouře schválené výrobcem
· Integrované vyhřívání plynu před vstupem do pacienta
· Ovládání pomocí dotykového, barevného displeje, automatické přizpůsobení podsvícení displeje osvětlení na sále (zařízení neruší operatéra)
· Propojení s kamerovou jednotkou pomocí ethernetového kabelu, zobrazení hodnot o insuflaci na všech monitorech po celou dobu výkonu
· Součástí dodávky bude insuflační hadice s předehřevem plynu resterilizovatelná bez SW omezení počtu resterilizací 1 ks, hadice pro odsávání kouře 10 ks
| Multioborová pumpa pro laparoskopii a hysteroskopii | 1
· Universální pumpa pro laparoskopii, hysteroskopii, urologii a laparotomii případně možnost řešení separátními zařízeními
· Propojení s kamerovou jednotkou pomocí ethernetového kabelu, zobrazení hodnot o nastavení pumpy a aktuálních hodnotách tlaku na všech monitorech
· Nominální tok:
a. Hysteroskopie min. 750 ml/min.
b. Laparoskopie min. 0,1 – 1,8 ml
c. Urologie min. 10 – 750 ml/min.
· Nastavení tlaků:
a. Hysteroskopie min. 20 – 195 mmHg
b. Laparoskopie min. 290 mmHg
c. Urologie min. 20 – 80 mmHg
· Odsávání pomocí vakua s výkonem min. 1,7 l/min. s nastavením ve třech krocích
· Resterilizovatelné hadicové sety s RIFD ochranou
· Měření průtoku s automatickým výpočtem deficitu
· Součástí dodávky bude:
a. Láhev pro odsávací pumpu
b. Hadice k filtru 10 ks
c. 3 sady resterilizovatelných hadic s RFID ochranou pro min. 20 cyklů
d. Oplachový nástroj – připojení hadic pomocí nacvaknutí uvnitř nástroje, nástroj bez otočného segmentu (přímá dráha irigace a odsávání).
· Možnost rozšíření o váhový systém
· Přednastavené parametry pro resektoskop a hysteroskop
· Automatická kalibrace nástroje – ověření správného nastavení, průměru pracovního kanálu atd.
| Elektrokoagulační přístroj | 1
· požadovaný výstupní VF výkon – bipolární min. 390 W, monopolární min. 390 W s frekvencí 350-370 kHz
· řízený výkonným multiprocesorem s měřením 24 miliónů cyklů za vteřinu pro real-time monitoring pro bezpečnostní a výkonový systémy generátoru
· systém detekce jiskření – kontrola elektrického výboje pro maximální homogenitu řezu
· universální porty s automatickou identifikací monopolárního nebo bipolárního typu připojeného nástroje pro mezinárodní zástrčky
· porty pro zapojení min 4 bipolárních nebo 4 monopolárních aktivních elektrod
· pro všechny 4 aktivní elektrody volba autostaru
· porty pro zapojení min 4 bipolárních nástrojů pro koagulaci velkých cév do 7 mm
· jednoduchá výměna portu přímo u uživatele a umožní tak potřebnou konfiguraci monopolárních a bipolárních portů podle potřeby uživatele během celé doby životnosti přístroje
· výběr z 6 různých typů portů pro monopolár a bipolár
· ovládací a informační barevný kapacitní dotykový displej o rozlišení min. 800 x 600 bodů a úhlopříčce min. 250 mm
· zaručená technická kompatibilita bipolárního módu řezu a koagulace pro připojení bipolárního resektoskopu všech renomovaných značek (Storz, Wolf, Olympus)
· koncepčně modulární řešení, jehož základní jednotku (platformu) tvoří elektrochirurgická jednotka, generátor, kompatibilní minimálně s
a. Modulem pro disekci vodním paprskem
b. Modulem pro argon-plasma koagulaci
c. Modulem pro odsávání kouře – datové propojení s jednotkou
Programové vybavení jednotky
· přednastavené programy od výrobce podle oborů a typů výkonů
· uživatelské programování generátoru pro nejméně 20 skupin, v každé s 15 programy, přičemž každému programu lze přiřadit min. 6 algoritmů pro využití během jediné operace
· přepínání mezi výkonem, připojenými nástroji, aktivací pomocí pedálu/ruční aktivací a dalšími parametry přímo z operačního pole na nástroji a na nožním pedálu
· automatické doporučení portu pomocí jeho rozsvícení pro příslušenství podle zvoleného programu
· integrovaný WIFI komunikační interface pro konektivitu např s NIS
· programování generátoru prostřednictvím vzdáleného – bezdrátového propojení (WIFI), možnost zálohování dat na NIS případně na nezávislý server (Cloud)
· SW aplikace výrobce umožňující programování jednotky z Ipad či NTB prostřednictvím WIFI
· vzdálený update a upgrade sw jednotky výrobcem
Bezpečností parametry
· softwarová kontrola doby aktivace – možnost nastavit 1-99 sec nebo vypnout
· dynamický bezpečnostní systémem duální neutrální elektrody s automatickým nastavením hranice přechodového odporu s varovnou signalizací
· kontrola asymetrie umístění neutrální elektrody na pacientovi s varovnou signalizací
· neonatální funkce neutrální elektrody
· měření hustoty proudu na neutrální elektrodě s varovnou signalizací
Medicínské aplikační požadavky
· dva bipolární módy koagulace velkých cév a silných tkání o tloušťce do 7 mm pomocí nemodulovaného a modulovaného sinusového střídavého napětí, možnost aktivace pomocí funkce AUTOSTART
· nastavování výkonu pouze pomocí volby efektu, zobrazení max. výkonu
Požadované základní příslušenství
· 1 ks nožní pedál pro řez a koagulaci, který lze mýt v myčce
· 50 ks dělené bezpečnostní neutrální elektroda s konstrukčním prvkem pro vyrovnání potenciálu na obou částech elektrody (ekvipotenciální ochranou – proužek pro vyrovnání potenciálu bez propojení s plochou elektrody)
· 2 ks kabelu k NE
Požadované resterilizovatelné příslušenství
· Resterilizovatelný nástroj pro řez a koagulaci tkáně bipolárním proudem o délce 350 mm a pr. 5 mm, čelisti 20 mm dlouhé jemně zoubkované, zakřivené s podélnou úpravou čelistí pro bipolární řez pomocí vysokofrekvenčního proudu (v jedné čelisti je podélná drážka do které zapadá podélné ostří z druhé čelisti)
| Endoskopický vozík | 1
· Vozík pro medicínské využití, oddělovací transformátor
· Antistatická úprava
· Pohyblivé rameno pro upevnění hlavního monitoru
· Zásuvka na příslušenství
· Napájecí panel 230 V
· Min. 2 kola bržděná
· Držák kamerové hlavy
· Držák vaků pro oplach
· Flexibilní rameno pro hlavní monitor, s krytím kabelů uvnitř ramene, rameno určené pro použití na OS s prokázanou antibakteriální ochranou ve všech částech ramene včetně kloubů
· Zabudovaný konektor v zadních dveřích pro připojení externího monitoru
· Centrální vypínač
200003