# Část 1 – Monitor vitálních funkcí

| Název | Monitor vitálních funkcí | Oddělení | Infekční oddělení |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 4 |  |  |

Technická specifikace

- celkem 3 bedside monitory vitálních funkcí + 1 transportní monitor

- nutná kompatibilita se stávajícím centrálním systémem monitorování vitálních funkcí typu Comen STA a s monitory Comen Star 8000, které jsou v majetku zadavatele, a ke kterým budou připojeny

Bedside monitor vitálních funkcí (3 ks)

- monitor pro monitorování pacientů každé věkové kategorie na jednotkách intenzivní péče všech oborů. Možnost připojení přes, WiFi nebo LAN k centrálnímu monitorovacímu systému.

- min. 12“ barevný TFT displej

- jednoduché a intuitivní ovládání, menu v českém jazyce

- možnost monitorování pacientů všech věkových kategorií

- světelné a zvukové alarmy (3 skupiny dle závažnosti)

- analýza arytmií a S-T segmentu

- záznam min. 150 hodin trendů

- zobrazení min. 8 křivek

- ukládaní dat a aktualizace softwaru přes USB rozhraní

- akumulátor pro min. 2h provozu bez napájení

- možnost upevnění na eurolištu

- hmotnost max. 3 kg

- EKG 3/5 svodové

- Resp.

- SpO2 (prstové silikonové čidlo, ušní čidlo)

- NIBP (manžeta pro dospělé, obézní i děti)

- 2x teplota

- 2-IBP,

- EtCO2(sidestream)

- kompletní příslušenství pro plnou funkčnost všech požadovaných funkcí

Transportní monitor vitálních funkcí (1 ks)

- monitor je určený pro převoz pacientů všech věkových kategorií mezi odděleními nemocnice

- možnost připojení přes, WiFi nebo LAN k centrálnímu monitorovacímu systému

- úhlopříčka 4-5“

- barevný dotykový LCD displej

- jednoduché a intuitivní ovládání, menu v českém jazyce

- možnost monitorování pacientů všech věkových kategorií

- světelné a zvukové alarmy (3 skupiny dle závažnosti)

- analýza arytmií a S-T segmentu

- záznam min. 40 hodin trendů

- zobrazení min. 2 křivek

- ukládaní dat a aktualizace softwaru přes USB rozhraní

- akumulátor min. pro 6h provozu při převozu pacienta

- voděodolnost min. IPX1, ochrana proti vibracím

- hmotnost max. 1,2kg

- EKG 3/5sv.

- Resp.

- SpO2 (prstové silikonové čidlo, ušní čidlo)

- NIBP (manžeta pro dospělé, obézní i děti)

- 2x teplota

- EtCO2(sidestream)