# Část 4 – Myčka podložních mís

| Název | Myčka podložních mís | Oddělení | Infekční oddělení |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 2 |  |  |

Technická specifikace

- mycí a dezinfekční automat na podložní mísy a močové láhve s termickou dezinfekcí

- min. 3 programy – úsporný, standard, intenzivní; možnost vytvoření vlastních programů

- samostatně stojící přístroj, vyrobený z nerezové oceli

- celonerezová mycí komora bez svárů (AISI304) se zaoblenými rohy

- česky psaný displej s informací o fázi cyklu a se signalizací poruch

- el. ovládací jednotka s pamětí pro uložení informací o mycích a dezinfekčních cyklech

- během mycího a dezinfekčního cyklu automaticky uzamčené dveře

- kapacita mytí min. 3 močové láhve nebo 1 močová láhev a 1 podložní mísa s poklicí, nebo lavor o průměru 30 cm a výšce 17 cm,

- možnost zabudování držáků i pro jiný typ vyplachovaných nádob

- vlastní vyvíječ páry

- dávkovací čerpadlo a zásobník pro odvápňovač

- možnost nastavení parametrů A0 = 60, včetně vyšších stupňů desinfekce

- tlakové mytí

- funkce vysoušení

- rotační rameno

- min. 12 trysek

- hlučnost max. 70 dB

- opad: DIN 100 zadní do zdi

- rozměry (š, h): šířka max. 550 mm, hloubka max. 500 mm

- zařízení musí být o výšce min. 150 cm, určené pro manipulaci s nádobami ve stoje, nikoliv stolní, ani určené pod stůl

- elektroinstalace: 230 V, 50 Hz

- příslušenství – celonerezový nástěnný držák na odkapávání min. 3 močových lahví a 1 mísy s okapničkou

- zařízení musí splňovat požadavky ČSN EN ISO 15883-1, ČSN EN ISO 15883-3 a vyhlášky č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.