# Část 1 – Operační stoly a světla

| Název | Operační stůl | Oddělení | centrální operační sály a zákrokové sály |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 5 |  |  |

| Název | Operační světla | Oddělení | centrální operační sály a zákrokové sály |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet souborů | 1 soubor = 5 ks |  |  |

Technická specifikace

1) Operační stůl (5 ks)

a) mobilní operační stůl pro gynekologii (2 ks)

- operační stůl mobilní, s pevnou operační deskou,

- elektrické polohování (nahoru – dolů, TR – ATR, laterální náklony, zádová sekce, nožní segmenty), ostatní polohování stolu mechanicky, výškově stavitelný v rozsahu min. 600 až 1050 mm

- základna včetně podvozku z ocelové litiny,

- 4x dvojitá kola integrovaná v základně chráněna proti znečištění

- vysoká stabilita zajištěna dosednutím základny na podlahu (nikoliv výsuvné nohy nebo bržděná kola)

- operační stůl musí mít min. pěti segmentovou operační desku o maximální šířce 590 mm včetně eurolišt

- operační deska stolu musí být v celé délce RTG transparentní

- napojování jednotlivých sekcí desky s jednoduchými západkami (s výjimkou podložek hlavy)

- dálkové ovládání (IR bezkabelový ovladač, kabelem připojený ovladač)  s barevným dotykovým displayem a  komunikací v českém jazyce, funkce: výškové polohování, TR, ATR, naklápění do stran, polohování zádové sekce a podložek nohou, aretace základny, zobrazení aktuální pozice stolu a stavu nabití baterie stolu i ovladače, možnost nabíjení ovladače kabelem ze základny op. stolu, po odpojení přejde do IR režimu

- jednotlačítková předvolba pozice polosed („plážové lehátko“) a „můstek“

- možnost uložení až 30 nastavení operačního stolu do paměti

- možnost napojení dvou kabelových ovladačů současně z jednoho místa (kombinace ručního, nožního ovládání)

- záložní (nouzové) ovládání na boku základny stolu (nikoliv pod hlavovou nebo nožní částí) a indikace aktuálního stavu baterií

- akumulátory s vysokou kapacitou – na 1 týden provozu

- komfortní přístup operatéra k pacientovi

- oboustranné sestavení operační desky (tzn. záměnu zádového segmentu za nožní segment a opačně)

- polohování do TR a ATR polohy v minimálním rozsahu 25°/35°

- kombinace TR polohy a náklonu min. 25°/20°

- laterální náklon na obě strany v minimálním rozsahu 20°

- zádová sekce operačního stolu - elektrické polohování v minimálním rozsahu +70° / -40°

- hlavový segment operačního stolu - 2kloubová stavitelnost

- elektricky stavitelné podložky nohou v minimálním rozsahu + 80° / - 90°

- zlomení (flex pozice) min. 40°

- nastavení do sedací polohy

- minimální nosnost 450 kg, v reverzní pozici min. 250 kg

- polstrování operačního stolu musí být snadno odnímatelné a umožňovat tak snadnou údržbu a hygienu

- komfortní polstrování zabraňující vzniku proleženin – min. 80 mm vysoké, dvouvrstvé

- podložky dolních končetin 4dílné – umožňující polohu v kleče pro pacienty o hmotnosti 250 kg,

- Konfigurace desky:

  - 2 základní segmenty, horní zádový segment, hlavový segment dvoukloubový, 4 dílný nožní segment

- Příslušenství společné pro oba stoly:

  - 1x prodlužovací pánevní segment

  - 2x  dálkový ovladač IR s indukční nabíječkou a kabelem

  - 2x pás pro fixaci těla pacienta, úchyty na postranní lištu, pratelný

  - 2x rám zástěny pro anesteziologa se svorkou

  - 2x infuzní stojan, včetně svorky

  - 4x gynekologický šaut se svorkou

  - 2x poutko pro fixaci ruky k hraně op. stolu

  - 2x podložka paže pro infuse, komfortní polster, výškově, podélně a stranově nastavitelná, včetně popruhu a svorky

  - 1x pár šautů s plynovou vzpěrou (americké boty) vč. svorky

  - 2x nerezový lavor min 5l, připojitelný namísto nožních segmentů

  - 1x mísa s odtokem pro TUR (s vozíkem), připojitelný k op. stolu

  - 1x pár rozšiřujících segmentů pro obézní pacientky

b) mobilní operační stůl pro urgentní příjem (2 ks)

- operační stůl mobilní, s pevnou operační deskou, s elektrickým polohováním (nahoru – dolů, TR – ATR, laterální náklony, zádová sekce, nožní segmenty), ostatní polohování stolu mechanicky, výškově stavitelný min. v rozsahu 600 až 1050 mm

- základna včetně podvozku z ocelové litiny,

- 4x dvojitá kola integrovaná v základně chráněna proti znečištění

- vysoká stabilita zajištěna dosednutím základny na podlahu (nikoliv výsuvné nohy nebo bržděná kola)

- operační stůl musí mít min. pěti segmentovou operační desku o maximální šířce 590 mm včetně eurolišt

- operační deska stolu musí být v celé délce RTG transparentní

- napojování jednotlivých sekcí desky s jednoduchými západkami (s výjimkou podložek hlavy)

- dálkové ovládání (IR bezkabelový ovladač, kabelem připojený ovladač)  s barevným dotykovým displayem a  komunikací v českém jazyce, funkce: výškové polohování, TR, ATR, naklápění do stran, polohování zádové sekce a podložek nohou, aretace základny, zobrazení aktuální pozice stolu a stavu nabití baterie stolu i ovladače, možnost nabíjení ovladače kabelem ze základny op. stolu, po odpojení přejde do IR režimu

- jednotlačítková předvolba pozice polosed („plážové lehátko“) a „můstek“

- možnost uložení až 30 nastavení operačního stolu do paměti

- možnost napojení dvou kabelových ovladačů současně z jednoho místa (kombinace ručního, nožního ovládání)

- záložní (nouzové) ovládání na boku základny stolu (nikoliv pod hlavovou nebo nožní částí) a indikaci aktuálního stavu baterií

- akumulátory s vysokou kapacitou – na 1 týden provozu

- komfortní přístup operatéra k pacientovi

- oboustranné sestavení operační desky (tzn. záměnu zádového segmentu za nožní segment a opačně)

- polohování do TR a ATR polohy v minimálním rozsahu 25°/35°

- kombinace TR polohy a náklonu min. 25°/20°

- laterální náklon na obě strany v minimálním rozsahu 20°

- zádová sekce operačního stolu - elektrické polohování v minimálním rozsahu +70° / -40°

- hlavový segment operačního stolu - 2-kloubová stavitelnost

- elektricky stavitelné podložky nohou v minimálním rozsahu + 80° / - 90°

- zlomení (flex pozice) min. 40°

- nastavení do sedací polohy

- minimální nosnost operačního stolu je 450 kg v reverzní pozici min. 250kg

- polstrování operačního stolu musí být snadno odnímatelné a umožňovat tak snadnou údržbu a hygienu

- komfortní polstrování zabraňující vzniku proleženin – min. 80 mm vysoké, dvouvrstvé

- podložky dolních končetin 2dílné – umožnující roztažení do pozice V

- Konfigurace desky:

  - 2 základní segmenty, horní zádový segment, hlavový segment dvoukloubový, 2 dílný nožní segment

- Příslušenství společné pro oba stoly:

  - 2x  dálkový ovladač IR s indukční nabíječkou a kabelem

  - 2x pás pro fixaci těla pacienta, úchyty na postranní lištu, pratelný

  - 2x rám zástěny pro anesteziologa se svorkou

  - 2x infuzní stojan, včetně svorky

  - 2x gynekologický šaut se svorkou

  - 2x podložka paže pro infuse, komfortní polster, výškově, podélně a stranově nastavitelná, včetně popruhu a svorky

  - 1x pár rozšiřujících segmentů pro obézní pacienty

c) mobilní a transportní operační stůl pro gastroenterologii (1 ks)

- 2 segmentový stůl s hydraulickým zdvihem a kolečky

- nožní díl i podhlavník nastavitelný nahoru plynovou vzpěrou

- hydraulicky nastavitelná výška min. v rozsahu 40 cm

- postranní bočnice sklopné

- nárazníková kolečka v každém rohu

- kolečka min. průměr 125 mm s centrální brzdou a aretací směru předního kolečka

- nosnost min. 180 kg

- kompaktní plastový kryt podvozku pro snazší desinfekci

- délka ložné plochy min. 200 cm

- šířka ložné plochy min. 70 cm

- bez ústního otvoru

- TR poloha

- držák na hygienický papír

- infusní stojan

- konstrukce a čalounění odolné dezinfekci

- barva konstrukce bílá, barva čalounění – libovolný výběr dle vzorníku dodavatele

2) Operační světlo (1 soubor = 5 kusů)

a) operační svítidlo dvouramenné (1 ks)

Hlavní svítidlo

- operační svítidlo stropní se satelitem na dvouramenné montáži s přípravou na kamerový systém, zdroj světla LED technologie.

- závěs operačního světla obsahuje dvě ramena. Na dvou ramenech je zavěšeno hlavní a satelitní světlo.

- zdroj -  monochromatické  bílé diody (jeden typ, jedna barva)

- min. intenzita podle Ec 160 000 lx

- barevná teplota – 4 300 K (± 10 %)

- index podání červené barvy CRI  Ra – min. 95

- plynulé nastavení osvětlení v rozmezí min. 20 až 100%

- nastavení průměru osvětlené plochy min. 20 až 25 cm

- Endo mód - osvětlení zatemněného operačního sálu - zelené LED instalace nepřímého osvětlení na závěsech nebo ramenech není přípustná, regulace intenzity min. v rozsahu 50 až 300 lx

- ovládání na závěsu lampy i na nástěnném panelu

- standardní příprava pro HD kameru

Satelitní svítidlo

- zdroj -  monochromatické  bílé diody (jeden typ, jedna barva)

- min. intenzita podle Ec 160 000 lx

- barevná teplota – 4 300 K (± 10 %)

- index podání červené barvy CRI  Ra – min. 95

- plynulé nastavení osvětlení v rozmezí min. 20 až 100%

- nastavení průměru osvětlené plochy 20 až 25 cm

- Endo mód - osvětlení zatemněného operačního sálu - zelené LED instalace nepřímého osvětlení na závěsech nebo ramenech není přípustná, regulace intenzity min. v rozsahu 50 až 300 lx

- ovládání na závěsu lampy i na nástěnném panelu

- standardní příprava pro HD kameru

Další požadavky

- montáž umožňující plynulé otáčení lampy i ramen o 360° bez omezení, výškové a stranové nastavení v jakékoliv pozici (vyvážená sestava)

- možnost automatického přepojení na náhradní zdroj el. proudu při výpadku sítě se zachováním 100% intenzity osvětlení

- nízký nárůst teploty v operačním poli – požadavek na vyzařování nižší než 500w/m2

- nízký nárůst teploty v oblasti hlavy operatéra

- nízká teplota povrchu krytů neovlivňující negativně laminární proudění

- snadná údržba a čištění – požadavek na jednolitý hladký povrch krytu s co nejmenším množstvím spojů, šroubů a spár

- životnost LED min. 60 000 hodin

- připojení světel na stávající UPS

b) operační svítidlo jednoramenné (3 ks)

- operační svítidlo stropní se satelitem na dvouramenné montáži s přípravou na kamerový systém, zdroj světla LED technologie.

- závěs operačního světla obsahuje dvě ramena. Na dvou ramenech je zavěšeno hlavní a satelitní světlo.

- zdroj -  monochromatické  bílé diody (jeden typ, jedna barva)

- min. intenzita podle Ec 160 000 lx

- barevná teplota – 4 300 K (± 10 %)

- index podání červené barvy CRI  Ra – min. 95

- plynulé nastavení osvětlení v rozmezí min. 20 až 100%

- nastavení průměru osvětlené plochy min. 20 až 25 cm

- Endo mód - osvětlení zatemněného operačního sálu - zelené LED instalace nepřímého osvětlení na závěsech nebo ramenech není přípustná, regulace intenzity min. v rozsahu 50 až 300 lx

- ovládání na závěsu lampy i na nástěnném panelu

- standardní příprava pro HD kameru

Další požadavky

- montáž umožňující plynulé otáčení lampy i ramen o 360° bez omezení, výškové a stranové nastavení v jakékoliv pozici

- možnost automatického přepojení na náhradní zdroj el. proudu při výpadku sítě se zachováním 100% intenzity osvětlení

- nízký nárůst teploty v operačním poli – požadavek na vyzařování nižší než 500w/m2

- nízký nárůst teploty v oblasti hlavy operatéra

- nízká teplota povrchu krytů neovlivňující negativně laminární proudění

- snadná údržba a čištění – požadavek na jednolitý hladký povrch krytu s co nejmenším množstvím spojů, šroubů a spár

- životnost LED min. 60 000 hodin

- připojení světel na stávající UPS

b) operační svítidlo pojízdné (1 ks)

- svítidlo jednoramenné

- intenzita osvětleni minimálně 120 000 lx

- velikost světelného pole min. 22 cm

- možnost tlumeni min. 50-100%,

- barevná teplota (chromatičnost) cca 4 300 K

- Ra (Index podáni barev) min. 95

- hloubka osvitu min. 110 cm

- životnost LED diod min. 60 000 hod

- ovládáni na těle svítidla

- min. 3 ks autoklávovatelných držáků

- výškově stavitelné, možnost nakláněni a otáčení

- plynula regulace intenzity osvětlení

- snadné čištěni a desinfekce světel

- pojízdný stojan