Část 3 – Elektrochirurgické přístroje

| Název | Elektrochirurgické přístroje | Oddělení | urgentní příjem, operační sály |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 5 |  |

Technická specifikace

Sestava 5 ks elektrochirurgických přístrojů s jedním argonovým modulem, který lze připojit libovolně k jakémukoliv z těchto elektrochirurgických přístrojů.

Elektrochirurgická jednotka (5 ks)

- výstupní VF výkon – bipolární min. 370 W, monopolární min. 400 W s frekvencí 350 kHz

- možnost programování generátoru, minimálně naprogramování min. 190 programů

- možnost rozdělení programů na podprogramy

- vzdálené ovládání nastavení programů ze sterilního operačního pole přepínáním tlačítky pomocí libovolného monopolárního držáku elektrod

- možnost kombinace výstupních zdířek pro bipolár a monopolár

- kombinovaná monopolární zásuvka pro zapojení 3 kolíkové nebo 1 kolíkové koncovky kabelu o průměru 5 mm

- kombinovaná bipolární zásuvka pro zapojení 2 kolíkové koncovky kabelu se vzdáleností kolíků 22 mm a 28,5 mm

- programovatelný nožní pedál, možnost připojení dvou nožních pedálů současně

- zobrazení údajů nastavení prostřednictvím barevného TFT displeje

- displej s dotykovými klávesami s odolným krytím, zobrazující číselné a grafické formace o nastavení generátoru

- vnitřní uzavřený chladicí systém, který nenaruší sterilitu prostředí

- automatická regulace výstupního výkonu

- Systém detekce jiskření – kontrola elektrického výboje pro maximální homogenitu řezu

- systém navyšující výkon pro inteligentní podporu počátku řezu

- softwarová kontrola doby aktivace - možnost nastavit 1-99 sec nebo vypnout

- rozpoznání připojeného nástroje systémem Plug & Play (identifikace čipem)

- český jazyk pro ovládání generátoru

- autotest po zapnutí přístroje

- indikace chybových stavů – optická a akustická; zobrazení chyb s popisem chyby, seznam chybových hlášení uložený v paměti generátoru

- připojení a kontrola duální neutrální elektrody

- dynamický bezpečnostní systémem neutrální elektrody s automatickým nastavením horní hranice přechodového odporu

- kontrola asymetrie umístění neutrální elektrody na pacientovi

- neonatální funkce neutrální elektrody

- měření hustoty proudu na neutrální elektrodě

- Možnosti

- připojení jednotky k argon-plazmové jednotce

- připojení jednotky k integrované odsávače kouře

- připojení jednotky k proplachové pumpě

- rozšíření jednotky modulem s dalšími 2 aktivními zdířkami

Požadované typy řezu a koagulace:

- monopolární a bipolární řez a koagulace

- bipolární mód řezu a koagulace pro připojení bipolárního resektoskopu všech renomovaných značek (Storz, Wolf, Olympus)

- u všech typů řezu a koagulace nastavení efektu (min. 4 stupně) a omezení výkonu plynule po kroku max. 1 Watt

- nastavení AUTOSTART a AUTOSTOP

- bipolární koagulace velkých cév a silných tkání o tloušťce do 7 mm prostřednictvím modulovaného bipolárního výkonu (ověřeno FDA certifikátem)

- rozšíření funkčnosti generátoru o další typy monopolarních i bipolárních řezů a koagulace (jemný řez a koagulace v bipolárním i monopolárním režimu pro neurochirurgii a plastickou chirurgii, typ střídajícího se řezu s koagulací, typ monopolární koagulace pro práci dvěma nástroji současně)

Požadované příslušenství

- 1 ks nožní pedál pro řez a koagulaci

- 1 ks gumové neutrální elektrody, 1 ks kabelu k NE

- 50 ks dělené bezpečnostní neutrální elektroda s konstrukčním prvkem pro vyrovnání potenciálu na obou částech elektrody (equipotenciální ochranou), 1 ks kabelu k NE

- 1 ks kabel pro endoskopické nástroje

- přístroj musí být kompatibilní propojení se stávajícím argonovým přístrojem na op. sálech

- nutná vzájemná kompatibilita se stávajícím vybavením na COS, tj. s nástroji typu BiClamp

Příslušenství:

Argon – plazmová jednotka (1 ks)

- argon – plazmová jednotka, kterou lze rozšířit využitelnost elektrochirurgických generátorů

- jednotka programovatelná,

- zobrazení údajů nastavení prostřednictvím displeje připojeného vysokofrekvenčního generátoru

- ovládání spínačem na držáku elektrod, nožním spínačem

- 2 aktivní výstupní zdířky pro argon-plazmovou koagulaci na argon – plazmové jednotce

- rozpoznání připojeného nástroje systémem Plug & Play (identifikace čipem)

- český jazyk pro ovládání jednotky

- autotest po zapnutí přístroje

- indikace chybových stavů – optická a akustická, stavová hlášení, hlášení chybné obsluhy, hlášení poruchy systému

Požadované typy řezu a koagulace:

- monopolární řez

- monopolární koagulace dotyková i bezdotyková

- min. 3 bezdotykové koagulační módy pro gastroenterologii

- u řezu a koagulace možnost nastavení efektu (min. 4 stupně) a omezení výkonu po kroku max. 1Watt

- nastavení průtoku pracovního plynu po kroku max. 0,1 litru

- možnost rozšíření funkčnosti o další typy monopolárních řezů a koagulace

Požadované příslušenství

- příslušenství pro argonplazmovou koagulaci – připojovací kabel pro argonplazmové aplikátory, ručka pro argon plasmu