# Část 7 – Transportní lůžka

| Název | Transportní lůžka | Oddělení | ARO |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 5 |  |  |

Technická specifikace

- Transportní lůžko pro urgentní příjem – 2 ks

- velmi stabilní a jednoduše čistitelný sloupový podvozek lůžka

- min. třídílná (zádový, stehenní a lýtkový díl) ložná plocha polohovatelná pomocí posilovacích pružin min. 2010 x 75 cm

- úhel nastavení zádového dílu min. 0 - 90°

- úhel nastavení stehenního dílu min. 0 - 40°

- úhel nastavení lýtkového dílu min. 0 – 15°

- hydraulický zdvih lůžka minimálně v rozsahu 60 - 90 cm

- možnost náklonu do TRovy polohy min. 15° a ATRendeleburgovy polohy min. 15°

- integrované sklopné postranice s tlumeným spouštěním (soft-drop) nepřesahující vnější obrys lůžka s ochranou proti nechtěnému spuštění

- odjištění postranic celkem na čtyřech místech (v hlavové a nožní části)

- kolečka s centrálním ovládáním brzd z každého rohu i po stranách lůžka, prům. min. 200 mm,

- prostor na umístění tlakové lahve na podvozku lůžka

- univerzální držáky na drobné příslušenství

- ochranná kolečka v rozích lůžka

- nosnost minimálně 320 kg

- odnímatelná matrace výšky min. 10 cm ze studené PUR pěny s voděodolným paropropustným antistatickým potahem

- transportní madla v hlavové části

- dva integrované sklopné infuzní stojany v hlavové části

- lišta na příslušenství po obou stranách lůžka

- polička na monitor

- nožní čelo lůžka

- Transportní lůžko standardní – 3 ks

- 3 segmentové lůžko s hydraulickým zdvihem a kolečky

- nožní díl i podhlavník nastavitelný nahoru plynovou vzpěrou

- hydraulicky nastavitelná výška min. v rozsahu 40 cm

- postranní bočnice sklopné

- nárazníková kolečka v každém rohu

- kolečka min. pr. 125 mm s centrální brzdou a aretací směru předního kolečka

- převozní nosnost lůžka min. 180 kg

- kompaktní plastový kryt podvozku pro snazší desinfekci

- délka ložné plochy min. 200 cm

- šířka ložné plochy min. 70 cm

- bez ústního otvoru

- TRova poloha

- držák na hygienický papír

- infusní stojan

- Konstrukce a čalounění odolné desinfekci

- Barva konstrukce bílá, barva čalounění – libovolný výběr dle vzorníku dodavatele.