# Část 5 – Elektrochirurgická jednotka

| Název | Elektrochirurgická jednotka | Oddělení | COS |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet souborů | 5 |  |  |

Technická specifikace

- Elektrochirurgický generátor pro otevřené, laparoskopické, endoskopické a kardiochirurgické operace  s jednoduchým a přehledným ovládáním

- Programovatelný generátor řízený mikroprocesorem s pamětí na min. 300 programů (přednastavené a volně programovatelné režimy), možnost vytvoření programů uživateli, možnost třídění programů

- Nastavení a regulace hlasitosti akustické kontroly činnosti a výstrah

- Indikace chybových stavů optická (na displeji) a akustická, chybová hlášení jsou textová a zobrazují kroky, jak danou chybu odstranit v českém jazyce

- Přístroj s velkým dotykovým barevným přehledným displejem s velikostí min. 19 cm x 11 cm s možností nastavení jasu, pozorovací úhel min. 170°, čelní panel z bezpečnostního skla, který se nepoškrábe, snadno čistí a udržuje dezinfekčními prostředky, rozlišení displeje je min. 800x400 pixelů

- Zobrazení zvoleného programu, nastaveného efektu, max. špičkového napětí, typu pedálu, zvoleného módu, max. výkonu ve W, typu neutrální elektrody

- Funkce zamčení obrazovky

- Menu přístroje je přehledné a jednoduché. Dotyková obrazovka je rozdělená do 4 částí rozdělených podle jednotlivých zdířek pro nástroje. Možnost změny monopolárního i bipolárního nastavení menu ze sterilního operačního pole ručkou či pedálem

- Menu přístroje, nápověda, hlášení chybová a informační v českém jazyce

- Připojení dvou nožních spínačů a jejich volné přiřazení všem zdířkám

- Automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie

- Speciální monitorovací systém pro dělené jednorázové neutrální elektrody

- Nastavení dětské neutrální elektrody s automatickým omezením výkonu na 50 W

- Používání nástrojů s čipy i bez čipů, u nástrojů s čipy plná komunikace a zobrazení údajů uložených na čipu. Široký sortiment nástrojů s čipy včetně monopolárních ruček a kabelů

- Automatická detekce připojeného nástroje a nastavení parametrů, u nástrojů s čipem zobrazení názvu nástroje, jeho katalogového a sériového čísla a zbývajícího počtu použití nástroje

- Konektor pro připojení argonové jednotky

- Možnost připojení odsávačky kouře

- Upgrade přístroje pomocí USB

- Min. 2 monopolární a 2 bipolární podsvícené zdířky (s možností zapojení tří bipolárních nástrojů současně)

- Možnost připojení nástrojů s konektory typu mezinárodní (americký) standard i německý typ, plná kompatibilita

- Frekvence 350 kHZ/1 MHz

- Zobrazení maximálního výkonu ve Wattech, možnost nastavení výkonu u všech typů řezu a koagulace po kroku 1 Watt v celém rozsahu výkonu (u režimu mikro 0,1 W)

- Monopolární řez min. 400 W

- Monopolární koagulace min. 250 W

- Bipolární řez min. 200 W

- Bipolární koagulace min. 120 W

- Požadované programy generátoru: monopolární simultánní koagulace (silná a sprejová), mikro režim s výkonem už od 0,1 W, režimy pro argonovou plazmovou koagulaci vč. pulzní a režimy pro gastroenterologii gastro řez, režim tzv. suchého řezu, gynekologický program pro supracervikální laparoskopické hysterektomie

- Monopolární řez – standardní, čistý, smíšený, resekční, laparoskopický, mikro, suchý řez pro kardiochirurgii, gastro řez (různé rychlosti – min. tři, pro různé nástroje, až 9 efektů), argonový, pro gynekologii

- Bipolární řez – standardní, bipolární nůžky

- Monopolární koagulace – sprejová, silná, jemná, laparoskopická, resekční, kardio hrudní a kardio mamární, simultánní silná i sprejová koagulace, gastro, argonová (otevřená, pulzní, flexibilní)

- Bipolární koagulace – pro pinzety, mikro, autostart, bipolární nůžky, laparoskopická

- Nastavení hemostatického efektu (min. 9)

- Autotest po zapnutí i během provozu

- Automatické přizpůsobení výkonu operované tkáni

- Aktivace nástroje ručně, nožním pedálem anebo autostartem (u bipolárního režimu), nastavení doby zpoždění aktivace autostartu.

- Možnost upgrade o režimy ligace cév a tkání do průměru 7 mm včetně a bipolární resekce ve fyziologickém roztoku (s výkonem min. 800 W) a vaporizace

- Možnost upgrade o režim bipolární simultánní koagulace (aktivace dvou bipolárních nástrojů současně) s nezávislým nastavením výkonů

- Možnost použít kompletně autoklávovatelné operační nástroje pro zatavení cév a tkání min. až do průměru 7 mm včetně s integrovaným nožem pro otevřenou i laparoskopickou operaci. Doložení kompatibility nástrojů a nabízeného elektrochirurgického generátoru výrobcem. Kontrola použití nástroje integrovaným čipem, cyklus nástroje definovaný časovým intervalem, nikoli počtem připojení (možnost opakovaného použití nástroje včetně resterilizace v rámci jednoho časového cyklu). Min. časový interval pro opakované použití nástroje v rámci jednoho cyklu 4 hod.

- Možnost zobrazit návod na displeji přístroje

- Možnost zobrazit aplikační videa na displeji přístroje (např. z disku USB)

- Možnost nahrání programů na paměťovou kartu a přenos programů na jiný generátor stejného typu

- Garance výrobce pro počet autoklávovatelných cyklů resterilizovatelných monopolárních ruček s tlačítky, min. 200 cyklů

- Garance výrobce pro počet autoklávovatelných cyklů resterilizovatelných kabelů, min. 300 cyklů

- Možnost použití autoklávovatelných nástrojů, které jsou označené nesmazatelným způsobem (při opakované sterilizaci), a tedy možnost vždy prokázat, že byl s přístrojem použit výrobcem povolený nástroj

Příslušenství společné pro všechny jednotky  -  Argonový modul – 1 ks

- Doplňková argonový modul použitelný k jakémukoliv nabízenému generátoru. Moduly musí umožňovat propojení a plnou kompatibilitu s nabízenými generátory

- Dotykový displej

- Tlačítko pro naplnění sondy plynem

- Min. 1 konektor pro připojení argon nástroje

- zobrazení údajů nastavení prostřednictvím displeje připojeného vysokofrekvenčního generátoru, který řídí argonový modul

- funkce automatického rozpoznání připojeného nástroje a nastavením doporučených parametrů

- dokumentace počtu použití nástrojů (bez blokace počtu použití)

- ovládání spínačem na držáku elektrod a nožním spínačem

Typy řezu a koagulace:

- monopolární řez v argonové atmosféře s nastavením efektu (min. 9)

- monopolární koagulace dotyková i bezdotyková v argonové atmosféře, pulsní argonová koagulace

(možnost nastavení min. 3 různých frekvencí pulzů)

- průtok min. 0,1 l/min. - 10,0 l/min.

- ukazatel stavu naplnění plynové lahve (na elektrochirurgickém generátoru)

- vizuální/akustické varování předem při nedostatku plynu

- módy - argonový pulsní, flexibilní, otevřený, gastro módy (gastro řez, gastro kličky s nastavením min. 5 efektů a s maximálním výkonem min. 400 W)

- automatická regulace výkonu v závislosti na vzdálenosti argon plazmové sondy od tkáně u všech argonových módů a programů

- flexibilní argonové sondy s přímým a bočním vývodem, průměry flexibilních sond 1,5 mm, 2,3 mm a 3,2 mm, délky 1,5 m, 2,2 m a 3 m

- resterilizovatelné (autoklávovatelné při 134°C) i jednorázové argonové flexibilní sondy, autoklávovatelné rigidní argonové elektrody nožové, jehlové, koagulační a koagulační ohýbatelné min. ve dvou délkách od každého druhu

- konektory pro 2 plynové lahve s argonem

- indikace chyb na argonové jednotce a detailní popis chyby na displeji generátoru v českém jazyce

- kontinuální monitorování průtoku, kontinuální autotest a kontinuální ukazatel stavu

- detekce zablokování hadice

- Akustické varování

- Indikace chyb a detailní popis chyby

- čistota plynu min. 4,8

- aktivace od 1 W

- vozík s držáky na dvě argonové lahve, min. 2 kolečka s brzdami