# Část 7 – Velkoplošný monitor digitálního obrazu

| Název | Velkoplošný monitor digitálního obrazu | Oddělení | COS |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 4 |  |  |

Technická specifikace

  - Pracovní stanice na operační sál s obrazovkou  min. 49" 4K  s klávesnicí a touchpadem

  - Zobrazovací monitor s integrovaným PC. Stanice musí být zabudována v rovině s obkladovými panely stěn sálu, krytí panelu ze strany sálů min. IP65. Musí být čistitelná a dezinfikovatelná pomocí běžně používaných prostředků v nemocnici.

  - Procesor min. Intel i5 9. generace, RAM 8 GB,  HD SSD 250GB M.2, WIN 10 PRO CZ 64 bit , 1 x RS232, 2 x LAN 10/100/1000 MB/s, min. 4 x USB 3.1 Gen 2, min 4 x USB 2.0, síťový izolátor 4kV RJ45(1 GB/s), možnost instalovat ovládání pomocí dotykové obrazovky,

  - Sklopná klávesnice CZ vhodná pro operační sál, klávesy po sklopení nesmí být přístupné ze strany OS

  - Rozlišením minimálně 3840 x 2160 pixelů (4K).

  - Panel musí být umožnit připojit přímo následující video signály: 2x DVI-D,HDMI, DP, VGA.

  - Přepínání vstupů pomocí dotykových přepínačů integrovaných do čelního skla samotného panelu (podmínka) a funkce zap/vyp (zelené podsvícení u zapnutého přístroje) musí být dostupné ze strany operačního sálu.

  - Zobrazovací panel musí být vybaven senzorem jasu pro stabilizaci intenzity podsvícení panelu.

  - Podsvícení technologie LED-TFT. Integrovaný zesilovač 2x40W.

  - Součástí pracovní stanice musí být i rozšíření ve spodní části pro montáž sklopné klávesnice.

  - Panel musí mít certifikaci dle EN 60601-1  – zdravotnický prostředek.

  - Dodavatel provede na vlastní náklady úpravu obkladového panelu stěny operačního sálu. Zadavatel zajistí přístup k napájení 230V a datové připojení.

  - Dodavatel je povinen na výzvu zadavatele časově i technicky koordinovat svoji práci s dodavatelem technologie operačních světel a stropních stativů, jejichž proces pořízení probíhá souběžně.