# Část 9 – Infusní technika 100 ks + 3 centrály

| Název | Infusní technika 100 ks + 3 centrály | Oddělení | ARO, ortopedické odd., chirurgické odd., interní odd. |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 103 |  |  |

Technická specifikace

- Lineární dávkovač varianta A – pro samostatné použití – 29 ks

- přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček běžně používaných objemů – 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml od různých výrobců

- přesnost dávkování max.: ± 2 %

- rozsah rychlosti dávkování min.: 0,01 – 999,9 ml/h

- přednastavení celkového objemu min. do 9999 ml

- barevný displej se zobrazením názvu léku, rychlosti, informací o podaném a zbývajícím objemu a času dávkování, zbývající době provozu na akumulátor a alarmech

- doba provozu na akumulátor minimálně 10 hod. při rychlosti 5 ml/h

- doba nabíjení na max. kapacitu – maximálně 4 hod.

- datové rozhraní

- manuální bolus i automatický bolus s přednastavením podaného objemu

- možnost úpravy rychlosti bolusu

- hmotnost max. 2,5 kg

- protokol historie – min. 1000 událostí

- možnost výpočtu dávky v různých jednotkách ve vazbě na hmotnost nebo plochu těla pacienta

- denní a noční režim s nastavením jejich časového intervalu

- možnost uzamčení klávesnice

- režim Standby

- knihovna léků – min. pro 3000 léků s možností rozdělení do min. 30 kategorií, včetně překročitelných i nepřekročitelných limitů a barevného rozlišení dle používaných norem

- možnost automatického odvzdušnění infuzní linky pomocí dávkovače

- nastavení citlivosti okluzního tlaku min. v 9 stupních

- stupeň ochrany min. IP34

- zobrazení nastaveného stupně okluzního tlaku na displeji s indikací jeho aktuální hodnoty v infuzní lince na provozní obrazovce (bez nutnosti přepnutí zobrazení)

- možnost nastavení hlasitosti přístroje

- možnost nastavení jasu displeje

- univerzální držák přístroje na infuzní stojan a horizontální lištu součástí každého přístroje

- možnost spojení min. 3 přístrojů do jednoho kompaktního celku

- možnost vložení přístroje do dokovací stanice společně s infuzními pumpami stejného systému

- interval pravidelné technické kontroly dle platné legislativy minimálně 24 měsíců

- Infuzní pumpa varianta A – pro samostatné použití – 36 ks

- použití setů různých výrobců:

  - sety pro běžnou infuzi,

  - bezpečnostní sety pro běžnou infuzi

- přesnost dávkování max. ± 5 %

- rozsah rychlosti dávkování min.: 0,1 –  1000 ml/h

- přednastavení celkového objemu min. do 9999 ml

- barevný displej se zobrazením názvu léku, rychlosti, informací o podaném a zbývajícím objemu a času dávkování, zbývající době provozu na akumulátor a alarmech.

- doba provozu na akumulátor minimálně 5 hod. při rychlosti 25 ml/h

- doba nabíjení na max. kapacitu – maximálně 4 hod.

- datové rozhraní

- manuální bolus i automatický bolus s přednastavením podaného objemu

- možnost úpravy rychlosti bolusu

- hmotnost max. 2 kg

- protokol historie – min. 1000 událostí

- možnost výpočtu dávky v různých jednotkách ve vazbě na hmotnost nebo plochu těla pacienta

- denní a noční režim s nastavením jejich časového intervalu

- možnost uzamčení klávesnice

- režim Standby s nastavením času do 24 hodin

- knihovna léků pro 3000 léků s možností rozdělení do 25 kategorií, včetně překročitelných i nepřekročitelných limitů a barevného rozlišení dle používaných norem

- možnost automatického odvzdušnění infuzní linky pomocí dávkovače

- kompletní ovládání pomocí tlačítkové klávesnice nebo dotykového displeje

- zobrazení termínu následující technické kontroly

- nastavení citlivosti okluzního tlaku min. v 9 stupních

- stupeň ochrany min. IP34

- zobrazení nastaveného stupně okluzního tlaku na displeji s indikací jeho aktuální hodnoty v infuzní lince na provozní obrazovce (bez nutnosti přepnutí zobrazení)

- možnost nastavení hlasitosti přístroje

- možnost nastavení jasu displeje

- univerzální držák přístroje na infuzní stojan a horizontální lištu součástí každého přístroje

- možnost spojení až 3 přístrojů do jednoho kompaktního celku

- možnost vložení přístroje do dokovací stanice společně s infuzními pumpami stejného systému

- interval pravidelné technické kontroly dle platné legislativy minimálně 24 měsíců

- Lineární dávkovač varianta B - do dokovací stanice – 21 ks

- Přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček objemů – 2, 3, 5, 10, 20, 50/60 ml různých výrobců

- Přesnost dávkování max.: ± 2 %

- Rozsah dávkování min.: 0,1 – 1200 ml/hod

- Vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 15 hodin provozu při rychlosti min. 2 ml/h

- Výpočet rychlosti dávky v g, mg, µg, ng, mmol, mIU, IU, kIU, MIU, mEq a kcal v závislosti na hmotnosti pacienta/povrchu těla pacienta/času (min, hod, 24 hod)

- Bolusy - manuální i s přednastavením objemu/času

- Interní paměť přístroje na seznam minimálně 500 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost podávání bolusu pro každou variantu uloženého léku

- Možnost individualizace tohoto seznamu pro jednotlivá oddělení a možnost jednoduše přepnout na jiný seznam při přesunu přístroje s pacientem na jiné oddělení

- Možnost vzdálené aktualizace seznamu léků v dávkovači přes připojení do datové sítě nemocnice

- Možnost rozšíření ošetřovacích režimů (PCA, TCI, …) pomocí doplnění SW vybavení přístroje

- Funkce předání nastavení a kontinuálního dávkování druhým dávkovačem po vyprázdnění stříkačky dávkovače prvního (pro nepřerušené dávkování katecholaminů u kritických pacientů)

- Možnost použít různé terapeutické režimy:

  - s rozběhem a doběhem (např. pro podávání výživy)

  - programovatelný intervalový bolus

  - programovatelný průběh rychlosti dávkování (podávání speciálních léčiv, oxytocinový test, ...)

- Systém KVO s více nastavitelnými rychlostmi v závislosti na původní rychlosti dávkování

- Regulace osvětlení displeje

- Kompletní ovládání pomocí tlačítkové klávesnice (bez přítomnosti dotykového displeje)

- Regulace intenzity podsvětlení ovládacích tlačítek

- Možnost softwarově zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání pomocí PIN kódu

- Možnost fyzického zajištění injekční stříkačky proti neautorizovanému vyjmutí

- Napájení 230V/50 Hz, automatické dobíjení akumulátoru po připojení do napájecí sítě

- Hmotnost max. do 1,5 kg vč. akumulátoru

- Uživatelská výměna akumulátoru bez nutnosti použití nářadí nebo speciálních nástrojů

- Provoz na akumulátor min. 10 h při rychlosti dávkování 20 ml/h

- Software v češtině, možnost uploadu nového SW

- Možnost vzdáleného sledování stavu dávkovače pomocí připojení do datové sítě nemocnice

- Interval pravidelné odborné údržby podle zákona 89/2021 Sb. minimálně 2 roky

- Nutnost kompatibility se stávající dokovací stanicí a centrálním monitorovacím systémem B. Braun Space, který je v majetku zadavatele

- Infuzní pumpa varianta B - do dokovací stanice – 14 ks

- Přesnost dávkování max.: ± 5 %

- Rozsah dávkování min.: 0,1 – 1200 ml/hod

- Standardní provoz bez kapkového senzoru (s možností jeho doplnění a používání)

- Použití setů různých výrobců:

  - Sety pro běžnou infuzi,

  - Bezpečnostní sety pro běžnou infuzi

  - Sety s UV ochranou pro podávání fotosenzitivních léků

- Vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 8 hodin provozu při rychlosti dávkování 100 ml/h

- Výpočet rychlosti dávky v g, mg, µg, ng, mmol, mIU, IU, kIU, MIU, mEq a kcal v závislosti na hmotnosti pacienta/povrchu těla pacienta/času (min, hod, 24 hod)

- Bolus manuální i s přednastavením objemu/času

- Interní paměť přístroje na seznam minimálně 500 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost podávání bolusu pro každou variantu uloženého léku

- Možnost individualizace tohoto seznamu pro jednotlivá oddělení a možnost jednoduše přepnout na jiný seznam při přesunu přístroje s pacientem na jiné oddělení

- Možnost vzdálené aktualizace seznamu léků v pumpě přes připojení do datové sítě nemocnice

- Možnost rozšíření ošetřovacích režimů (PCA, TCI, …) pomocí doplnění SW vybavení přístroje

- Možnost použít různé terapeutické režimy:

  - s rozběhem a doběhem (např. pro podávání výživy)

  - programovatelný intervalový bolus

  - programovatelný průběh rychlosti dávkování (podávání speciálních léčiv, oxytocinový test, ...)

- Systém KVO s více nastavitelnými rychlostmi v závislosti na původní rychlosti dávkování

- Regulace osvětlení displeje

- Kompletní ovládání pomocí tlačítkové klávesnice nebo dotykového displeje

- Regulace intenzity podsvětlení ovládacích tlačítek

- Možnost softwarově zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání pomocí PIN kódu

- Napájení 230V/50 Hz, automatické dobíjení akumulátoru po připojení do napájecí sítě

- Hmotnost max. do 1,5 kg vč. akumulátoru

- Uživatelská výměna akumulátoru bez nutnosti použití nářadí nebo speciálních nástrojů

- Software v češtině, možnost upload nového SW

- Možnost vzdáleného sledování stavu infuzní pumpy pomocí připojení do datové sítě nemocnice

- Interval pravidelné odborné údržby podle zákona 89/2021 Sb. minimálně 2 roky

- Centrální dokovací stanice – 3 ks

- Stanice pro uchycení minimálně 12 přístrojů - lineárních dávkovačů či infuzních pump z bodů c) a d)

- Napájení jedním přívodním kabelem

- Stanice musí splňovat podmínku snadného vyjmutí kteréhokoliv přístroje (dávkovače, pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem umístěným ve stanici a dále možnost opětovného umístění přístroje ve stanici v libovolné pozici

- Zajištění přehledné vizuální i zvukové identifikace alarmů s rozlišením jejich závažnosti.

- Plná kompatibilita a možnost kombinovat části dokovací stanice mezi jednotlivými stanicemi i ostatními stanicemi značky B Braun na oddělení ARO, které jsou v majetku zadavatele.