# Příloha č. 1 Zadávací dokumentace – Požadované technické parametry

„Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj – Diagnostické přístroje“

POŽADOVANÉ  TECHNICKÉ  PARAMETRY

| Do této přílohy účastník musí uvést ke každému parametru, zda nabízený přístroj požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného přístroje. Na technické parametry, které nejsou označeny minimální nebo maximální hodnotou, zadavatel připouští toleranční rozsah +- 10%. 1. část –Ultrazvuk gynekologie (3 kusy). Parametr; Ano / Ne; Reálná hodnota; Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce). velmi kvalitní 2D zobrazení. integrovaný databázový systém. LCD monitor s HD rozlišením min. 21,5“. podpora single crystal sond. velmi tichý chod. dobrá mobilita. min. 3 aktivní konektory pro připojení 2D/4D sond. širokopásmový beamformer s nastavením rozsahu snímané frekvence. dynamický rozsah min. 260 dB. plynulé zvětšení obrazu s možností pohybu ve zvětšeném obraze v živém i zmraženém režimu, v živém obraze zvětšení s vysokým rozlišením. možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze. ukládání a úprava smyček. automatická kalkulace dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky na zmraženém i aktivním záznamu s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI. výpočet dopplerovských parametrů v reálném čase. programové nastavení sond dle vyšetřované oblasti. uživatelská nastavení pro každou sondu. optimalizace parametrů pro různé typy tkání. softwarové vybavení pro provádění základních měření a výpočtů (délka, plocha, objem, …). maximální hmotnost 60 kg. Zobrazovací módy. B-mód, B/B-mód, M-mód, B/M-mód, Color doppler, Power doppler (energetický doppler), spektrální doppler (PW - doppler) - včetně steeringu na lineární sondě, duplexní a triplexní mód v reálném čase. uspořádání 2D obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe i nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení Dual Live mód - současné zobrazení B-obrazu a B-obrazu včetně CFM. Harmonické zobrazení / Inverzní harmonické zobrazení / Pulsní inverzní harmonické zobrazení. HPRF. Paměťova smyčka pro min. 2000 obrázků. min. 4 stupňové kompaundní zobrazení. SRF - Speckle Reduction Filter, minimálně 8 úrovní. postprocessingové technologie pro zvýšení kvality ultrazvukového obrazu. Softwarové vybavení. softwarové vybavení pro gynekologické a porodnické aplikace. Konektivita a ukládání dat. vestavěná zařízení: min. 4x USB , LAN. externí zařízení: Flash memory, jakékoliv USB zařízení. přímý tisk obrazů a reportů na běžnou tiskárnu. vnitřní digitální archivační systém. ukládání ultrazvukových obrazů, CINE smyček (paměťová smyčka pro záznam snímků a videosekvencí s možností následného manuálního či dynamického přehrávání). kapacita paměti min. 500 GB. měření a popisy v uložených obrazech. možnost síťového zapojení. export dat v běžných počítačových formátech (JPEG, TIFF, BMP, AVI, atd.). DICOM 3.0 - Store, Print, Worklist, odeslání obrazů z přístroje pomocí jednoho tlačítka. černobílý videoprinter. práce z integrované originální baterie na min. 20 minut kontinuálního provozu. manuální nastavení TGC křivky pomocí min. 8 hardwarových ovladačů. min. 4 uživatelská hardwarová tlačítka. Wi-Fi přenos dat - bezdrátového připojení k síti LAN. nedopplerovské zobrazení toku s velmi vysokou senzitivitou pro pomalé toky, nezávislé na úhlu přiložené sondy. možnost výukové ultrazvukové aplikace s aktuálním ultrazvukovým zobrazením pro Obstetrics a Gynecology (dostupné rozšíření). dostupné plně automatická měření BPD, HC, AC, FL - biometrické parametry (dostupné rozšíření). Sondy. širokopásmová abdominální sonda min. 2-5 MHz. širokopásmová intrakavitární sonda min. 4-10 MHz. |  |
| --- | --- |
| 2. část –Ultrazvuk ortopedie (1 kus) |  |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne |  | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |  |
| Ultrazvukový přístroj nižší třídy - Ortopedie Karviná |  |  |  |  |  |
| velmi kvalitní 2D zobrazení |  |  |  |  |  |
| integrovaný databázový systém |  |  |  |  |  |
| otočný a sklopný min. 21,5" LCD monitor s HD rozlišením |  |  |  |  |  |
| výškově nastavitelný ovládací panel |  |  |  |  |  |
| alphanumerická klávesnice umístěná výlučně přímo na ovládacím panelu |  |  |  |  |  |
| podpora single crystal sond |  |  |  |  |  |
| velmi tichý chod |  |  |  |  |  |
| ovládání přístroje pomocí jednoho tlačítka dle předem definovaného protokolu |  |  |  |  |  |
| dobrá mobilita |  |  |  |  |  |
| min. 3 aktivní konektory pro připojení 2D/4D sond |  |  |  |  |  |
| širokopásmový beamformer s nastavením rozsahu snímané frekvence |  |  |  |  |  |
| dynamický rozsah min. 200 dB |  |  |  |  |  |
| plynulé zvětšení obrazu s možností pohybu ve zvětšeném obraze v živém i zmraženém režimu, v živém obraze zvětšení s vysokým rozlišením |  |  |  |  |  |
| možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze |  |  |  |  |  |
| ukládání a úprava smyček |  |  |  |  |  |
| automatická optimalizace B-obrazu a dopplerovského zobrazení |  |  |  |  |  |
| automatická kalkulace dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky na zmraženém i aktivním záznamu s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI |  |  |  |  |  |
| výpočet dopplerovských parametrů v reálném čase |  |  |  |  |  |
| programové nastavení sond dle vyšetřované oblasti |  |  |  |  |  |
| uživatelská nastavení pro každou sondu |  |  |  |  |  |
| optimalizace parametrů pro různé typy tkání |  |  |  |  |  |
| softwarové vybavení pro provádění základních měření a výpočtů (délka, plocha, objem, …) |  |  |  |  |  |
| maximální hmotnost 60 kg |  |  |  |  |  |
| maximální šířka 57 cm |  |  |  |  |  |
| Zobrazovací módy |  |  |  |  |  |
| B-mód, B/B-mód, M-mód, B/M-mód, Color doppler, Power doppler (energetický doppler), spektrální doppler (PW - doppler) - včetně steeringu na lineární sondě, duplexní a triplexní mód v reálném čase |  |  |  |  |  |
| uspořádání 2D obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe i nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení Dual Live mód - současné zobrazení B-obrazu a B-obrazu včetně CFM |  |  |  |  |  |
| Harmonické zobrazení / Inverzní harmonické zobrazení / Pulsní inverzní harmonické zobrazení |  |  |  |  |  |
| HPRF |  |  |  |  |  |
| Paměťova smyčka pro min. 2000 obrázků |  |  |  |  |  |
| vícestupňové kompaundní zobrazení |  |  |  |  |  |
| SRF - Speckle Reduction Filter |  |  |  |  |  |
| postprocessingové technologie pro zvýšení kvality ultrazvukového obrazu |  |  |  |  |  |
| trapezoidní zobrazení |  |  |  |  |  |
| Možná funkce panoramatického zobrazení na lineární sondě |  |  |  |  |  |
| Konektivita a ukládání dat |  |  |  |  |  |
| vestavěná zařízení: min. 4x USB , LAN |  |  |  |  |  |
| externí zařízení: Flash memory, jakékoliv USB zařízení |  |  |  |  |  |
| přímý tisk obrazů a reportů na běžnou tiskárnu |  |  |  |  |  |
| vnitřní digitální archivační systém |  |  |  |  |  |
| ukládání ultrazvukových obrazů, CINE smyček (paměťová smyčka pro záznam snímků a videosekvencí s možností následného manuálního či dynamického přehrávání) |  |  |  |  |  |
| kapacita paměti min. 500 GB |  |  |  |  |  |
| přímý tisk na běžné počítačové tiskárny |  |  |  |  |  |
| měření a popisy v uložených obrazech |  |  |  |  |  |
| možnost síťového zapojení |  |  |  |  |  |
| export dat v běžných počítačových formátech (JPEG, TIFF, BMP, AVI, atd.) |  |  |  |  |  |
| DICOM 3.0 - Store, Print, Worklist, odeslání obrazů z přístroje pomocí jednoho tlačítka |  |  |  |  |  |
| černobílý videoprinter |  |  |  |  |  |
| Sondy |  |  |  |  |  |
| lineární multifrekvenční sonda. min. 4 – 13 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka aktivního pole max. 4 cm, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, funkce trapezoidního zobrazení, možná funkce panoramatického zobrazení, sonda s min. 128 krystaly ve snímači, možnost připojení bioptického nástavce |  |  |  |  |  |
| Další parametry, důležité pro ORTOPEDII: |  |  |  |  |  |
| práce z integrované originální baterie na min. 20 minut kontinuálního provozu |  |  |  |  |  |
| manuální nastavení TGC křivky pomocí min. 8 hardwarových ovladačů |  |  |  |  |  |
| min. 4 uživatelská hardwarová tlačítka |  |  |  |  |  |
| nutný nožní pedál s programovatelnou funkcí freez, uložení nálezu |  |  |  |  |  |
| ohřívač gelu s možností vypnutí a dvou stupňů ohřevu |  |  |  |  |  |
| funkce trapezoidního zobrazení na lineárních sondách |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi přenosu dat - bezdrátového připojení k síti LAN |  |  |  |  |  |
| kompletní měření úhlů dětských kyčlí včetně klasifikace podle Grafa |  |  |  |  |  |
| nedopplerovské zobrazení toku s velmi vysokou senzitivitou nezávislé na úhlu přiložené lineární sondy pro diagnostiku zánětlivých změn ve tkáních a chrupavkách |  |  |  |  |  |
| panaromatické zobrazení (dostupné rozšíření) |  |  |  |  |  |
| funkce pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D, nezbytné funkce: změna úhlu vpichu - steer paprsků až do min. 30°, změna zesílení – gain intervenčního nástroje, volba šířky jehly (dostupné rozšíření) |  |  |  |  |  |
| 3. část – Ultrazvuk chirurgie (1 kus). Parametr; Ano / Ne; Reálná hodnota; Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce). Mobilní přenosný ultrazvukový systém pro Chirurgické oddělení. Přenosný ultrazvukový přístroj. Plně digitální přístroj vysoké výkonnostní kategorie. Dobrá mobilita přístroje, systém typu notebook. Provoz na integrovanou baterii, min. 30 minut. LCD monitor min. 15“. Hmotnost systému max. 5 kg vč. baterie. Požadovaná zobrazení / režimy:. - 2D (B-mód). - Úhlové / compoundní zobrazení. - Redukce speklí. - Simultánní duální zobrazení. - Barevné dopplerovské mapování. - Spektrální PW Doppler. - Spektrální CW Doppler. - Navigace jehly. - Nedoplerovské zobrazení krevního toku s vysokou citlivostí. - Tkáňové harmonické zobrazení na všech sondách. Dynamická automatická optimalizace obrazu. Požadavky na archivaci a komunikaci. Programové vybavení pro provádění základních měření a výpočtů. Automatické měření a hodnocení parametrů dopplerovské křivky. Automatické měření objemu močového měchýře. Archivace dat včetně záznamových smyček. Ukládání v podobě nativních dat. Aktivní DICOM 3.0. Sondy. Lineární sonda pro vyšetření karotid a periferních cév, small parts, intervenční zákroky vč. zavádění PICC a Midline, regionální anestézie. Konvexní sonda pro abdominální aplikace, eFAST, plíce. Fázová sonda výlučně typu single crystal pro kardiologii, eFAST, plíce. Příslušenství. Mobilní stojan, výškově stavitelný s aktivním přepínáním min. 3 sond. |  |
| 4. část – Ultrazvuk interna (1 kus) |  |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne |  | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |  |
| ECHO kardiograf - Ultrazvukový diagnostický přístroj pro kardio - vaskulární aplikace (1 kus) |  |  |  |  |  |
| mobilní ultrasonografický přístroj v konfiguraci pro interní kardiologická oddělení (aplikační SW pro vyšetření srdce, cév), |  |  |  |  |  |
| dobrá stabilita a mobilita přístroje, |  |  |  |  |  |
| ergonomický přístroj přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření vyšetřujícími lékaři, |  |  |  |  |  |
| min. 20“ monitor s FullHD rozlišením (min. 1920x1080) stranově a výškově stavitelný na rameni polohovatelném v ose x, y, z, |  |  |  |  |  |
| frekvenční rozsah přístroje v rozsahu 1 až 20 MHz, dynamický rozsah min. 280 dB, maximální snímkovací frekvence více jak 1400 Hz, |  |  |  |  |  |
| výškově a stranově stavitelná poloha ovládacího panelu, možnost natočení ovládacího panelu nezávisle na těle přístroje o více jak 180°, |  |  |  |  |  |
| technologie širokopásmového zpracování signálu pomocí širokopásmového tvarovače signálu a širokopásmových sond s možností změny zastoupení jednotlivých frekvencí (nikoliv pouze změny frekvence), |  |  |  |  |  |
| ovládání přístroje pomocí dotykového displeje s velikostí min. 12“, |  |  |  |  |  |
| 4 aktivní porty pro připojení pinless zobrazovacích sond (nikoliv dopplerovských sond), |  |  |  |  |  |
| jednotlačítková optimalizace upravující 2D, |  |  |  |  |  |
| záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW a interní HDD o velikosti minimálně 1 TB, |  |  |  |  |  |
| archivace snímků min. ve formátech: systémová data, PC formát, DICOM, |  |  |  |  |  |
| archivace obrazových dat v původní formě s možností úpravy základních parametrů na uložených smyčkách, v PC i DICOM formátech, |  |  |  |  |  |
| přístroj je vybaven alespoň USB výstupem pro připojení USB flash nebo externího HDD z toho min. jeden USB port je pro lepší přístup umístěn na ovládacím panelu, |  |  |  |  |  |
| černobílá termotiskárna tiskárna s digitálním vstupem umístěna na ovládacím panelu, |  |  |  |  |  |
| Požadovaná zobrazení |  |  |  |  |  |
| vysoce kvalitní 2D zobrazení s pokročilým pulsním kódováním, pulsním formováním a frekvenčním skládáním, s možností harmonického zobrazení na všech sondách, |  |  |  |  |  |
| M-mód, anatomický M-mód, |  |  |  |  |  |
| M-mód barevný doppler, |  |  |  |  |  |
| M-mód tkáňový doppler, |  |  |  |  |  |
| THI s pulsní inverzí, |  |  |  |  |  |
| barevný doppler, |  |  |  |  |  |
| širokopásmový barevný doppler, |  |  |  |  |  |
| simultánní 2D a M-mód, |  |  |  |  |  |
| CPA – energetický doppler), |  |  |  |  |  |
| duplexní a simultánní 2D/PW doppler, |  |  |  |  |  |
| duplexní CW doppler včetně automatické optimalizace nastavení energie dopplera, |  |  |  |  |  |
| duplexní barevný doppler a CW doppler, |  |  |  |  |  |
| High-PRF PW doppler, |  |  |  |  |  |
| color TDI a PW TDI, |  |  |  |  |  |
| duplexní 2D, barevný doppler a PW doppler, |  |  |  |  |  |
| duplexní 2D, energetický doppler (CPA) a PW doppler, |  |  |  |  |  |
| nezávislý triplex pro simultánní 2D, barevný doppler a PW doppler, |  |  |  |  |  |
| nezávislý triplex pro simultánní 2D, energetický doppler (CPA) a PW doppler, |  |  |  |  |  |
| duální zobrazování, |  |  |  |  |  |
| HD zoom (write), |  |  |  |  |  |
| Pan zoom (read), |  |  |  |  |  |
| automatická inverze barevného spektra při provádění vyšetření barevným dopplerem, |  |  |  |  |  |
| úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, |  |  |  |  |  |
| odstranění šumu (tzv. speckle reduction) ve více krocích (nikoliv pouze on/off), |  |  |  |  |  |
| real-time současné zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase. |  |  |  |  |  |
| Další požadavky |  |  |  |  |  |
| Přístroj bude obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM. |  |  |  |  |  |
| Přístroj musí umožňovat současné zobrazení dříve provedené studie s real-time prováděnou studií na monitoru přístroje. |  |  |  |  |  |
| Vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření. |  |  |  |  |  |
| Programové vybavení pro provádění všech obvyklých typů měření požívaných v sonografické diagnostice. |  |  |  |  |  |
| Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze. |  |  |  |  |  |
| Automatizovaná měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin) na živé i zamražené doppler. křivce. |  |  |  |  |  |
| Požadované sondy: |  |  |  |  |  |
| Požadujeme sondy s pinless konektory a nelámavým kabelem. |  |  |  |  |  |
| Přístroj musí umožňovat podporu připojení matrixových sond. |  |  |  |  |  |
| 1ks sektorová sonda (monokrystalová technologie) pro diagnostiku dospělých pacientů, frekvenční rozsah min. 1-5 MHz, |  |  |  |  |  |
| 1ks lineární sonda pro vaskulární aplikace a vyšetření malých částí L12-3, pracovní frekvenční rozsah min. 3-12 MHz. |  |  |  |  |  |
| 5. část – Ultrazvuk RDG Karviná (1 kus) |  |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne |  | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |  |
| Požadované vlastnosti a parametry |  |  |  |  |  |
| Dobrá mobilita přístroje, lehce transportovatelný, hmotnost maximálně 100 kg |  |  |  |  |  |
| Rychlý start přístroje - do 60 sec. z vypnutého stavu |  |  |  |  |  |
| LED monitor o velikosti min. 23“ |  |  |  |  |  |
| Min. 4 aktivní konektory pro současné připojení 2D uzv snímačů |  |  |  |  |  |
| Podpora sond typu Single Crystal a matrix |  |  |  |  |  |
| Aretace podvozku |  |  |  |  |  |
| Požadavky na obslužný panel: |  |  |  |  |  |
| výškově, stranově i předozadně stavitelný (plovoucí) |  |  |  |  |  |
| integrovaný dotykový LCD displej velikosti minimálně 12“ pro zjednodušení ovládání přístroje (rychlá dostupnost funkcí) |  |  |  |  |  |
| plná programovatelnost a konfigurace nabídek dotykového LCD displeje uživatelem včetně definování měřicích postupů a výpočtů (úprava stávajících i tvorba nových nabídek) |  |  |  |  |  |
| vysouvatelná mechanická textová klávesnice |  |  |  |  |  |
| ovládací kuličkový trackball nikoliv dotykový touchpad |  |  |  |  |  |
| Požadované režimy zobrazení |  |  |  |  |  |
| 2D (B-mód) na harmonických frekvencích, maximální hloubka 2D zobrazení u abdominální sondy min. 40 cm (vyšetřitelnost pacientů s BMI > 35) |  |  |  |  |  |
| Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách |  |  |  |  |  |
| Úhlové / kompaundní zobrazení |  |  |  |  |  |
| Pulzní doppler se schopností steeringu na lineární sondě |  |  |  |  |  |
| Barevné dopplerovské mapování, včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) |  |  |  |  |  |
| Simultánní duální zobrazení 2D obrazu a kombinace 2D + CFM v reálném čase na všech sondách |  |  |  |  |  |
| Triplexní zobrazení v reálném čase na všech sondách |  |  |  |  |  |
| Automatická optimalizace 2D obrazu i dopplerovského spektra |  |  |  |  |  |
| Programové vybavení pro provádění základních měření a výpočtů (délka, plocha, objem) |  |  |  |  |  |
| Automatické vyhodnocování parametrů dopplerovské křivky s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI na zmrazeném záznamu i v aktivním režimu během snímání |  |  |  |  |  |
| SW pro zvýraznění jehly pro intervence pod UZ kontrolou |  |  |  |  |  |
| Modul detekce a vizualizace mikrokalcifikací |  |  |  |  |  |
| SW výbava |  |  |  |  |  |
| Nedopplerovské zobrazení pomalého krevního toku |  |  |  |  |  |
| Možnost rozšíření o modul pro zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti metodou střižné vlny - shearwave elastografie, s následujícími možnostmi: |  |  |  |  |  |
| · měření a hodnocení elasticity v kPa, rychlosti v m/s a v grafickém módu zobrazení |  |  |  |  |  |
| · možnost definování velikosti sledované oblasti v tkáni |  |  |  |  |  |
| · barevné mapování elasticity ve sledované výseči v reálném čase během snímání |  |  |  |  |  |
| · nastavení barevné škály v jednotkách kPa i cm/s |  |  |  |  |  |
| · sledování a kontrola kvality shearwave signálu ve vyšetřované oblasti |  |  |  |  |  |
| · kvantifikace elasticity v kPa i v cm/sec |  |  |  |  |  |
| Možnost rozšíření o SW pro hodnocení poměru jasové složky v játrech a ledvině při totožném nastavení přístroje |  |  |  |  |  |
| Zobrazení toků s 3D efektem |  |  |  |  |  |
| Panoramatické zobrazení |  |  |  |  |  |
| Automatické měření IMT |  |  |  |  |  |
| Možnost rozšíření o SW pro automatické hodnocení nálezů na štítné žláze a stanoveni parametru TI-RADS |  |  |  |  |  |
| Možnost rozšíření o SW pro automatické hodnocení mammárních nálezů a stanoveni parametru BI-RADS |  |  |  |  |  |
| Možnost rozšíření o kontrastní vyšetření - CEUS |  |  |  |  |  |
| Možnost rozšíření o SW pro výpočet útlumu UZ signálu v játrech závislého na vysílací frekvenci sondy. Výsledkem je absolutní hodnota v [dB/cm/MHz]. |  |  |  |  |  |
| Možnost rozšíření o SW pro fúzi MRI-UZ |  |  |  |  |  |
| Možnost rozšíření o SW pro snímání polohy bioptické jehly při aplikaci z volné ruky |  |  |  |  |  |
| Požadavky na měření a archivaci |  |  |  |  |  |
| Paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí |  |  |  |  |  |
| Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD min. 1TB |  |  |  |  |  |
| Min. 2 snadno dostupné USB porty pro připojení paměťových zařízení typu Flash disk |  |  |  |  |  |
| Komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS pro všechny kategorie (včetně Worklist) Připojení do PACS a NIS nemocnice součástí dodávky |  |  |  |  |  |
| Výstup na externí digitální monitor |  |  |  |  |  |
| Možnost realtime streamování UZ obrazu do dalšího zařízení |  |  |  |  |  |
| Požadavky na ultrazvukové sondy |  |  |  |  |  |
| 1ks: konvexní sonda pro abdominální vyšetření o rozsahu min. 2 - 8 MHz. Maximální hloubka 2D zobrazení min. 40 cm (vyšetřitelnost pacientů s BMI > 35) Úhel zobrazení min. 120° |  |  |  |  |  |
| 1ks: lineární sonda pro vyšetření blízkých struktur o rozsahu min 5 -14 MHz, délka snímací části min. 60 mm |  |  |  |  |  |
| 1ks: lineární sonda pro vyšetření cév o rozsahu min 3 -11 MHz, délka snímací části max. 45mm |  |  |  |  |  |
| 6. část – EKG (6 kusů) |  |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne |  | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |  |
| LCD dotykový displej minimálně 8" s vysokým rozlišením |  |  |  |  |  |
| Alfanumerická podsvícená vodotěsná klávesnice |  |  |  |  |  |
| 12 tiskových kanálů |  |  |  |  |  |
| Schéma umístění elektrod EKG pro průvodce připojením elektrody a alarm |  |  |  |  |  |
| Kontrola a záznam zamrzlých křivek po dobu min. 240 sekund |  |  |  |  |  |
| R-R analýza v 1 nebo 3 rytmech pro snadnější nalezení arytmie |  |  |  |  |  |
| Citlivost: 5, 10, 20, 10/5, 20/10 mm/mV |  |  |  |  |  |
| Nejnižší možná rychlost záznamu 5 mm/s |  |  |  |  |  |
| Nejvyšší možná rychlost záznamu 50 mm/s |  |  |  |  |  |
| Interpretace a rozměření - specifická pro dospělé a děti |  |  |  |  |  |
| Režim záznamu: automatický, manuální, arytmický |  |  |  |  |  |
| Termální tiskárna s vysokým rozlišením |  |  |  |  |  |
| Možnost připojení externí PC tiskárny |  |  |  |  |  |
| Šířka papíru min. 210 mm (formát A4) |  |  |  |  |  |
| Místní úložiště pro min. 1000 záznamů |  |  |  |  |  |
| Možnost připojení externích médií (SD, USB) |  |  |  |  |  |
| Možnost uložení dat do formátu JPG, XML nebo PDF, případně do formátu XML nebo PDF. |  |  |  |  |  |
| Typ filtru : digitální (drift, svalový, síťový) |  |  |  |  |  |
| Digitální rozhraní : USB, LAN port, SD karta, WiFi (volitelné), VGA |  |  |  |  |  |
| Rozměry max.: š: 420 x d: 370 x v: 125 mm |  |  |  |  |  |
| Váha max.: 5 kg včetně baterie |  |  |  |  |  |
| Možnost SW k připojení do PC |  |  |  |  |  |
| Plná lokalizace přístroje do českého jazyka |  |  |  |  |  |
| 7. část – Analyzátor elektroforetický automatický (1 kus) |  |  |  |  |  |
| Parametr | Ano / Ne |  | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |  |
| Systém umožňuje kompletní automatické provedení a vyhodnocení elektroforézy sérových a močových proteinů a metod imunofixace |  |  |  |  |  |
| Analýza sérových proteinů na 6 frakcí (β1-β2) |  |  |  |  |  |
| Imunofixace s monovalentními antiséry IgG, IgM, IgA, IgD, IgE, kappa, lambda a volnými řetězci kappa free, lambda free |  |  |  |  |  |
| Identifikace zkumavek pomocí čárového kódu |  |  |  |  |  |
| Automatické pipetování ze zkumavky se vzorkem na jednorázovou destičku |  |  |  |  |  |
| Identifikace antisér a agarózových gelů pomocí čárových kódů, |  |  |  |  |  |
| Součástí dodávky je PC s příslušenstvím, tiskárna, UPS |  |  |  |  |  |
| Součástí dodávky je připojení analyzátoru do laboratorního informačního systému OpenLIMS firmy Stapro |  |  |  |  |  |
| Dodaná zařízení, přístroje a výrobky musí mít označení CE IVD. |  |  |  |  |  |
| Realizované věcné plnění musí vyhovět kvalitativním požadavkům potřebným pro akreditaci klinických laboratorních pracovišť dle ČSN EN ISO 15189. |  |  |  |  |  |