Příloha č. 6

Minimální technické požadavky

OPA/Hal/2022/19/přístroje pro krevní transfuzi-HTO

P22V0000270

Předmětem zakázky je kompletní dodávka :

- odběrová míchací váha – 4 ks

- mobilní svářečka na krevní vaky – 4 ks

- separátor krevní plazmy – 4 ks

Odběrová míchací váha – 4 ks

- Odběrové váhy určené pro odběry plné krve

- Vysoká přesnost, odchylka méně než 1%

- Bezpečnostní svorka neustále zajišťující uzavřený systém

- Bezdrátový přenos dat (min. 80 m v budově)

- Program obousměrnou komunikaci s IS krevní banky, možnost širokého nastavení parametrů a čárových kódů dle požadavků oddělení, např.: číslo dárce, šarže vaku, číslo obsluhy, kód výsledku

- Program musí umět zpracovat a archivovat veškerá data, včetně záznamu poruchových a alarmových stavů

- Možnost ověření jména dárce přímo na displeji váhy

- Spojka s držákem čtečky čárových kódů a svářečky včetně druhého ovládacího panelu pro obsluhu pro zobrazení a sledování odebraného množství krve na displeji i s délkou odběru, s průběžným vážením a automatickým tárováním

- Zobrazení průtoku krve, akustická i optická signalizace ukončení odběru po dosažení nastaveného množství

- Nastavení objemů odebírané krve dle požadavků oddělení a nastavitelný po jednom ml

- Automatické ukončení odběru po dosažení povoleného časového limitu k odběru

- Akustická i optická signalizace

- Dva ovládací panely (na přístroji a zvýšený pro stojící obsluhu)

- Automatické nulování hmotnosti prázdného vaku po vložení vaku na váhu a aktivaci odběrového programu

- Informační displej pro dárce zobrazující procentuální průběh odběru

- Předalarmové upozornění pro dárce, aby si „přicvičil“ při snižujícím se průtoku krve

- Homogenní míchání odebrané krve

- Autodetekční čtečka čárových kódů

- Váha musí být vybavena vnitřní pamětí na min. 100 odběrů

- Záložní dobíjecí akumulátor umožňující min. 40 odběrů

- Mísa vhodná i pro pětivaky s filtrem s integrovaným držákem in-line filtrů

- Plně modifikovatelný systém pro úpravu nastavení odběrových programů dle požadavků transfuzního oddělení

Mobilní svářečka na krevní vaky – 4 ks

- Vysokofrekvenční sváření

- Až 30 svárů v rychlé sekvenci

- Automatické nastavení délky sváru dle tloušťky hadičky, max. do 2 sekund

- Indikace sváření na svářecích kleštích, že svár je ukončen a že je spolehlivý

- Indikace sváření na svářecích kleštích, že svár nebyl proveden kvalitně

- Kompatibilita svářecích kleští s různými bateriovými zdroji

- Lithium polymerová baterie trvale vodičem propojená se svařovací hlavou.

- Kovová kostra baterie musí být vybavena gumovými tlumiči nárazů.

- Výdrž baterie min. 1.000 svárů při plném nabití baterie.

- Nabití baterie max. za 1 hodinu

- Indikátor stavu baterie se zvukovou signalizací nízkého napětí baterie

- Váha max. 1,2 kg včetně baterie

- Možnost svářet set, i když je dárce připojen k odběrovému setu

Separátor krevní plazmy – 4 ks:

- 4 ks automatického separátoru plazmy (přístroje musí být nové, nepoužité, nerepasované)

- Automatizovaný plazmaferetický systém určený k odběru bezbuněčné dárcovské plazmy membránovou filtrací pomocí jednorázových souprav

- Přístroj musí umožňovat odběr plazmy k frakcionaci a ke klinickému použití

- Proces musí být založen na filtraci skrz membránový filtr

- Přístroj musí umožnit separaci z jednožilního přístupu

- Odseparovaný produkt plazmy musí splňovat legislativní jakostní požadavky plazmy k frakcionaci a karanténní plazmy

- Separace volitelného objemu plazmy v rozmezí 500 - 850ml

- Doba separace plazmy o objemu ≥ 800 ml nesmí přesáhnout 60 minut

- V průběhu odběru plazmy musí být monitorován žilní tlak dárce

- Monitorované parametry: Odběrová rychlost, návratová rychlost, objem plazmy, objem fyziologického roztoku

- Přístroj musí mít automatickou regulaci odběrové a návratové rychlosti v závislosti na aktuálním žilním tlaku tak, aby nedošlo k přetížení žíly. Regulace musí být minimálně v rozsahu 40-120 ml/min u odběrové fáze a 30-150 ml/min u návratové fáze

- Přístroj musí mít automatické plnění antikoagulačního roztoku

- Připojení kompenzačního roztoku

- Předčasné ukončení separace

- Ukončení separace s návratem zbytkových buněk dárci

- Zobrazení hodnot v průběhu procedury

- SW pro správu dat v českém jazyce

- Zvukový a akustický alarm při problémech v průběhu separace ev. poruše přístroje

- Přístroj musí mít čtečku čárových kódů

- Přístroj musí mít manžetu

- Možnost přenosu dat do IS Transfuzního oddělení (minimálně v rozsahu: číslo odběru, číslo obsluhy, číslo přístroje, datum odběru, doba odběru, odebrané množství, údaje o použité kompenzaci a objem použitého antikoagulačního roztoku

Všechny nabízené výrobky musí mít certifikaci CE pro výrobky na evropském trhu a musí vyhovovat evropským směrnicím formulující základní požadavky předmětu veřejné zakázky týkající se registrace zdravotnických prostředků.