Příloha č. 1 Zadávací dokumentace – Požadované technické parametry

„Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj – Operativa III“

POŽADOVANÉ  TECHNICKÉ  PARAMETRY

| 1. část – Operační stůl traumatologický (1 kus) |
| --- |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| Požadujeme dodání 1 ks nového, nerepasovaného, ne demo přístroje s níže uvedenou specifikací |  |  |  |
| operační stůl musí být mobilní, elektromechanický |  |  |  |
| Operační stůl musí mít modulární pracovní desku, s elektrickým polohováním (nahoru - dolů, Trendelenburg – anti-Trendelenburg, flexe, reflexe, laterálního náklonu, dolního zádového segmentu, nožního segmentu), ostatní polohování operačního stolu mechanicky |  |  |  |
| celkové maximální možné zatížení operačního stolů minimálně 540 kg |  |  |  |
| maximální zatížení operačního stolu ve všech polohách minimálně 250 kg |  |  |  |
| celková šíře pracovní desky operačního stolu bez eurolišt minimálně 550 mm |  |  |  |
| celková šíře pracovní desky operačního stolu s eurolištami minimálně 610 mm |  |  |  |
| délka celé pracovní desky operačního stolu musí být v rozmezí 2180 mm - 2310 mm |  |  |  |
| pracovní deska operačního stolu musí být složena z velkého hlavového segmentu, horního zádového segmentu, dolního zádového segmentu, pánevního segmentu a děleného nožního segmentu |  |  |  |
| pracovní deska operačního stolu musí být v celé délce pracovní desky RTG transparentní; operační stůl musí být vhodný pro použití C ramene RTG |  |  |  |
| pracovní deska operačního stolu musí mít antidekubitní, antistatické polstrování s paměťovou pěnou o minimální výšce 80 mm |  |  |  |
| Polstrování pracovní desky operačního stolu musí být jednoduše odnímatelné a umožňovat tak snadnou údržbu a hygienu; uchycení polstrování pomoci čepového systému z důvodu vyššího hygienického standardu, uchycení polstrování se suchými zipy není povoleno z důvodu ulpívání nečistot |  |  |  |
| operační stůl musí umožňovat "reverzní mód", tedy oboustranné sestavení operační desky (záměna zádového segmentu za nožní a opačně) |  |  |  |
| Operační stůl musí být možné napájet z rozvodné sítě střídavým napětím v rozsahu min. 100, max. 230 V, s frekvencí min. 50, max. 60 Hz |  |  |  |
| napájení operačního stolu musí být možné z integrované bezúdržbové baterie umožňující vícedenní provoz, dobíjení baterie pomoci integrované nabíječky |  |  |  |
| ovládání operační stolu musí být možné pomoci integrovaného ovládacího panelu zabudovaného v noze operačního stolu, integrovaný ovládací panel musí být umístěn z boku nohy operačního stolu (nesmí být umístěn pod nožními segmenty; nesmí být umístěn pod hlavovým segmentem) |  |  |  |
| ovládání operačního stolu musí být možné pomoci kabelového ovladače s barevným displejem, zároveň musí být možné ovládat operační stůl pomoci bezdrátového ovladače s barevným displejem (ovladače musí mít tlačítkovou volbu: výškové polohování, trendelenburg, antitrend., laterární náklon, flexe, reflexe, podélný posun, polohování zádové sekce a nožních segmentů, automatického nulování desky operačního stolu do vodorovné polohy) |  |  |  |
| operační stůl musí mít indikátor stavu baterie operačního stolu na barevném displeji (drátového a bezdrátového) ovladače a na ovládacím panelu umístěném na noze stolu |  |  |  |
| operační stůl musí mít nerezové ocelové boční vodící a asistenční eurolišty s profilovým rozměrem 25 x 10 mm |  |  |  |
| operační stůl musí mít nastavení výšky pracovní desky v rozsahu min. 580 – 1100 mm (měřeno od podlahy po hranu operační desky bez polstrování) |  |  |  |
| operační stůl musí mít elektrické nastavení bočního (laterárního) náklonu v rozsahu minimálně -20°/20° |  |  |  |
| operační stůl musí mít elektrické nastavení trendelenburgové polohy v rozsahu minimálně -30°/30° |  |  |  |
| operační stůl musí mít elektrické nastavení dolního zádového segmentu v rozsahu minimálně -45°/80° |  |  |  |
| operační stůl musí mít dělené, lehce odnímatelné nožní segmenty. Levý i pravý nožní segment musí být možné rozevřít do strany minimálně v rozsahu 90° |  |  |  |
| operační stůl musí mít elektrické nastavení pravého a levého nožního segmentu v rozsahu minimálně -90°/80°; ovládání pravého a levého nožního segmentu musí být možné v synchronním nebo asynchronním módu |  |  |  |
| operační stůl musí podporovat připojení amerických bot namísto nožních segmentů. Americké boty musí být možné elektricky nastavit v rozsahu minimálně -90°/80°; ovládání pravé a levé americké boty musí být možné v synchronním nebo asynchronním módu |  |  |  |
| operační stůl musí mít nastavení malého hlavového segmentu v rozsahu minimálně -45°/45° |  |  |  |
| operační stůl musí mít elektrické nastavení flexe pracovní desky minimálně v rozsahu 210° |  |  |  |
| operační stůl musí mít elektrické nastavení reflexe pracovní desky minimálně v rozsahu 120° |  |  |  |
| operační stůl musí mít čtyři dvojitá antistatická plastová kola v rozích podvozkové základny operačního stolu o průměru minimálně 125 mm, které jsou chráněna krytím před znečištěním |  |  |  |
| základna operačního stolu musí být vyrobena z nerezové oceli bez plastových krytů |  |  |  |
| operační stůl musí mít centrální brzdový systém s výsuvnou aretací. Stabilita operačního stolu musí být zajištěna pomoci minimálně čtyř výsuvných válců umístěnými mezi dvojitými koly |  |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |
| Drátový dálkový ovladač – 1 ks |  |  |  |
| Variabilní opěrka ruky – otočná o 360°, sklopná, ovládání pomoci jedné ruky, nastavitelná výška, rozměry min. 600 x 165 x 60 mm – 2 ks |  |  |  |
| Boční variabilní opěrka pro podporu těla, výškově nastavitelná, výsuvná, otočná o 360 °, rozměry min. 220 x 110 mm – 4 ks |  |  |  |
| Extenční zařízení – součástí extenčního zařízení musí být: fixační adaptér pro operační stůl vč. Pánevní částí s čalouněním, protitahový válec pro peritoneum a krček stehenní kosti, dva výsuvné extenční profily (každý profil má dva klouby), dvě otočné a výškově stavitelné tahové vřetena s adaptací pro držáky extenčních bot, pár extenčních bot, dvě výškově stavitelné tyčové opěrky, jeden vozík s odkládacím košem na další příslušenství – 1 ks |  |  |  |
| Bezdrátový dálkový ovladač včetně dobíjecí dokovací stanice - všechny funkce operačního stolu musí být říditelné dálkovým ovladačem – 1 ks |  |  |  |
| Horní zádový segment s odnímatelnými ramenními segmenty a zmenšeným hlavovým segmentem, dokování do dolního zádového segmentu, rtg transparentní, délka min. 320 mm, šířka min. 550 mm, polstrování min. 80 mm. |  |  |  |
| 2. část – Mrazák na kosti (1 kus) |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
| Hlubokomrazící box |  |  |  |
| Přístroj slouží pro uchování vzorků klinického materiálu |  |  |  |
| Požadované vlastnosti: |  |  |  |
| bezfiltrový bezúdržbový systém |  |  |  |
| objem min. 80 l |  |  |  |
| váha max. 100 kg |  |  |  |
| napětí v rozmezí 220 - 240V |  |  |  |
| nastavení teploty v rozsahu min. -60 až -80°C |  |  |  |
| vnější rozměry max. 95 x 78 x 84 cm |  |  |  |
| tichý chod do max 50 dB. |  |  |  |
| digitální technologie programování a řízení chodu mrazáku |  |  |  |
| optický a zvukový alarm pro hlášení odchylky teplot, výpadku proudu |  |  |  |
| možnost propojení alarmu s mobilním telefonem |  |  |  |