| Položka veřejné zakázky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Tolerance +- 10% (ano/ne) | Splnění požadavku ANO/NE (nutno uvést požadované údaje) | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Základní specifikace |  |  |  |
| Předmětem plnění je dodávka digitálního mamografického přístroje | xxx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Gantry |  |  |  |
| Motorizovaný rozsahu vertikálního pohybu min. 65 cm (cca 75-140cm nad podlahou) | Ano | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vzdálenost ohnisko – detektor SID min. 60 cm | Ne | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozsah motorizovaného otáčení min. +/- 150 st. | Ne | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Systém pro mechanické zvětšení snímku – požadovaný stupeň zvětšení min. 1,8x | Ne | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatická nastavení otočení gantry do uživatelsky předdefinovaných pozic | xxx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Maximální síla komprese min.do 175 N | Ne | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatická i manuální dekomprese po ukončení expozice | xxx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pár nožních spínačů pro ovládání komprese a vertikálního pohybu | xxx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Generátor |  |  |  |
| vysokofrekvenční generátor o výkonu min. 5 kW | Ne | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozsah expozičního napětí min. 23-35 kV | Ne | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozsahu expozičního množství min. 5-500 mA | Ne | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| automatické i manuální nastavení expozičních parametrů | xxx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rentgenka + kolimátor |  |  |  |
| výkonný zářič s vysokoobrátkovou anodou (min. 8.800 ot/min) | Ne | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| dvě ohniska o velikosti max. 0,1 a 0,3 mm | Ne | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| tepelná kapacita anody min. 300 kHu | Ne | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| motorizovaná filtrace | xxx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Požadujeme automatickou kolimaci. Možné i řešení kombinace obou typu kolimací (manuální i automatická). | xxx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zařízení nebo příslušenství, které poskytuje kvantitativní informaci o ozáření pacienta | Ne | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Digitální detektor | xxx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| technologie pro přímou konverzi RTG záření (amorfní Se) | xxx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| velikost aktivní plochy min. 23x29cm | Ne | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| velikost pixelu maximálně 85 µm | Ne | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Příslušenství | xxx |  |  |
| kompresní lopatky pro základní screeningová vyšetření pro malá a velká prsa | xxx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kompresní lopatky pro cílená vyšetření, bodové komprese | xxx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kompresní lopatky pro snímky se zvětšením | xxx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| podpěra prsu pro snímky se zvětšením | xxx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| digitální indikace úhlu rotace ramene, síly komprese a tloušťky komprese | xxx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Akviziční stanice |  |  |  |
| typický čas zobrazení snímku na obrazovce po ukončení expozice max. 15 s | Ne | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| typický čas mezi dvěma expozicemi max. 30 s | Ne | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kapacita pro interní uložení min. 9000 snímků | Ne | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| LCD medicínský diagnostický monitor s úhlopříčkou min. 21“, rozlišení min.3MPx | Ne | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| SW pro základní zpracování snímků a jejich odeslání do diagnostické stanice | xxx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| DICOM 3.0 – Storage SCU/SCC, Worklist, Query/Retrieve | xxx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Integrovaný ochranný štít proti záření pro obsluhu ekvivalent min. 0,3 mm Pb. | Ne |  |  |

- Pokyny pro vyplnění dokumentu

- „ANO / NE " - zde účastník uvede slovně ANO / NE zda splňuje požadované technické parametry;

- „Strana dokumentu" - zde účastník uvede, stranu daného dokumentu, ve kterém se daný technický parametr nachází.

- Účastník je povinen vyplnit všechny položky uvedené v technické specifikaci, viz tabulky výše.