## List1
Příloha č. 1 - Požadované technické parametry
VZ - Dodávka RTG skiaskopického kompletu vč. stavebních úprav
P/038/0007RA/INV/22
Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedenou tabulku s požadavky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů zadavatel povoluje toleranci +/- 10 % od uvedených technických údajů, a to u parametrů neoznačených u požadované hodnoty jako minimální nebo maximální. Technické parametry označené slovem „minimální“ nebo „maximální“, nebo zkratkou „min.“ nebo „max.“, musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají. Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
| Parametr | Uchazeč uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | uchazeč doplní typ a technické parametry nabízeného přístroje
Dodávka RTG skiaskopického kompletu | 1. Stativ s integrovaným C ramenem a integrovaným vyšetřovacím stolem
Motoricky posuvné C rameno s nezávislým výškovým nastavením a možností rotace kolem vyšetřovacího stolu a uchycení vyšetřovacího stolu na levé straně
Motorické pohyby C ramena spolu se stolem:
· otáčení kolem svislé osy v rozsahu ± 90°
Motorické pohyby C ramena:
· podélný posun v rozsahu min. 160 cm
· rotace RAO/LAO min. ± 130°
· angulace CRAN/CAUD min. ± 45°
· rychlost motorických pohybů min. 15°/s
· rychlost při RA min. 40°/s
Motorické pohyby vyšetřovacího stolu:
· výškové nastavení stolu v rozsahu min. 70–110 cm od země
· posun v příčném směru min. 45 cm
Motorické pohyby C ramena spolu se stolem:
· otočení kolem svislé osy v rozsahu ± 90°
Deska vyšetřovacího stolu v šířce min. 55 cm, omyvatelná matrace
Pokrytí pacienta aktivní plochou detektoru v podélném směru min. 190 cm
Motorický posun digitálního plochého detektoru (změna ohniskové vzdálenosti)
Možnost volby umístění rentgenky – pod nebo nad vyšetřovacím stolem
Pokrytí pacienta aktivní plochou detektoru v podélném směru min. 190 cm
Pracovní zatížení vyšetřovacího stolu min. 200 kg ve všech polohách, celková bezpečná pracovní zátěž stolu min. 300 kg (hmotnost pacienta + příslušenství + zatížení při resuscitaci KPR atd.)
Kvalitní antikolizní systém s duplicitním jištěním senzory (na krytu clony a detektoru)
2. Zdroj RTG záření
Mikroprocesorem řízený vysokofrekvenční RTG generátor:
· nominální výkon min. 80 kW
· rozsah napětí 40–125 kV
· plně automatický skiaskopický a skiagrafický režim s volbou min. 90 orgánových programů
Vysokoobrátkový RTG zářič:
· 3 ohniska odpovídajícího výkonu
nejmenší ohnisko o velikosti max. 0,3 mm (dle IEC 603336)
největší ohnisko o výkonu min. 65 kW (při předehřevu 250-300 W – dle IEC 60613)
tepelná kapacita anody min. 1,2 MHU
Kolimátor s primárními obdélníkovými clonami, automatickými polopropustnými clonami a klínovými filtry s možností jejich otáčení
Automatická volba přídavné filtrace RTG záření v ekvivalentu min. 0,2 mm Cu pro snížení celkové dávky záření
Funkce naprogramování a vyvolání min. 20 vyšetřovacích pozic plně automatického nastavení systémových projekcí (komplexní nastavení C-ramena, detektoru, hloubkových clon a vyšetřovacího stolu)
DAP metr – měření, zobrazení a záznam celkové plošné i povrchové dávky RTG záření na pacienta dle platné legislativy a doporučení SÚJB, vč. exportu do PACSu
3. Akvizice a obrazové zpracování
Dynamický plochý detektor o velikosti cca 30x40 cm:
· velikost aktivní plochy – min. 1100 cm2
· možnost otáčení (není vyžadováno pro čtvercové detektory)
· maximální rychlost snímání - min. 30 obr./sec
· velikost obrazového bodu - max. 160 µm
· obrazový výstup v matrici - min. 4,5 Mpx v hloubce 16 bit.
· DQE (Detective Quantum Efficienty) – min. 75 % při 0 lp/mm (RQA5 dle normy IEC 62220)
· ZOOM – min. 4x zvětšení
Kompletní obrazová digitalizace s plně digitálním zpracováním a archivací obrazu, s možností jednotlivého snímku a scén, se všemi moderními vyšetřovacími módy:
· rozlišení min. 1024x1024/12 bit při všech druzích provozu v celém řetězci v matrici
· záznamová kapacita min. 25 000 obrazů v plném rozlišení na pevný disk
Standardní software pro úpravu obrazů, automatické nastavení jasu a kontrastu, digitální optimalizace denzity obrazu v reálném čase, automatická redukce šumu, postprocesingové funkce (změna jasu a kontrastu, eliminace pohybových artefaktů, elektronický zoom, posun obrazu, anatomické pozadí, elektronické clony, měření úhlů a vzdáleností apod.)
Funkce uchování a zobrazení poslední provedené scény (skiaskopické i akviziční) nebo libovolného obrazu - last image hold
Automatické nastavení polohy C-ramena podle navoleného referenčního obrazu s možností uložení 10 pozic na jedno vyšetření
Plně automatický digitální pulzní skiaskopický provoz:
· volba min. 5 různých frekvencí v rozsahu min. 1-30 pulsů/s
· možnost volby pulzní rychlosti a dávky přímo od vyšetřovacího stolu
Záznam a zobrazení dynamických skiaskopických sekvencí jako reálné akvizice v délce min. 30 s při maximální frekvenci na pevný disk s následnou možností exportu v DICOM formátu
Akvizice s možností volby nativního i DSA provozu v reálném čase:
· volba min. 5 různých frekvencí v rozsahu min. 1-7 obr./s
· rozlišení a zobrazení v celém řetězci v matrici min. 1024x1024/12 bit
· funkce manuálního i automatického „Pixel Shiftu“, ROADMAPPING a OVERLAY (překrytí referenčního obrazu aktivním LIVE obrazem)
Nastavení clon pomocí grafického znázornění na LIH bez záření
Centrační laser
Nastavení pozice pacienta pro vyšetření pomocí grafického znázornění na LIH bez nutnosti záření
Úhlově synchronizovaný digitální rotační scan s rychlostí pohybu C-ramena min. 40°/s s nativním i LIVE DSA zobrazením s 3D efektem při maximální snímkovací frekvencí až 30 obr./s a rozlišení min. 1024x1024/12 bit s následným exportem obrazu pro 3D zpracování - digitální kanál umožňující okamžité (real-time) zpracování surových dat získaných z intervenčních aplikací
Zařízení, vybavené nejmodernější dostupnou technologií pro získání nejlepší kvality obrazu za co nejnižší dávky záření, zahrnující veškeré potřebné hardwarové a/nebo softwarové prvky dle konkrétního nástroje výrobce
4. Ovládání systému a zobrazení, interface
Ovládání všech funkcí C ramena, hloubkových clon i stolu přímo od vyšetřovacího stolu s možností umístění ovládacího zařízení přímo na stůl nebo na mobilní vozík
Dvě samostatné ovládací konsole počítače s ovládáním všech funkcí obrazového systému, skiaskopie a akvizice přímo od vyšetřovacího stolu a z ovladovny
Ve vyšetřovně:
· 1x medicínský barevný diagnostický velkoplošný displej o úhlopříčce min. 55“s technologií IPS a rozlišením min. 8 MPx, resp. 3840 x 2160 bodů (s kalibrovanou (typickou) luminancí min. 400 cd/m²), kalibrovatelný na DICOM GSDF křivku s odchylkou max. 15 %, instalovaný na pohyblivém, otočném (alespoň o 180°), výškově nastavitelném stropním závěsu
· konfigurace musí umožňovat paralelní zobrazení minimálně osmi vstupů – 1x aktuální a 1x referenční rtg obraz (oba dva 5:4, minimálně 1280 x 1024), 3x endoskopie (5:4, 1280 x 1024, DVI-D), 1x monitor životních funkcí (5:4, 1280 x 1024, VGA), 1x PACS (16:9, 1920 x 1080) + rezerva
· současně minimálně čtyři variabilní rozložení vstupů na displeji (layout)
· ovládání rozložení vstupů na displeji z ovládací konzole v ovladovně i od vyšetřovacího stolu
V ovladovně:
· 2 x medicínské barevné diagnostické displeje o úhlopříčce minimálně 19“ s rozlišením min. 1,2 MPx (1280x1024 bodů) pro live a referenční obraz (s kalibrovanou (typickou) luminancí min. 400 cd/m²), kalibrovatelný na DICOM GSDF křivku s odchylkou max. 15 %, instalovaný na stole
Archivace obrazových scén a jednotlivých obrazů na USB nebo CD-R/DVD ve Windows kompatibilním formátu (JPEG, BMP, AVI) a DICOM formátu (včetně DICOM prohlížeče) s možností zpětného přehrávání CD-R/DVD nosičů na monitoru ve vyšetřovně
Výstup ve formátu DICOM 3, služby DICOM 3: Send, Storage Commitment, Query/Retrieve, Worklist, MPPS, SR (Structured report)
Možnost připojení k počítačové síti „ethernet“, kompatibilita s PACS (Marie PACS) a NIS zadavatele
5. Profesionální multimodalitní intervenční stanice
Vysoce výkonná multimodalitní intervenční rozšířitelná postprocesingová pracovní stanice pro akvizici, zpracování a zobrazení 3D obrazu ze systému a zpracování obrazu z CT a MR s DICOM připojením, případně kombinace více pracovních stanic
Minimální HW konfigurace: 6jádrový procesor 3,5 GHz, operační paměť minimálně 32 GB, samostatný systémový HDD + HDD pro obrazová data s kapacitou minimálně 512 GB, CD/DVD-R, odpovídající grafická karta pro 3D a CT zobrazení, čtecí a vypalovací zařízení na CD-R/DVD-R
Zobrazení:
· medínský barevný LCD monitor v ovladovně
· barevný LCD monitor na stropním závěsu ve vyšetřovně
Okamžité (real–time) zpracování dat získaných z intervenčních aplikací systému k urychlenému vytvoření 3D obrazů
3D zobrazení je zaměřeno zejména na podporu navigace intervenčních výkonů se zobrazením obrazu z modalit AG a vyhodnocením obrazových DICOM dat z modalit CT a MR z externích zdrojů
Automatické využití SW pro úpravu obrazu – základní postprocesing, redukce šumu, zvýraznění hran, zvýraznění detailů, zlepšení kontrastu, redukce pohybových artefaktů, příp. další možnosti
SW a HW vybavení pro automatickou rekonstrukci 3D obrazu cév z rotačního scanu v matrici min. 512 bodů bez nutnosti kalibrace uživatelem zahrnující min.: obrazový rendering (VRT, MIP atd.), multiplanární reformátování (MPR)
SW pro vizualizaci dvou vysocekontrastních 3D objektů s obdobnou denzitou - Dual Volume zobrazení
3D roadmapping pomocí kombinace živé fluoroskopie a předem získaných barevných 3D obrazů ze systému, popř. CT nebo MR s možností vytvořit pilotní obraz: obraz musí automaticky sledovat pohyby C-ramene, resp. i automaticky nastavit pozici C-ramena do optimální polohy dle 3D projekce
Kompletní SW vybavení pro fúzi fluoroskopických obrazů z AG s 3D obrazy z CT či MR; volumetrické snímky jsou následně automaticky spojeny s 3D – RA rekonstrukcí
SW pro navedení jehly při intervenčních vyšetřeních jako vertebroplastiky, biopsie, drenáže nebo radiofrekvenční ablace umožňující prostorové vedení jehly pomocí 3D obrazu
SW umožňující export jednotlivých snímků do JPEG, celých nálezů do AVI na CD-R/DVD a zároveň i ve formátu DICOM 3.0
DICOM 3.0 interface (Store, Query/Retrieve, Print)
Připojení k počítačové síti „ethernet“, kompatibilita s PACS a NIS zadavatele
6. Pracovní stanice
1 x multimodalitní lékařská diagnostická stanice:
PC – 4jádrový procesor minimálně na úrovni Intel i5, operační systém Windows 10 64bit, disková kapacita SSD 500 GB, vnitřní paměť 12 GB DRAM, CD-R/DVD zapisovací mechanika, profesionální grafická karta, možnost instalace SW zadavatele (NIS, PACS, MS Office atd.)
drátová klávesnice a myš
1 x diagnostický černobílý monitor – min. 19“ pro RTG obraz
1 x barevný pracovní monitor – min. 21”
DICOM 3.0 připojení a SW vybavení pro možnost práce s RTG obrazy z NIS a PACS zadavatele
7. Příslušenství
Monitor životních funkcí:
· aktivní barevná TFT obrazovka o velikosti min. 12“
· napájení 230 V, vestavěný záložní zdroj
· měření vitálních funkcí – EKG/Resp, NIBP, 2x IBP, SpO2
· displej s možností zobrazení až 12-ti křivek EKG
· alarmy – dolní i horní mez u všech parametrů
· ST analýza, analýza arytmií
· ovládání pomocí „quicknob“ tlačítka (otoč a stlač) a současně pomocí dotykové obrazovky
· držák monitoru na stůl pacienta
· zobrazení všech monitorovaných parametrů i na externím monitoru na monitorovém stativu ve vyšetřovně
· součástí dodávky veškeré nutné komponenty pro realizaci výše uvedených funkcí, záznam křivek tiskem
Rozvaděč + záložní zdroj:
· Rozvaděč pro připojení zařízení do elektrické sítě
· UPS – krátkodobý záložní zdroj pro možnost pokračování provozu multifunkčního kompletu (pohyby C ramena a stolu, funkční obrazový počítač, uložení získaných dosud nezpracovaných dat) po dobu min. 5 minut při výpadku sítě
Operační světlo:
· bodové operační LED světlo
· svítivost min. 70 000 Lux
· homogenní osvětlení operačního pole
· snadné polohování, výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení
Dorozumívací akustické obousměrné zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou – interkom
Certifikovaný ochranný protiradiační štít lékaře na stropním otočném a výškově nastavitelném stativu (ekvivalent 0,5 mm Pb, o velikosti minimálně 75 x 60 cm s výřezem pro tělo pacienta), vykrývající vyšetřujícího ve všech obvyklých pozicích během vyšetření
Radiační ochrana – spodní a horní clony z Pb gumy, uchycené na lištu stolu (ekvivalent 0,5 mm Pb)
Chladící zařízení/klimatizační jednotka pro odvod tepla vyzářeného angiosystémem
Držák infuzních lahví – uchycení na lištu stolu
Opěrka na ruku pacienta pro infuze
Držák nohou pro urologické aplikace typu "gynekologické šauty"
Držák nohou a ramenní opora při sklápění pacienta do trendeleburgovi polohy
Polohovatelná odnímatelná lavička pro nástup pacienta ve svislé poloze
Veškeré potřebné komponenty pro přímé ovládání pohybů desky stolu u vyšetřovacího stolu