# Část 2 – Vany

| Název | Zvedák | Oddělení | Infekční oddělení |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 2 |  |  |

| Název | Hygienická vana do 180 kg | Oddělení | Infekční oddělení |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 2 |  |  |

Technická specifikace

Zvedák (2 ks)

- mobilní pacientský zvedák pro použití v nemocniční péči

- elektrický zdvih, vlastní akumulátor, ruční ovladač

- rozsah zdvihu min. 125 cm

- nosnost min. 180 kg

- kapacita baterie min. 40 cyklů zvedání/spouštění při 120 kg

- zvuková signalizace snížení kapacity baterie

- interní nabíječka baterií

- doba nabití max. 4 hodiny

- tlačítko nouzového zastavení

- ochrana před zachycením, skřípnutím při spouštění

- systém nouzového spouštění

- certifikace NF EN10535 (zvedáky pro pacienty)

- závěs pro pacienty s nosností odpovídající maximální nosnosti nabízeného přístroje

Hygienická vana (2 ks)

- bariatrická hygienická sprchovací vana

- nosnost min. 180 kg

- pojízdná pro mytí a přepravu klientů

- elektrický pohon zdvihu v rozmezí min. 65 cm - 85 cm

- nožní ovladač na každé straně

- sklopná mycí plocha min. do 7° pro řádný odtok během používání, při dezinfekci a čištění lůžka

- konstrukce lůžka je antikorozní z lakované oceli nebo nerezové oceli

- polstrovaný potah z PVC, s měkkou výstelkou, bez obsahu ftalátů, hygienický

- 4 brzděná kola o průměru min. 12 cm

- sklopné bočnice

- délka lůžka: 200-205 cm

- šířka lůžka: 90-100 cm

- odtoková hadice

- podložka pod hlavu odnímatelná

- akumulátor pro provoz bez nutnosti připojení do elektrické sítě