ČÁST 3: Biohazard box 2. třídy

| Název | Biohazard box 2. třídy | Oddělení | Laboratoře |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 2 |  |

Technická specifikace

Biohazard box 2. třídy – 2 ks

- biohazard box tř. II, šířka pracovní plochy 150 cm +- 5 cm

- třída II, splňuje požadavky ČSN EN 12469,

- min. dva HEPA filtry H14, účinnost filtrace >99.999% pro částice 0,1- 0,3μm

- digitální automatická regulace rychlosti proudění, nezávislé řízení výstupního a hlavního ventilátoru,

- regulovatelné vnitřní osvětlení pracovní plochy min. 0-2000 Lx,

- pracovní plocha a vana z nerezu

- přední okno elektricky posuvné z netříštivého skla;

- musí umožňovat těsné zavření boxu

- možnost plného vyklopení čelního skla (např. z důvodu čištění)

- tichý chod – max. 49 dB

- maximální objem cirkulujícího vzduchu za hodinu – min. 800 m3/h,

- rychlost cirkulujícího vzduchu nastavitelná min. v rozmezí 0,30 - 0,50 m/s,

- snadná údržba - kulaté rohy, snadný přístup pod pracovní plochu, prosklené bočnice

- akustický a optický alarm, stand-by režim, osvětlení, spínání plynu pro kahan, volba rychlosti proudění, přístup do menu nastavení musí být chráněn kódem

- kontinuální monitoring vzduchové bariéry, v případě porušení musí být aktivován optický a akustický alarm

- časovač a počítadlo provozních hodin pro germicidní zářič, přípojka pro DOP test

- boční okna, 3+3 průchodky pro média

- UV světlo, sada 2 ks elektrických zásuvek, podstavec, kohouty plynů, vakuum, voda, odpad, H2O2 dekontaminační přípojky

- Výchozí validace a dekontaminace,

- výška pracovního otvoru min. 200 mm,

- napájení 230V