ČÁST 4: Chladící a mrazící zařízení

| Název | Mrazák laboratorní na - 80 st. °C | Oddělení | Laboratoře |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  |

Technická specifikace

Mrazák laboratorní na – 80 °C – 1 ks

- Mrazící zařízení určené pro skladování materiálů v teplotním rozmezí min. -60 °C až -80 °C

- Akustický alarm upozorňující na nesprávnou funkci.

- Možnost připojení do monitorovacího systému MS Falcon, který je v majetku zadavatele

- Výchozí validace.

- Vnější rozměry:

  - Výška max. 90 cm

  - Šířka max. 60 cm

  - Hloubka max. 65 cm

- Vnitřní objem min. 90 l

- Nastavitelný rozsah teplot min. v rozmezí -60 °C až -80 °C

- Napájení 230 V / 50 Hz

- Vnější provedení bílé

- Vnitřní provedení nerez

- Sběr dat na USB

- Digitální zobrazení aktuální teploty

- 2x nerezová police

- Dveře plné, uzamykatelné

- Ekologické chladivo

| Název | Mrazák laboratorní | Oddělení | Infekční oddělení |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 2 |  |  |

Technická specifikace

Mrazák laboratorní – 2 ks

- Šuplíkový mrazák určený pro skladování v teplotním rozmezí min. -15 °C až -25 °C.

- Možnost připojení do monitorovacího systému MS Falcon, který je v majetku zadavatele

- Výchozí validace v ceně.

- Vnější Rozměry:

  - Výška max. 180 cm

  - Šířka max. 80 cm

  - Hloubka max. 80 cm

- Objem min. 450 l

- Napětí 230 V / 50 Hz

- Provedení bílé

- Hlučnost max. 45 dB

- Digitální ukazatel teploty

- Manuální odmrazování

- 7x police s nosností min. 60 kg

- 14x plastový box

- Statický systém chlazení

- Alarm upozorňující na teplotní odchylky

- Dveře plné, stranově zaměnitelné

- Nastavitelné nožky

| Název | Lednice laboratorní 600 l | Oddělení | Infekční oddělení |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  |

Technická specifikace

Lednice laboratorní 600 l – 1 ks

- Chladící zařízení pro skladování materiálů v teplotním rozmezí min. +2 °C až +20 °C

- Bezpečnostní termostat, který zabraňuje poškození skladovaného materiálu (přemrznutí či přehřátí) v případě poruchy zařízení.

- Integrovaný monitorovací systém teplot, který lze připojit na centrální monitorovací systém.

- Možnost připojení do monitorovacího systému MS Falcon, který je v majetku zadavatele.

- Výchozí validace v  ceně.

- Vyhovuje normě DIN58345.

- Výška max. 200 cm

- Šířka max. 80 cm

- Hloubka max. 80 cm

- Objem min. 600 l

- Nastavitelný rozsah teplot min. v rozmezí +2 °C až +20 °C

- Napájení 230 V / 50 Hz

- Vnější provedení bílé

- Vnitřní provedení nerez

- Automatické odmrazovaní

- Vnitřní osvětlení

- Digitální regulátor se zobrazením aktuální teploty

- 5x výškově nastavitelné police

- Zámek dveří

- Stranově zaměnitelné prosklené dveře

| Název | Lednice laboratorní 200 l | Oddělení | Infekční oddělení |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 3 |  |

Technická specifikace

Lednice laboratorní 200 l - 3 ks

- Chladící zařízení pro skladování materiálů v teplotním rozmezí min. +2 °C až 20 °C

- Bezpečnostní termostat, který zabraňuje poškození skladovaného materiálu (přemrznutí či přehřátí) v případě poruchy zařízení.

- Integrovaný monitorovací systém teplot, který lze připojit na centrální monitorovací systém.

- Chladnička musí být vhodná pro připojení do monitorovacího systému MS Falcon, který je v majetku zadavatele.

- Výchozí validace v ceně.

- Vyhovuje normě DIN58345.

- Vnější rozměry:

- Výška max. 150 cm

- Šířka max. 60 cm

- Hloubka max. 60 cm

- Objem min. 200 l

- Nastavitelný rozsah teplot min. +2 °C až +20 °C

- Napájení 230 V / 50 Hz

- Vnější provedení bílé

- Vnitřní provedení nerez

- Automatické odmrazovaní

- Vnitřní osvětlení

- Digitální regulátor se zobrazením aktuální teploty

- 4x výškově nastavitelné police

- Zámek dveří

- Stranově zaměnitelné prosklené dveře