## List1
VZ -Dodávka operačního mikroskopu
P/027/INV/22
Příloha č.1 - Požadované technické parametry operačního mikroskopu
| Parametr | Uchazeč uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | uchazeč doplní typ a technické parametry nabízeného přístroje
Požadované parametry operačního mikroskopu | Digitální 3D operační oftalmologický mikroskop na pojízdném podlahovém stativu
Stabilní a mobilní podlahový stativ mikroskopu (4 kolečka s brzdami), brzditelé každé kolečko
Elektromagnetické brzdy ramen mikroskopu
Možnost zatížit rameno minimálně 9kg příslušenstvím
Motorizovaný ZOOM v rozsahu 1:6 s možností nastavení rychlosti
Zaostřování: elektrické / motorizované, rozsah zaostření 70 mm
Digitální optika, objektiv f=200mm
Širokoúhlé okuláry se zvětšením 10 x , nebo 12,5 x (při volbě hybridního režimu-viz.níže)
Naklápěcí 180° binokulární tubus pro operatéra s motorizovaným obracečem obrazu pro operaci zadního segmentu oka ,možnost použít, nebo operovat přes 3D, hybridní režim
Stereokoaxiální osvětlení 0° - pravé i levé oko má svoje vlastní osvětlení ve své optické cestě v nulové ose
Osvětlení o výkonu minimálně 2 x 170W – hlavní a záložní, umístěné mimo hlavu mikroskopu, přenos světla optickým kabelem
Automatické uvedení mikroskopu do uživatelem definovaného nastavení po zvednutí hlavy mikroskopu do „parkovací pozice“
XY posuv v rozsahu 61 mm x 61 mm, automatické centrování – RESET tlačítko
Automatické nastavení výchozích hodnot zvětšení a fokusu po stlačení RESET tlačítka i po zvednutí hlavy mikroskopu do „parkovací pozice“
Dynamická kontrola rychlosti fokusu a posunu X-Y v závislosti na zvětšení
Integrovaná clona pro zlepšení hloubky ostrosti
Integrovaný UV filtr
Funkce ochrany sítnice pacienta na fototoxicitu
Ukládání videa a statických snímků se jmény pacientů přímo do systému nebo přenos na USB nebo do vzdáleného adresáře v lokální síti
Programovatelné rukojeti, pravá a levá, každá minimálně po 5 funkcích
Programovatelný nožní ovládač bezdrátový, 14 funkcí s možností připojení volitelně i po kabelu
Nastavení jasu světla pomocí nožního ovladače, programovatelné rukojeti i dotykového monitoru
Možnost definování nastavení systému a uložení hodnot pro min. 20 různých operatérů
Elektronicky , z nožního ovladače ovládaný optický systém pro zobrazení zadního segmentu oka Resight , kompatibilní se stávajícím mikroskopem a systémem Resight a stávajícím otočným držákem čoček 360° a stávajícími čočkami 60 a 128D
Integrovaný vario fokus- konstantní vzdálenost rohovky a čočky, není nutno upravovat zaostření mikroskopu, pouze čočky
DICOM komunikace
Vzdálená správa pro servisní a aplikační zásahy
3D zobrazovací systém propojený s mikroskopem:
dvě integrované 3-čipové 4K kamery
55“ 4K (3840x2160p) monitor na pojízdném stojanu
možnost volby režimu:
- plně 3D digitální (bez okulárů)
- hybridní (možnost použití okulárů i 3D monitoru souběžně)
možnost nastavení detailních parametrů zobrazení pro každý režim (přední segment, zadní segment, digitální, hybridní)
nahrávání 3D videa přes full HD3D nahrávání
Video a pomocný systém včetně databázového a archivačního systému:
Možnost definování a nastavení mikroskopu a postupů a jejich uložení pro libovolný počet operatérů
Nahrávání videa a fotografií 3D videa přes full HD3D nahrávání
databáze pacientských videí a fotografií
možnost exportu videa na externí paměťové zařízení
možnost upgrade na navigační systém pro operace katarakty a torických čoček
dotykový LCD, velikost 22“
monitor na zobrazení obrazu z kamery mikroskopu s rozlišením min. full HD
HDD - sběrnice SATA, kapacita 1000GB
počítačový systém ALL IN ONE připojený k operačnímu mikroskopu který slouží jako asistenční a pomocný systém pro operatéra
Možnost rozšíření o navigační systém pro plánování a implantaci torických čoček
registrace operovaného oka prostřednictvím referenčního snímku nebo markerů
asistenční funkce
referenční osa oka ( temporal-nasal)
nastavení umístění incizí
nastavení velikosti kapsulorexe
nastavení osy torické čočky pro implantaci
nastavení umístění relaxačních incizí
K track – zobrazení pravidelnosti zakřivení rohovky ve spojení s keratoskopem