## List1
VZ - Dodávka prokládací myčky pro centrální sterilizaci
P/041/INV/22
Příloha č.1 - Požadované technické parametry prokládací myčky pro centrální sterilizaci
| Parametr | Účastník uvede ANO nebo NE podle toho, zda zadaný parametr splňuje či nesplňuje | Účastník doplní typ a technické parametry nabízeného přístroje
Požadované parametry prokládací myčky | automat mycí a dezinfekční prokládací vč. přísl. kapacita min. 18 DIN sít, š. 900 mm
Konstrukce přístroje:
dvoudvéřový přístroj
prokládací provedení s automatickým otevíráním dveří
vertikální otevírání dveří směrem nahoru
certifikace dle normy EN ISO 15883-1, s ohřevem elektro, s bezpečnostní základovou vanou/podstavcem
celoskleněné dveře s dvojitým sklem
snadná instalace přístrojů vedle sebe, servis možný pouze z čisté a nečisté strany
dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací
vnější povrch; nerezová ocel 1.4301
Kapacita:
18 DIN sít
6 DIN sít + 3 DIN nízké kontejnery s víkem
4 DIN vysoké kontejnery s víkem
až 3 MIC-OP sety
Vybavení:
systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu
nerezová ostřikovací ramena (1.4301) se zaoblenými rohy
elektrický bezpečnostní zámek dveří
dveře během mycího cyklu blokované
2 přípojky Ethernet
1 přípojka USB
RFID senzor pro automatické rozpoznání modulární sestavy košů vložené do mycí komory a automatické spuštění nejvhodnějšího programu pro danou kombinaci injektorových modulů
automatické vypnutí přístroje při špičkovém zatížení el. sítě
2 membránová vestavěná dávkovací čerpadla
kontrola dávkování měřením objemu
elektronická kontrola rotace všech ostřikovacích/mycích ramen v mycím prostoru
Možnost instalace modulu pro měření vodivosti mycích a oplachových lázní s DEMI vodou
dvě výkonná oběhová čerpadla
výpustní ventil do podlahy
kombinovaná nádrž pro recyklaci a předehřev oplachové demivody pro urychlení dezinfekčního cyklu
vodou chlazený kondenzátor par
nerezové opláštění sušícího agregátu (vč. kondenzátoru par)
možnost instalace rázového mytí dutých těles pomocí dávek tlakového vzduchu během průtoku mycího roztoku
Oběhová čerpadla:
oběhové čerpadlo 1 pro ostřikovací ramena mycího prostoru [Qmax l/min]:400
oběhové čerpadlo 2 pro ostřikovací ramena vloženého koše nebo pro injektorové mytí [Qmax l/min]: 600
oběhové čerpadlo 2: s proměnými otáčkami: 1000 – 4000 ot./min
Mycí technika:
přístroj musí umožňovat termickou a chemotermickou dezinfekci v parametrech uvedených ve vyhl. 306/2012 Sb. v platném znění
nastavení taploty až na min 90 °C
objem kombinované nádrže 30l
Mycí prostor:
| objem 35l | [5 empty] | 351
| materiál: nerezová ocel 1.4404 / 316L | [5 empty] | nerezová ocel 1.4404 / 316L
| Maximální zatížení 150 kg |  |  |  | 150
laserově svařovaný mycí prostor s hladkými švy a zaoblenými rohy
přetlakové těsnění dveří
3 barevné osvětlení mycí komory signalizující stav mycího a dezinfekčního cyklu
Ovládání / Programy:
7‘‘ barevný dotykový displej na čisté i nečisté straně
min 40 přednastavených mycích a servisních programů
až 200 programových pozic (přednastavené a zákaznické programy)
paměť pro historii spuštěných programů: 200
paměť pro chybová hlášení: 150
programování přístroje přes displej zařízení i přes webové rozhraní
softwarový komunikační systém pro dokumentaci mycích a sterilizačních procesů, tisk protokolů, vzdálený servisní monitoring vč. vzdáleného ovládání a nastavování přístrojů.
kompatibilita s dokumentačním SW pro mycí a sterilizační techniku provozovanou na CS zadavatele
Připojení médií:
| studená voda |  |  |  | 2 / 200 – 1000
| teplá voda |  |  |  | 1 / 200 – 1000
| demivoda |  |  |  | 2 / 200 – 1000
| zakončení vod, závit vnější 3/4 inch |  |  |  | ¾‘‘
stlačený vzduch (technický)
| výpustní ventil DN 50 | [5 empty] | DN 50
| odpadní vzduch DN125 |  |  |  |  | DN 125
elektro přívod AC 400 V 50 Hz
| celkový příkon do 25 kW |  |  |  | 21
| jištění 3x 32-35A |  |  |  |  | 3 x 32 – 35
| ochrana IP20 |  |  |  |  | IP 20
Dávkování:
2 membránová vestavěná dávkovací čerpadla pro mycí a neutralizační prostředek
možnosti uložení kanystrů v přístroji
možnost připojení dalších až 4 vestavěných dávkovacích čerpadel
Sušící agregát:
| příkon 2x4kW |  |  |  | 2 x 4 kW
| výkon 2x[m³] |  |  | 2 x 125
| Filtry: 2 x 1 hrubý filtr + 2 x 1 HEPA filtr třídy H14 |  |  |  | 2 x 1 hrubý filtr + 2 x 1 HEPA filtr třídy H14
Rozměry:
| max. výška vč. vany a sušícího agregátu 2500 mm |  |  |  | 2495
| max. šířka 900 mm | [6 empty] | 900
| max. hloubka 1000 mm | [6 empty] | 990
| ergonomická výška vkládání koše v rozmezí 800 - 900 [mm] |  |  |  |  | 850
Hlučnost při mytí nebo sušení max 65 dB
Příslušenství:
2x nerez zavážecí/vyvážecí vozík, s odtokem pro tekutiny
1x nerez mycí koš se 6 patry (2 patra vyjímatelná) až na 18 mycích DIN sít
18 x nerez mycí DIN síto standardní velikosti
18 x krycí síto pro fixaci nástrojů – kovový rám potažený plastovou síťkou